编     号：0153-2021

现场审核记录

企业名称：江苏圣达石英制品有限公司

审核员：__________________ 审核日期： 2021年03月15日 上午至2021年03月16日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 |  | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？ | 4.0总要求 | 和公司管代段玉静交流，对计量的重要性认识清楚，希望通过测量管理体系的建立，加强企业计量工作的管理。对自己的职能基本清楚，对因不满足计量要求而带来的质量、安全、环境风险认识深刻。表示企业基础管理很重要，加强测量过程和测量设备的管理是保证产品质量的重要技术基础。 企业通过制定测量体系管理文件和工艺文件，规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法，并将这些要求通过计量职能部门质检部和相关部门实施。企业给予职能部门质检部管理和协调的权力。 顾客和法律法规的测量要求主要是公司已识别出的15个测量过程，目前均纳入到测量管理体系管理范畴。 公司目前管理存在主要问题是：1、包括职能部门在内的测量体系相关人员对体系只是初步了解，还需要加强学习,落实体系各项规范要求。2、目前公司在测量设备管理方面还存在一些不足，需继续加强完善管理。 | 管理层/管理者代表/质检部/综合部 |  | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 企业制定的测量管理手册SD/CLSC-2020中规定计量职能机构是质检部。已在公司“测量管理手册”中明确规定了最高管理者6项计量职责,管代11项计量职责，计量职能部门质检部的22项主要职责，综合部6项主要职责。 | 管理层/管理者代表/质检部/综合部 |  | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。是否提供满足顾客要求的证据。企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 质检部已组织识别顾客的测量要求15项，按照要求经过验证配备的测量设备都能满足国家标准及顾客的计量要求。并通过对测量过程的控制和监视满足体系和顾客要求。 企业编制了《计量满意度测评程序》文件，通过外部、内部顾客满意度调查，来证明体系运行正常。查：公司在2021年1月21日进行了内部顾客满意度调查，统计满意度为96.4%，2020年外部顾客满意度调查，统计满意度为92%。 企业在物料交接、能源、安全、环保现场管理等方面未有顾客投诉清况。企业的产品质量稳定。 | 管理层/质检部/综合部 | 否 |  |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查《计量目标管理程序》规定了公司的计量工作质量目标5项，目标覆盖了标准 GB/T 19022-2003 5.3质量目标条款内容。企业每季度对目标完成情况进行统计，每年年底进行考核。 | 管理层/质检部/综合部 |  | 否 |
| 5 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持评审？ 是否评审体系的适宜性：适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。 | 5.4管理评审 8.2.3测量管理体系审核 | 2021年3月2日，组织了公司测量管理体系内部审核，审核分两组进行，段玉静任组长参与审核。内审组对公司包括管理层在内的6个职能部门和生产车间进行了全要素的审核。内部审核发现1个不符合项，制定了相关的预防纠正措施，并在规定时间内，完成整改工作，不符合项已关闭。 公司于2021年3月10日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理段玉伟主持，管理者代表段玉静汇报了体系运行情况。管评会上肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，公司测量体系实施运行过程处于受控状态。目前，每年进行一次内审和管评，单独进行。 | 管理层/管理者代表/质检部/综合部 |  | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件，对人员能力进行评价？ 培训实施情况，企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 | 6.1人力资源 | 企业编制的SD/CX01-2020 《计量职能管理程序》中规定了部门各类人员在体系中的职责。识别了测量体系主要相关人员8人，编制了主要相关人员情况一览表。 综合部已制定(2020~2021)年测量人员培训计划，质检部负责培训学习和操作人员能力评价。企业2021年度测量人员培训工作已完成2项，有培训相关记录。查：2021.1.5~2021.1.8公司组织的测量管理体系手册和程序文件培训，共有8人参加，由管代授课，有培训记录和有效评价。 | 管理层/管理者代表/质检部/综合部 |  | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和程序文件，已覆盖标准的全部要素，能够满足标准和企业管理要求。现场抽查质检部执行国家标准GB5949-2014、行业标准JL/T597-2011《半导体用透明石英玻璃管检测标准》，企业自编企标PI-MI-(701~716)等文件，文件受控现行有效。 | 质检部 |  | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理控制程序》。企业目前使用的设备没有测量软件。 | 质检部 |  | 否 |
| 9 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业建立了测量设备台账，共有25台件测量设备，对测量设备进行了计量确认，台账信息和证书信息一致。检测室环境温度有控制要求，符合测量设备使用条件。 企业计量器具，由东海县产品质量和食品安全综合检验检测中心检定、深圳华品计量检测技术有限公司校准，量值溯源规范。经查6份测量设备检定/校准证书，填写规范，无遗漏，符合要求。详见《量值溯源抽查记录表》。 | 质检部/综合部 |  | 否 |
| 10 | 是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？对不合格测量设备进行维修、调整时是否评审确认间隔？ 计量设备保护装置发现损坏、转移时所采取的措施？ | 7.1.2计量确认间隔7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，按照A\B\C分类对测量仪器进行管理，确定不同的确认间隔。企业暂无需要调整间隔的测量设备。 企业建立了《封印和标识管理控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。 | 质检部 |  | 否 |
| 11 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》，根据顾客、组织和法律法规的要求识别了15个测量过程，查《测量过程及控制一览表》，其中测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息齐全。其中：“石英管外径检验测量过程”为关键控制过程；关键控制过程规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求，满足测量过程管理要求。 | 质检部 |  | 否 |
| 12 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3测量不确定度 | 查《测量不确定度管理程序》文件满足标准要求。 现场重点抽查了《石英管外径检验测量过程不确定度评定》，方法正确，见附件“测量过程不确定度评定”。 | 质检部 |  | 否 |
| 13 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》。企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进措施的落实，对体系运行进行持续改进。在测量过程中重要控制过程的监视核查方面，使用了统计技术。对列入体系管理的重要控制测量过程和测量设备，按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。见“石英管外径检验测量过程监视记录”。 | 管理层/管理者代表/质检部/综合部 |  | 否 |
| 14 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业对内审过程中发现的1个不符合项，能查找原因，制定预防纠正措施，在规定时间内完成了整改。 企业编写了《不合格管理控制程序》文件，对确认的不合格设备，加以标识，进行隔离；对测量过程中出现的问题，及时查找分析原因，做好记录。 | 质检部/综合部 |  | 否 |
| 15 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了《纠正和预防措施管理程序》，纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 管理层/质检部/综合部 |  | 否 |
| 16 | 计量法制管理、法定计量单位的使用 |  | 企业共有25台件测量设备（强制检定设备12台件），强检计量器具均送法定技术机构检定。企业检测记录和工艺文件中，法定计量单位有标注不规范现象，已和相关人员提出改正。 | 质检部 |  | 否 |