编号：0138-2019

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 山西金宇粉末冶金有限公司 | 审核员 | 单勇革 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准装置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 |  符合打√不符合打× |
| 质管部 | 万能试验机 | 314 | WE-100 | 1.0级 | 标准测力计0.3级 | 运城市质量技术监督检验测试所 | 2019.07.26 | √ |
| 质管部 | 压力表 | 1H1102916 | Y100 | 2.5级 | 精密压力表0.4级 | 临猗县质量技术监督检验测试所 | 2019.08.21 | √ |
| 质管部 | 洛氏硬度计 | 212 | HR-150A | 0.8HRB | 标准硬度块不确定度*U*=(0.43-0.93)HR(*k=2*) | 运城市质量技术监督检验测试所 | 201907.26 | √ |
| 质管部 | 量块 | 110097 | 12块（10-291.8）mm | 五等 | 标准量块四等 | 运城市质量技术监督检验测试所 | 2019.09.25 | √ |
| 质管部 | 量块 | 110143 | 20块（5.12-100）mm | 五等 | 标准量块四等 | 运城市质量技术监督检验测试所 | 2019.05.29 | √ |
| 质管部 | 电子天平 | 73672 | TD | Ⅲ级 | 标准砝码F1级 | 临猗县质量技术监督检验测试所 | 2019.09.03 | √ |
| 审核综合意見：抽查该公司测量设备溯源到运城市质量技术监督检验测试所、临猗县质量技术监督检验测试所社会公用计量标准。经查6份检定证书，填写基本规范，无遗漏，授权人签章有效，量值溯源符合要求。 |
| 审核日期：2019 年10 月 22 日~ 10月23 日 审核员签字： 部门代表签字： |