编  号：0138-2019

现场审核记录

企业名称：山西金宇粉末冶金有限公司

审核员：王常宁_                    审核日期： 2019年10月22日 至2019年10月23日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？ | 4.0总要求 | 和公司总经理畅望杰交流，畅总对测量的重要性认识深刻，希望按照测量管理体系的要求实实在在的做。和管代温红玲交流对自己的职能基本清楚，对因不满足计量要求而带来的质量、安全、环境风险有深刻认识。表示企业要和国际接轨，基础管理非常重要，加强测量过程和测量设备的管理是保证产品质量的重要技术基础，要进一步积极完善测量管理体系。 企业通过制定测量体系管理文件和工艺文件，规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法，并将这些要求通过计量职能部门-质管部组织技术部和相关部门实施。企业给予职能部门质管部管理和协调的权力。 顾客和法律法规的测量要求主要是公司已识别出的78个测量过程，目前均纳入到测量管理体系管理范畴。 公司目前管理存在主要问题是：包括职能部门在内的测量体系相关人员对体系只是初步了解，还需要加强学习,落实体系各项规范要求。 | 管理层/管理者代表/质管部/总经办 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是质管部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者层13项职责,计量职能部门质管部的27项主要职责，总经办6项主要职责。 | 管理层/管理者代表/质管部/总经办 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。是否提供满足顾客要求的证据。企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 质管部已组织识别顾客的测量要求78项，按照要求经过验证配备的测量设备都能满足国家标准及顾客的计量要求。并通过对测量过程的控制和监视满足体系和顾客要求。 企业编制了《计量满意度测评程序》，通过外部、内部顾客满意度调查，来证明体系运行正常。查：公司在2019年9月26日进行了内部顾客满意度调查，统计满意度为96%。 企业在物料交接、能源、安全、环保现场管理等方面未有顾客投诉清况。企业的产品质量稳定，年销售达亿元。 | 管理层/管理者代表/质管部/总经办 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查《手册》中规定了公司的计量工作目标6项，目标与计量方针一致。目前目标分解到各部门，每季度统计完成情况，每年年底进行考核。查：2019年3季度各部门计量工作目标统计表，均按期完成计划目标。 | 质管部/总经办 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 是否评审体系的适宜性：适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2019年10月19日，开展了体系管理评审。会议由管代主持，总经理参加，管代汇报了体系建立以来的运行情况。管评会上肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。管评中提出：加强测量过程中测量设备的合理配备，加强对测量设备的分类管理，特别是对自校项目的管理，保证公司测量设备量值准确可靠，产品检测数据准确可靠。 管评每年进行一次，本次是单独评审。 | 管理层/管理者代表/质管部/总经办 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件，对人员能力进行评价？ 培训实施情况，企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 | 6.1人力资源 | 企业编制的JY-MM-2019 《测量管理体系手册》中规定了各部门在体系中的职责。识别了测量体系相关人员20人，编制了主要相关人员职责一览表。 总经办已制定2019年计量技术人员培训计划，质管部负责测量体系标准的学习和操作人员能力评价。企业2019年度测量人员培训工作已完成2项，有培训相关记录。查：2019.7.14日到16日公司组织的“测量管理体系手册和程序文件”宣贯培训，共有19人参加，时间2天，有培训记录和评价。 | 质管部/总经办/安环部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和程序文件，已覆盖标准的全部要素，能够满足标准和企业管理要求。现场抽查质管部执行国家标准GB/T1480-2012、GB/T1804-2000、GB/T1479-2011、美国MPIF标准35-2009《粉末冶金结构零件材料标准》、陕西法士特汽车传动集团公司企业标准S73004-2017《粉末冶金件》等标准，均现行有效。 | 质管部/总经办 | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件控制程序》。 查：质管部用“3D投影仪”自带测量软件，质管部未对其软件进行识别控制。不符合GB/T19022-2003第6.2.2条款。 | 质管部 | 一般不符合01 |
| 9 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量是否完整？编号、依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 企业编写了《测量管理体系记录管理程序》。 查：《零部件尺寸出厂检查记录》；日期2019年10月15日；检验员：卫好娟，审核：党红江，记录信息完整。 单位出具的报告信息量完整，使用计量单位正确，记录安照分类有不同的保存期限（3~10年），符合要求。 | 质管部 | 否 |
| 10 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?测量设备是否处于有效的校准状态？ 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？ 测量结果能否溯源到SI单位标准？ | 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业建立了测量设备台账，共有323台件测量设备，测量设备进行了检定/校准，设备均处于有效的检定/校准状态。 查：编号110143，20块组量块， 检定日期：2019年5月29日 检定单位：运城市质量技术监督测试所；编号090439775外径千分尺， 检定日期：2019年5月23日， 检定单位：运城市质量技术监督测试所；台账信息和证书信息一致。 测量设备使用环境条件和计量室环境条件满足要求。 企业强制检定计量器具和非强检计量器具，由运城市质量技术监督测试所、临猗县质量技术监督检验测试所检定/校准。企业开展自校项目3项，编制了自校项目的校准规范，人员经过培训，量值溯源规范。查：自校千分尺编号：08-5420，校准日期：2019年9月9日，校准记录规范，校准人员：雷红，审核：党红江。 经查6份测量设备检定/校准证书，填写规范，无遗漏，量值溯源符合要求。详见《量值溯源抽查记录表》。 | 质管部（计量室） | 否 |
| 11 | 是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？对不合格测量设备进行维修、调整时是否评审确认间隔？ 测量设备是否进行了计量确认？是否有计量确认状态标识？ | 6.2.4标识 7.1.计量确认 | 企业建立了《计量确认控制程序》，按照A\B\C分类对测量仪器进行管理，确定不同的确认间隔。企业暂无需要调整间隔的测量设备。 企业在《测量设备管理程序》中，对测量设备的调整修理控制做出了规定，符合标准的要求。 测量设备经过计量确认，粘贴计量确认合格证，且标识填写信息齐全。 查：数显千分尺型号规格（0~25）mm, 出厂编号：C83670，证书编号：JDCD20190555检定日期：2019.05.23，设备使用状态：确认合格，有计量确认合格证，确认人：雷红。 | 质管部 | 否 |
| 12 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 公司建立了《计量外部供方管理程序》文件，质管部对外部服务方建立了《服务方资质评价表》、质管部配合供销部编制了《合格供方名录》、《合格供方评价记录》。查：编号ZG2019-001,“计量合格服务方评价表”对服务方运城市质量技术监督测试所、进行了评价，收集了服务方计量授权证书和授权项目，能满足企业计量器具检定要求。 | 质管部 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？ 测量过程是否分类管理？测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.2测量过程 7.3测量不确定度 | 企业建立了《测量过程控制程序》，对已识别的78个测量过程进行有效控制。查公司《测量过程及控制一览表》，其中测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息齐全。对测量过程分关键、重要和一般测量过程进行管理。其中：“辅助配流板硬度测量过程”、“配油盘厚度测量过程”为关键控制过程，进行了不确定度评定，方法正确，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求，满足测量过程管理要求。见“测量过程检查表”附件。 | 质管部 | 否 |
| 14 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了《测量管理系审核程序》和《测量管理体系监视程序》。企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进措施的落实，对体系运行进行持续改进。在测量过程中重要控制过程的监视核查方面，使用了统计技术。对列入体系管理的重要控制测量过程和测量设备，按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。见“辅助配流板硬度测量过程”、“配油盘厚度尺寸测量过程”监视控制图。 | 管理层/管理者代表/质管部 | 否 |
| 15 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2019年10月10日至11日，组织了公司测量管理体系内审，内审由管代担任组长，分2组对公司包括管理层和6个部门及车间，进行了全要素的审核。内审每年进行1次，目前是单独评审。 | 管理者代表/质管部/总经办 | 否 |
| 16 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业对内审过程中发现的2个不符合项，能查找原因，制定预防纠正措施，在规定时间内完成了整改。 企业编写了《计量不合格控制程序》文件，对体系不合格、测量过程不合格、确认不合格设备，制定了控制程序。查：质管部在自校测量设备时，对不合格计量器具的管理有操作程序，有维修记录和报废记录。 | 质管部/总经办 | 否 |
| 17 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了《测量管理体系改进控制程序》，纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 管理层/质管部/总经办 | 否 |
| 18 | 计量法制管理、法定计量单位的使用 |  | 企业共有强检计量器具4 台，能按照法制管理要求执行周期检定。 质管部检测记录和工艺文件中，法定计量单位书写基本规范。 | 质管部 | 否 |
| 19 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？ | GBT17167-2006 4.3能源计量器具配备要求 | 企业已将能源计量设备纳入台账管理，配备的电能表由当地供电局封印管理，水表由自来水公司管理。 | 总经办 | 否 |
| 20 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 用能单位的能源计量器具电表准确度等级为0.5级，符合要求。电表、水表由供电局和自来水公司负责检定。 | 总经办 | 否 |
| 21 | 企业是否对能源计量数据分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业主要耗能为电，2018年用电耗0.4723万吨标准煤，水耗15305吨，不是重点耗能企业。 | 总经办 | 否 |