编     号：0138 -2019

现场审核记录

企业名称： 山西金宇粉末冶金有限公司

审核员：        单勇革                              审核日期：2019.10.22～10.23

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问供销部人员马江辉、质管部雷红、技术部屈强等人员均能清楚知道自己的主要计量职能和相关职责，并熟知本部门的主要职责。 | 技术部、供销部、仓库、质管部（理化检测室） | 否 |
| 2 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 企业编写了《质量目标分解及控制程序》规定了公司的质量方针和质量目标对本部门的质量目标进行分解并按年度进行考核。 | 技术部、供销部、仓库 | 否 |
| 3 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编写了《计量文件控制程序》，编号：JY/MP-01,其中规定了测量管理体系文件的控制要求，计量单位使用正确，现场使用的文件均受控且有效。 查检验文件编号为JY/GW-JS-14《制品原材料保管规程》、JY/MP-09《测量设备管理程序》等文件，文件内容完整有效，符合要求。 查 现场检查ATT-8.2.4-01《进货检验记录》，记录内容完整有效，符合要求。查：现场清单《有效图纸清单》编号：NO.JYJS2016-16，文件受控（2017）。 | 技术部、供销部、仓库、质管部（理化检测室） | 否 |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量是否完整？编号、依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 7.1.4计量确认过程记录 | 企业编写了《记录控制程序》。 查：Q/JYJL8.6-02《原、辅料验收报检单》，编号：GX2019-09-004,日期2019年09月17日；记录信息完整。查：现场清单《有效图纸清单》编号：NO.JYJS2016-16，文件受控（2017），对有些现场记录存在的涂改问题已和操作人员沟通，相关人员表示会改正，使其符合要求。 | 技术部、供销部、仓库、质管部（理化检测室） | 否 |
| 5 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 企业编写了《测量设备计量确认和量值溯源控制程序》文件，建立了《测量设备台账》，编号：M/JYJL6.3.1-01。共有323台件测量设备，查：6台测量仪器设备量值均溯源至法定计量技术机构和社会公用标准。详见《量值溯源抽查记录表》。 测量设备使用环境符合要求。 查：万能试验机，证书编号：JDLX2019265,检定单位：运城市质量技术监督检验测试所，计量检定机构授权证书号：（晋）法计（2015）01011号，有效期2020年07月25日，有计量合格确认标识；确认人：党红江； 查：现场编号为110097量块，由运城市质量技术监督检验测试所检定，检定证书编号：JDCD2019-02，检定日期2019年09月25日。有计量合格确认标识；确认人：雷红。 台账信息和证书信息一致，检定/校准证书报告，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。状态标识正确。 查：公司质管部理化检测室所用标准物质未建立台账进行受控管理。不符合6.3.1要求。 | 技术部、供销部、仓库、质管部（理化检测室） | 一般不符合02 |
| 6 | 是否对供应商进行合格分供方的评价，并保存这些评价的记录和获准的合格供应商名录。查：对其出具的产品技术文件、测试报告等有无验证记录及合格供方名录。 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 6.4外部供方 8.2.2顾客满意 | 现场查：公司对供应商进行了评价，建立合格供方目录；查：供应商运城市交通锅炉水电安装有限公司资质证书，统一社会信用代码：91140800736326900，证书编号：D314012306，技术文件、测试报告受控，记录完整。 企业编写了JY/MP-16《计量满意度测评程序》文件：。 企业发放M/JYJL8.2.2-02《内部顾客满意度调查表》、Q/JYJL9.1-01《外部顾客满意度调查表》进行调查,内部顾客满意度为96%,外部顾客满意度为97%符合计量目标要求，符合要求。 | 技术部、供销部、仓库 | 否 |
| 7 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。查计量确认间隔是否合理；查关键设备有无封印或其他保护措施？ | 7.1.计量确认 7.1.2计量间隔 7.1.3 设备调整控制 | 企业编写了JL/MP-12《测量设备计量确认》和JY/MP-15《量值溯源管理程序》文件。 分关键过程测量、重要过程测量和一般过程测量进行管控。对过程的测量要求进行识别并导出了计量要求，抽查《配油盘厚度测量过程》，测量要求识别正确，配备的测量设备经过检定和验证，验证方法正确。查：《测量设备台账》，编号：M/JYJL6.3.1-01，测量设备合理区分A、B、C类，检定/校准周期间隔合理；查：现场液氮罐体压力表、安全阀铅封完好、有效。 | 技术部、质管部（理化检测室） | 否 |
| 8 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 企业编写了JY/MP-13《测量过程控制程序》文件，对测量过程进行管理，并对测量过程进行了识别。编写了《测量过程及控制一览表》，共78个测量过程，其中2个关键控制测量过程。 测量过程有计量要求导出，导出验证方法正确，进行了测量不确定度评定，评定方法正确，进行了有效性确认，有期间核查记录和控制图，符合程序的要求。 | 技术部、质管部（理化检测室） | 否 |
| 9 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编写了《测量不确定度评定控制程序》文件。 高度控制测量过程和校准测量设备评定了测量不确定度。详见附件《测量过程检查表》附件资料。 | 技术部、质管部（理化检测室） | 否 |
| 10 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业所有测量设备均委外至运城市质量技术监督检验测试所、临猗县质量技术监督检验测试所计量标准等进行量值溯源。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 测量设备量值均已溯源到SI单位标准。符合要求。查：现场编号为110097量块，由运城市质量技术监督检验测试所检定，检定证书编号：JDCD2019-02，检定日期2019年09月25日。 | 质管部（理化检测室） |  |
| 11 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编写了《内部审核和监视控制程序》。对列入体系管理的关键控制测量过程和测量设备，能按照编写的《内部审核和监视控制程序》规定的频次进行监视。符合要求。抽查了《配油盘厚度测量过程》，及《配油盘厚度测量过程监视统计记录表》显示:2019年7月到2019年10月对测量过程进行了持续监视，控制图均满足测量过程的技术要求。 | 技术部、供销部、仓库、质管部（理化检测室） | 否 |
| 12 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了《不合格控制程序》文件，对公司验证确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好了记录。 | 技术部、供销部、仓库 | 否 |
| 13 | 法定计量单位的使用 |  | 查企业生产过程检测记录和工艺文件记录，相关法定单位基本符合规范。 | 技术部、供销部、仓库、质管部（理化检测室） | 否 |