编  号：0054-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称：大庆市万恒石油科技有限公司

审核员：                              审核日期：2021年03月13日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 1、公司的测量体系内审： 公司于2021年2月25日，组织了公司测量管理体系内部审核。管理者代表王梓蒙参与审核。内审分1个组，对公司3个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个符合项。企业及时制定了预防纠正措施，进行纠正整改工作。并在2021年2月27日，按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 2、公司的测量体系管理评审： 公司于2021年3月5日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理陈兆权主持，管理者代表王梓蒙汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。对公司测量管理体系目前存在的测量体系管理目标完成情况、产品进厂检验等管理方面的问题，提出了改进建议。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，验证制定纠正、预防措施落实和完成情况，提出评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层/管理者代表/ 质检部生产技术部 办公室 | 否 |
| 2 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查：超声波探伤仪编号为WH-02，校准日期2020.4.1。查：游标卡尺（0～300）mm，编号58323校准日期2020.3.29；计量确认周期12个月；编号25326，压力表（0-16）MPa，校准日期2020.3.29；使用环境条件满足要求无修正，测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。公司测量设备均溯源到苏州方圆仪器设备校准服务有限公司和中国航发南方工业有限公司计量实验室。对校准服务供方进行了资质及服务评价资料，苏州方圆仪器设备校准服务有限公司。经过中国认可国际互认校准实验室认可，CNAS L3377符合要求资料和相关记录齐全符合要求。 | 质检部、（生产车间）） | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质检部、办公室等部门均已识别顾客的测量要求，质检部导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。 抽查《滑套外径尺寸测量计量要求导出和计量验证记录》，符合要求。 | 质检部 办公室 | 否 |
| 4 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 企业制定了总的5项质量目标，质检部已对公司总的质量目标进行了统计，2020年4-12月至2021年1-2月质量目标均能达标，企业按各部门考核指标要求按月考核。 | 质检部 办公室 | 否 |
| 5 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序，质检部已对外部供方和服务商进行了识别，《合格供方名录》。查:质检部供方评价记录表，编号：SX-7.4-03，未对中国航发南方工业有限公司计量实验室校准服务方的能力进行评价。不符合GB/T19022-2003标准6.4条款“……应根据外部供方满足文件规定要求的能力对其进行评价和选择。应规定选择、监视和评价的准则并形成文件，并记录评价结果……。”的规定要求。 | 质检部办公室 | 次要不符合01 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 7.1.1总则 | 查：关键控制过程“滑套外径尺寸测量”使用的游标卡尺。编号102524计量确认周期12个月，经过苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司校准，依据校准证书进行计量确认，确认过程符合标准要求。质检部提供现场使用的万能角度尺，编号为2386，校准日期为2020.03.29依据校准结果进行计量确认，计量确认过程符合标准要求。 | 质检部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 7.2.1 总则 | 企业未增加新的关键测量过程。抽查了原有关键测量过程：“滑套外径尺寸测量过程；经查：有测量设备的计量确认过程，测量设备配备合理，有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合程序的要求。进行了测量不确定度评定，评定方法正确。质检部提供的“成品检验记录名称：油管吊卡母扣中长度329±0.2mm内径公差42±0.1mm等参数检验结果描述正确。检验日2020.1.3检验员：王丽，测量过程符合要求 | 质检部（生产车间） | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 已对关键控制过程“滑套外径尺寸测量过程进行了测量不确定度评定，评定过程评定方法正确。见测量不确定度评定表，符合要求。 | 质检部 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了《顾客满意度收集分析控制程序》办公室采取发放《顾客满意度调查表》方式企业采用发放问卷调查表的方式了解顾客满意程度 。抽查外部顾客满意度调查表。大庆油田创业集团有限公司井下作业分公司井下一大队等4家意度97%。符合要求。企业产品质量较好，在产品质量、安全、环境管理等方面一直未有顾客投诉。 | 办公室 | 否 |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了《审核和监视管理控制程序》。对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行监视。 查：《测量过程及控制一览表》， 一览表中监视方法等信息填写正确，信息量齐全。抽查了《滑套外径尺寸测量过程》显示:2020年4月到2021年3月对关键控制过程“滑套外径尺寸测量过程进行了持续监视，比对数据均满足测量过程的技术要求。 | 质检部 | 否 |
| 11 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 公司对测量管理体系认证审核发现的1个不符合项，制定了预防纠正措施，并按其纠正措施进行了整改工作。1“企业有培训活动的记录，未对培训的有效性进行评价的相关记录，”；经审核组现场审核，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 质检部 | 否 |
| 12 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 质检部提供的成品检验记录，编号：WH2020-0003产品检验项目和检测结果等技术参数没有标注计量单位建议补充完善，企业目前未有强检设备。符合要求。 | 质检部 | 否 |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 主要耗能为电、水；查企业2020年4-12月至2021年1-2月，能耗总量15.98吨标煤。不是重点用能单位。企业的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线电能表和2.5级的水表，满足GB17167标准4.3.8表4的标准要求。 | 办公室 | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书，是否用于企业形象广告宣传、招投标加分。 | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于开发国内和海外市场、客户二方审核及企业形象广告宣传。 | 质检部 办公室 | 否 |