编  号：0059-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称：安徽逸通新型建材科技有限公司

审核员：

审核日期： 2021年3月22日上午至2021年3月22日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业（2-3）台测量设备是否有计量确认状态标识？抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 | 查企业的《测量设备台账》，对测量设备进行了分类管理。无新增测量设备。 查出厂编号：1067888，型号规格：PMB53的烘干法水分测定仪，校准日期：2020年4月3日；设备处于有效校准状态。测量设备证书与台账信息一致，符合要求。 抽查出厂编号为2011342的电子万能试验机的校准证书，证书编号：F-2020-04-03-017,校准日期：2020年4月3日；校准机构为：“安徽领博计量检测有限公司”，其机构注册号：CNAS L11560,签章资质有效。 查出厂编号为20120502的塑料管压力试验机，校准证书编号为F-2020-04-03-024，校准日期为2020年4月3日，校准机构为“安徽领博计量检测有限公司”，粘贴了计量确认状态标识。符合要求。 | 品管部 生产部 采购部 仓储部 设备部 | 否 |
| 2 | 测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ | 6.3.2环境 | 企业建立了企业编制了《环境管理程序》，规定了对测量设备所处环境的控制要求。 查2021年2月品管部“温湿度记录表”，记录了环境的温度、湿度，环境条件满足要求。 | 品管部 生产部 | 否 |
| 3 | 抽查两个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？ | 7.1计量确认 | 查关键测量过程“聚丙烯（PP-R)管材壁厚尺寸测量过程”，测量要求的识别正确，见《计 量要求导出和验证记录表》，配备的测量设备为规格型号（0-150）mm的数显卡尺，已由“安徽领博计量检测有限公司”校准，其校准证书编号：L-2020-04-03-008；校准日期：2020年4月3日；已经对该测量设备进行了计量确认，查“聚丙烯（PP-R)管材壁厚尺寸测量过程”的计量确认过程验证记录表，采用准确度比较法对该测量过程进行了验证，验证方法正确，符合要求。 | 品管部 生产部 研发部 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业本次无新增关键测量过程。查《测量过程一览表》，企业已识别了54个测量过程，其中2个关键过程,29个重要过程。 企业编制了关键测量过程《聚丙烯（PP-R)管材壁厚尺寸测量过程控制规范》，按照该控制规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制，测量过程定期进行了监视控制，并对“聚丙烯（PP-R)管材壁厚尺寸测量过程”进行了有效性确认，符合要求。 | 品管部 生产部 研发部 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 企业编制了《测量不确定度管理控制程序》，满足标准要求。抽查《聚丙烯（PP-R)管材壁厚尺寸测量过程不确定度评定报告》，评定方法符合要求，见附1《聚丙烯（PP-R)管材壁厚尺寸测量过程不确定度评定报告》。 | 品管部 研发部 | 否 |
| 6 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 企业的测量设备委外送检到两家机构： “安徽领博计量检测有限公司”，机构注册号：CNAS L11560；“六安市计量测试研究所”，计量检定机构授权证书号：国（法计）（晥2018）008号。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 查出厂编号：140630011，型号规格：（0-1.6）MPa的压力表，检定证书编号：YLPT2020-1-004008,检定日期：2020年8月4日。量值均已溯源到SI单位，符合要求。 查品管部使用的规格型号为WS-B4型的温湿度计的校准证书，已经超过校准有效日期，但未送检。不符合认证审核准则条款 “7.3.2溯源性”的要求。 | 品管部 生产部 | 不符合01 |
| 7 | 企业能源主要品种？年消耗标煤 ？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电：2020年全年用电4039260kWh，用水16814吨，折合510.834吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |