编  号：0007-2018-2021

审核员现场审核记录

企业名称：盘锦辽油晨宇集团有限公司钻采设备分公司

审核员：                              审核日期：2021年03月16-17日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 1、公司的测量体系内审： 公司于2021年2月22-23日，组织了公司测量管理体系内部审核。管理者代表谷万亮参与审核。内审分1个组，对公司5个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个符合项。企业及时制定了预防纠正措施，进行纠正整改工作。并在2021年2月26日，按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 2、公司的测量体系管理评审： 公司于2021年3月5日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理郑敏生主持，管理者代表谷万亮汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。对公司测量管理体系目前存在的测量体系管理目标完成情况、产品进厂检验等管理方面的问题，提出了改进建议。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，验证制定纠正、预防措施落实和完成情况，提出评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层/管理者代表/ 质管部生产部、技术部 综合办公室 | 否 |
| 2 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查：螺距量规编号为142410，校准日期2020.7.28。查：电子天平型号PA1004，编号D1075438校准日期2021.1.8；计量确认周期12个月；游标卡尺（0-150）mm，编号4939检定日期2020.8．19；查：理化检验室环境条件有待于完善和改进。测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。抽查12份测量设备检定/校准证书报告，签章资质有效，符合要求。公司测量设备均溯源到辽宁省计量科学研究院和石油工业专用螺纹量规计量站。对校准服务供方进行了资质及服务评价资料，辽宁省计量科学研究院和石油工业专用螺纹量规计量站经过中国认可国际互认校准实验室认可，证书号分别是CNAS L0954和CNASL1555符合要求资料和相关记录齐全符合要求。详见《量值溯源抽查表》。 | 质管部、生产部（生产车间）） | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质管部、营销部等部门均已识别顾客的测量要求，质管部导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。 抽查《KY65-21井口密封试验测量计量要求导出和计量验证记录》，符合要求。 | 质管部 综合办公室、营销部 | 否 |
| 4 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 企业制定了总的5项质量目标，质管部已对公司总的质量目标进行了统计，2020年5-12月至2021年1-2月质量目标均能达标，企业按各部门考核指标要求按月考核。 | 质管部 综合办公室 | 否 |
| 5 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 7.1.1总则 | 查：关键控制过程“KY65-21井口密封试验”使用的压力表。编号（0-60）MPa计量确认周期6个月，经过辽宁省计量科学研究院检定，依据检定证书进行计量确认，确认过程符合标准要求。质管部提供现场使用的外径千分尺，编号为24681，检定日期为2021.1.8依据检定结果进行计量确认，计量确认过程符合标准要求。 | 质管部 | 否 |
| 6 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 7.2.1 总则 | 企业未增加新的关键测量过程。抽查了原有关键测量过程：“KY65-21井口密封试验测量过程；经查：有测量设备的计量确认过程，测量设备配备合理，有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合程序的要求。进行了测量不确定度评定，评定方法正确。质管部提供的“抽油泵柱塞配套组装最终检验及标识记录，编号：ZCQSR824-16-014技术参数：表面硬度≥HRC48、实测HRC56.6表面粗糙度≤R0.4μm实测R0.4μm检验结果描述正确。检验日2021.2.22检验员：肖淑红，测量过程符合要求 | 质管部（生产车间） | 否 |
| 7 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 已对关键控制过程“KY65-21井口密封试验测量过程进行了测量不确定度评定，评定过程评定方法正确。见测量不确定度评定表，符合要求。 | 质管部 | 否 |
| 8 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了《审核和监视管理控制程序》。对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行监视。 查：《测量过程及控制一览表》， 一览表中监视方法等信息填写正确，信息量齐全。抽查了《KY65-21井口密封试验测量过程》显示:2020年6月到2021年3月对关键控制过程“KY65-21井口密封试验测量过程进行了持续监视，比对数据均满足测量过程的技术要求。 | 质管部 | 否 |
| 9 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 公司对测量管理体系上年度监督审核未发现的不符合项。对企业内审的不符合项制定了预防纠正措施，并按其纠正措施进行了整改工作。内审中“测量设备台账》中的测量设备未标注管理状态，”；经审核组现场审核，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 质管部 | 否 |
| 10 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 质管部提供的抽油泵柱塞配套组装最终检验及标识记录，编号：ZCQSR824-16-014产品检验项目和检测结果等技术参数计量单位标注计量单位正确，企业强检设备已单独建账管理。符合要求。 | 质管部 | 否 |
| 11 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书，是否用于企业形象广告宣传、招投标加分。 | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于开发国内和海外市场、客户二方审核及企业形象广告宣传。 | 质管部 综合办公室 | 否 |