[image: image1.jpg]


   

北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0007-2018-2021
审核员现场审核记录

企业名称: 盘锦辽油晨宇集团有限公司钻采设备分公司 
审核员：     [image: image2.png]


                审核日期： 2021年3月16日～3月17日12:00
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	企业组织识别了顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，营销部通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查 2020年内部顾客满意度100%，符合要求。
企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。符合要求。
	质管部、

生产部 、
营销部、
技术部、
综合办公室
	否

	2
	测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识？


	6.2.4标识


	现场抽查质管部声级计，：标识号为95090036，确认日期：2021年1月8日，有效期至2022年1月7日。抽查生产部耐震压力表，标识编号为：10118116，确认日期：2021年2月28日，有效期至2021年8月27日。 

企业测量设备粘贴的确认标识内容与测量设备台账、检定证书信息内容完全一致，标识粘贴符合要求。
	质管部、

生产部（生产车间） 、

 
	否

	3
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？              对测量设备的溯源和受控要求？
	6.3.1测量设备
	企业建立了《测量设备管理控制程序》（CYZC-2017-10），规定了原材料进厂检验、生产过程控制和产品出厂检验等150台测量设备纳入测量管理体系。企业对纳入和撤出的测量设备有完善管理规定。

编制了编号为CYQSR715-(03-04)《测量设备一览表》，台账内容包括：测量设备名称、规格型号、测量范围、准确度等级、出厂编号、安装地点，检定单位等。企业采用计算机表格方式对测量设备进行管理，先进高效。符合要求；企业未建立最高标准装置。
	质管部、

生产部（生产车间） 
 
	 否

	4
	设备使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.3.2环境
	企业编制了《测量设备环境测量控制程序》（CYZC-2017-11）。
查质管部理化检验室的电子天平工作间，没有提供出满足要求的环境监视记录清单，不满足GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准中6.3.2环境条款的管理要求。
	质管部
	次要不符合（01）

	5
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4外部供方
	企业建立了《外部供方管理控制程序》（CYZC-2017-12）文件。
质管部负责建立、评价和汇总测量设备合格服务方名录。营销部负责对供给测量设备合格外部供方进行仪器选择、确认和评价。
企业测量设备委托有资质机构辽宁省计量科学研究院{注册号：（国）法计（2017）01038）}、石油工业专用螺纹量规计量站（注册号：CNAS L1555）机构检定校准。符合要求
抽查营销部编号为CYQSR840-04的《合同供方名单》中嘉兴民政石油机械附件厂、山东墨龙石油机械股份有限公司的评价记录；查质管部编号为CYQSR840-06《合格供方（服务方）名单》，评价记录内容完整详细，符合要求。
	综合办公室 、
营销部
	否 

	6
	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。

部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1.1计量确认总则
	企业建立了《测量设备计量确认管理控制程序》（文件编号：CYZC-2017-13），规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。见《计量确认过程验证记录表》。 
企业共确立6个关键重要测量过程。抽查《KY65-21井口密封试验》，按测量过程的测量要求进行识别、验证。计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。见《测量设备计量确认验证记录表》、《计量要求导出及验证记录表》。
	质管部、

生产部（生产车间） 、

技术部

 
	否

	7
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2计量确认间隔
	企业建立了《计量确认间隔管理控制程序》（CYZC-2017-15）。企业记录确认间隔与校准间隔相等。企业暂无需要调整间隔的测量设备。
 
	质管部

技术部、
生产部

（生产车间）
	否

	8
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3设备调整控制
	企业建立了《封印和标识管理控制程序》（CYZC-2017-09），对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无需要调整间隔的测量设备。 
	质管部

技术部、
生产部

（生产车间） 
	否

	9
	查测量设备计量确认记录，抽查1-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法的记录信息是否完整。
	7.1.4计量确认过程记录
	企业建立测量设备计量确认明细表、计量确认过程验证记录表 ，企业按要求对测量设备进行确认。

抽查《KY65-21井口密封试验》相关记录：计量要求导出和计量验证记录表、测量过程控制检查表、测量过程有效性确认记录，内容完整，满足要求。使用测量设备：证书编号为：21026355867号（出厂编号为10118116）的耐震压力表，检定合格，满足要求。
	质管部、

生产部（生产车间） 、

技术部 


	否

	10
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	 7.2测量过程

 
	企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》（CYZC-2017-16），对每一个测量过程的制定完整规范要求。
企业对测量过程分为关键、重要和一般测量过程进行识别管理。采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息齐全。共识别了24个测量过程，其中：KY65-21井口密封试验、抽油泵φ32油压密封性试验等6个测量过程定为关键测量过程。企业编制了测量过程控制规范，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求，满足测量过程管理要求。
抽查了《KY65-21井口密封试验》的测量过程，测量人员具备专业资质、测量方法正确、测量环境符合要求，测量设备完成了确认。测量设备和测量过程受控，符合标准要求。
	质管部、

生产部（生产车间） 、

技术部 
	否

	11
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？过程不确定度评定结果如何进行评价？
	7.3.1测量不确定度
	企业《测量不确定度管理控制程序》（编号：CYZC-2017-17），文件内容满足标准要求。
现场抽查了《KY65-21井口密封试验》测量过程的不确定度评定。按照目标不确定度去识别过程的具体性能指标，用 过程的不确定的结果进行评价，方法正确，满足要求。

见附件《测量不确定度评定报告》。
	质管部、
生产部（生产车间） 、

技术部
	否

	12
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
测量设备的溯源方式？是否满足要求？量值溯源是否符合文件要求？
	 7.3.2溯源性
	抽查企业编号CYQSR715-(03-04)《测量设备一览表》中12台测量设备的检定证书，溯源性均满足要求。见《测量设备溯源抽查表》。
企业未建最高计量标准，测量设备由质管部负责溯源。公司测量设备委托有资质的辽宁省计量科学研究院及石油工业专用螺纹量规计量站等单位检定/校准，校准/检定证书由质管部保存。测量器具量值溯源符合文件要求。
	 质管部、
生产部
（生产车间）、
技术部
	否

	13
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业建立了《顾客满意度收集分析控制程序》（编号：CYZC-2017-02）。
企业采用发放《顾客满意度调查评价表》问卷调查表的方式了解内部和外部顾客满意程度 。
抽查2020年2月15日编号为CYQSR912-（01-02）的《顾客满意度调查评价表》，发放、收回3份，顾客满意度100%；抽查2020-0年10月29号为CYQSR912-03 内部顾客满意度调查表，发放、收回8份，顾客满意度100%.评价符合要求。
	营销部

 综合办公室
	否

	14
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业制定了《审核和监视管理控制程序》（CYZC-2017-18）。
对列入体系管理的关键控制和一般的测量过程和测量设备计量确认过程按照测量过程控制规范，规定的频次进行监视。
	质管部
	否

	15
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	企业编制了《不合格管理控制程序》（CYZC-2017-19），对出现的不合格测量过程或测量设备， 发现的不合格进行有效性确认，经确认仍的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。符合要求。 

企业对内审中发现的1项不符合问题 ，能查找原因，按期整改关闭。整改措施符合要求。 
	质管部


	否

	16
	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等
	计量法制要求
	企业的质量记录、统计报表、测量设备台账等，能采用法定计量单位。企业强检器具设备单独建账，符合要求。部分出厂产品按要要求外委开展型式批准。企业没有定量包装产品。 
查企业编号为CJK24-5/65-03的套管法兰图纸和编号为CJK24-5/65-04-1的油管短节图纸，计量单位书写满足国家计量法定要求。
抽查2021年1月11日编号为：GDQSR824-09《柱塞喷焊检验记录》检验员为肖淑红，记录内容填写规范，计量单位书写满足国家计量法定要求。
	质管部、

生产部（生产车间） 、

技术部
	 否

	17
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业主要耗能为电和水；企业2020年1月~12月，全年总耗能为19.99吨标准煤。企业不是重点耗能企业。
	综合办公室
	 否

	18
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	企业共配备了1块三项四线有功电度表和一块LXLY-80E型号的水表用于贸易交接，能源计量器具配备率符合GB17167－2006的满足要求。
	质管部、

综合办公室
	 否

	19
	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求
	4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求
	企业主要耗能为电和水。
用能单位的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线有功电能表 。2.5级LXLY-80E型号水表。

能源计量器具准确度等级 满足GB17167标准4.3.8表4要求。
	综合办公室
	 否

	20
	企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？
	用能单位的能源计量器具的检定/校准
	电能表和水表资产均归当地物业公司。物业公司能按要求定期检定， 符合要求。
	综合办公室
	 否

	21
	企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？
	5.4能源计量数据
	企业能源数据是采用每月抄表的方式统计，能源报表数据可追溯到现场测试记录，企业对能源数据进行平衡和分析，满足要求。符合标准要求。
	综合办公室
	  否


 5 / 8

