编号：0006-2019-2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业  名称 | 安徽宝龙环保科技有限公司 | | | | | 审核员 | 吴素平 | |
| 部门 | 测量设备  名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准装置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质量  安全部 | 不透光  校准装置  （波光片） | #38 | 10%、20%、30%、40%、50% | U=0.5% k=2 | 柴外可见  分光光度计  Ⅱ级 | 安徽省计量科学研究院 | 2021.3.17 | √ |
| 质量  安全部 | 光谱仪 | USB2+U13310 | USB2000+ | U=0.4nm k=2 | 波长检测装置  U=0.01nm k=2 | 中国计量科学研究院 | 2020.7.21 | √ |
| 生产  管理部 | 游标卡尺 | YJ-01003 | （0-150）mm | ±0.02mm | 量块  五等 | 深圳市中测计量检测技术有限公司 | 2020.7.9 | √ |
| 生产  管理部 | 内径千分尺 | SC-01013 | （25-50）mm | ±8μm | 量块  五等 | 深圳市中测计量检测技术有限公司 | 2020.7.9 | √ |
| 生产  管理部 | 温度计 | ZA-04001 | （0-80）℃ | ±1℃ | 标准水银  温度计  二等 | 深圳市中测计量检测技术有限公司 | 2020.7.9 | √ |
| 生产  管理部 | 数字示波器 | TBS1102 | YJ-02001 | 其中电压MPE:±2.0% | 示波器校准仪  电压:  U=0.18% k=2 | 深圳市中测计量检测技术有限公司 | 2020.7.9 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  查该企业《测量设备台账》，测量设备送有资质的校准机构校准，抽6台测量设备 ，经查其校准证书 ，填写规范，符合要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2021年03月24日上午至2021年03月25日上午 (共1.5天)  众_副本  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**