编    号：0006-2019-2021

审核员现场审核记录

企业名称：__安徽宝龙环保科技有限公司__

审核员：                      审核日期： 2021年03月24日 上午至2021年03月25日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业提供了《测量设备台帐》共76台件，抽查：质量安全部及生产车间现场在用的：编号YJ-03001, FTTIR-650的傅里叶光谱仪，校准日期为2020.7.9，校准,有效期至2021.7.8； (0-25)mm外径千分尺，校准日期为2020.7.9，校准,有效期至2021.7.8；标准气体瓶号816001026，组分NO含量1520*10-6mol/mol,生产日期2020.9.27,有效期至2021.9.26；编号YJ-02001,TBS1102数字示波器,校准日期2020.7.9,有效期至2021.7.8，符合要求。 该企业的测量设备的使用环境无特殊要求。测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。 现场使用的测量设备的管理符合要求，检查了现场的测量设备的计量确认合格标识，满足要求，测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》 | 质量 安全部 生产 管理部 |  |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查重要测量过程， 滤光片光波透射率检测、红外激光器光功率检测、不透光度误差检测、气体示值误差检测等测量过程，测量过程识别正确，配备的测量设备（光谱仪、光功率计、标准滤光片、标准气体等）均经有资质的校准机构校准，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。详见机动车尾气遥测仪不透光度检测过程《计量要求导出与验证记录表》。 目前暂无经验证的不合格测量设备。 | 质量 安全部 |  |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3测量不确定度 | 企业一年来未新增测量过程，查看了企业提供的《测量过程及控制一览表》，抽查了重要测量过程：机动车尾气遥测仪不透光度检测过程，体系运行以来能按照控制规范要求进行控制，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见机动车尾气遥测仪不透光度检测过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《机动车尾气遥测仪不透光度检测过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 | 生产 管理部 质量 安全部 |  |
| 4 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了企业的《测量过程及控制一览表》， 抽查了重要的测量过程：机动车尾气遥测仪不透光度检测过程的监视记录及产品质量控制图，详见附件《机动车尾气遥测仪不透光度检测过程监视统计记录表》及《机动车尾气遥测仪不透光度检测过程质控图》。 | 质量 安全部 生产 管理部 |  |
| 5 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 在审核过程中了解到，企业每年进行一次内审，于2020年12月01日组织了公司测量体系内审工作，对公司的六个部门进行了全要素的审核，测量管理体系发现了一个次要不符合项，按规定时间整改完成。 2020年12月21日进行了管理评审，总经理委托管代王小川主持会议，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，满足要求。 | 质量 安全部 |  |
| 6 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年对企业审核中发现的一个不符合项： 查企业测量设备台帐，一台出厂编号U13310，型号USB2000+,规格（336.5-1023.0）nm微型光谱仪，未进行量值溯源，不符合认证审核准则条款号GB/T19022－2003标准的 7.3.2条款。 企业采取的纠正措施：提供了微型光谱仪校准证书：编号U13310，型号USB2000+,规格（336.5-1023.0）nm，校准日期2020.7.21,有效期至2021.7.20，校准机构：中国计量科学研究院，满足量值溯源的要求。 上年年审确定的一个次要不符合项，经审核组本次审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认采取措施有效，并已整改完成，同意关闭。 | 质量 安全部 |  |
| 7 | 强制检定 | 计量法制要求 | 企业的无强检计量器具。抽查相关部门的各种计量记录，基本能使用法定计量单位，满足要求。 | 质量 安全部 生产 管理部 |  |
| 8 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及五项质量目标一致，有具体指标可测量，已分解至企业各部门，每年统计一次，2020年由质量安全部统计、考核，均能达标。 | 质量 安全部 |  |
| 9 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业编制了《测量软件管理程序》。质量安全部负责对软件进行识别，使用部门负责日常维护、保证软件的有效性和完整性。 查质量安全部提供的《测量软件管理台账》，共识别和确认8个测量软件 ，编制人：时昊月，审核：赵杨威。 检查生产车间一台VMC-600的立式加工中心自带的fanuc series 0i-mf 版本a02b-0319-b500加工测量软件，未列入软件台帐管理，不满足6.2.2软件要求。 | 质量 安全部 生产 管理部 | 01 |
| 10 | 企业每年一次的对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业编制了《外部方控制程序》，每年组织对外购测量设备的外部供方和测量设备检定/校准供方进行评价，确定合格供方并建立了合格供方档案。今年企业测量设备校准单位：北京市计量检测科学研究院、中国计量科学研究院及深圳市中测计量检测技术有限公司，查看了企业提供了《外部供方评价表》及这三家校准机构的资质及授权开展的校准项目的附件，满足要求。 | 质量 安全部 |  |
| 11 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系的认证证书主要用于招投标，用于向客户证明我公司具有稳固的计量基础。 | 综合 管理部 |  |
| 11 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及组织机构无任何变更。 | 综合 管理部 |  |
| 12 | 安全环保管理 |  | 企业特种设备仅有1台乘客电梯，检查了第三方检测报告：检验日期2020年5月21日，检验机构：安徽省特种设备检测院，有效期至2021年5月，符合要求。 企业的产品工艺流程比较简单，无污染，企业的安全、环保管理满足要求。 | 综合 管理部 |  |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电和水；2020年全年合计约耗能31.9吨标煤吨标煤，不是重点耗能企业。 | 综合 管理部 |  |