编    号：0001-2019-2021

审核员现场审核记录

企业名称：   阿自倍尔仪表（大连）有限公司

审核员：          审核日期：2021 年 3 月 17 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 7.3.2溯源性 | 查：数字多用表（编号：A-E051）计量确认日期2020.5.14有效期：2021.5.13 三坐标测量机（编号：GB1901MB） 计量确认日期2021.1.12，有效期：2022.1.11 X射线荧光光谱仪（编号：C-E126） 计量确认日期：2021.1.12，有效期2022.1.11 量块（编号：M-L035）计量确认日期2020.11.10，有效期：2021.11.9 数显温湿度表（编号：C-E161）计量确认日期2020.12.29，有效期：2021.12.28 测量设备均处于有效的校准状态；有计量确认状态标识；使用环境条件满足要求，使用环境温度有记录；测量设备的相关信息和检定证书台账信息一致。 | 品质保证部制造部（制造课） | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | - 外径尺寸测量过程， - 测量技术要求：（9.52±0.01）mm；测量过程最大允许误差：0.0067mm， - 测量范围：9.52mm 测量设备：三坐标测量机，计量特性：测量范围是（0-800）mm； 测量设备不确定度U=1.0133μm (k=2) 外径尺寸测量过程识别正确； 配备的测量设备三坐标测量机(编号：GB1901MB)经大连计量检验检测研究院有限公司校准，经对校准结果确认合格，满足外径千分尺9.52mm的测量要求。 对外径尺寸测量过程进行了有效性确认，有外径尺寸测量过程有效性确认记录。 | 品质保证部制造部（制造课） | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 原有测量过程控制 135项，重要测量过程控制36项 关键测量过程 3项：阀杆硬度测量过程控制、外购件材料成份测量过程控制、外径尺寸测量过程控制 未有新增关键测量过程 查：外径尺寸测量过程 编制了《外径尺寸测量过程控制规范》（DC-M-03）对关键测量过程进行控制，测量过程控制有效性确认符合要求。 | 品质保证部制造部（制造课） | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 对关键过程外径尺寸测量过程进行了测量不确定度评定， 编制了《外径尺寸测量过程测量不确定度评定》报告 | 品质保证部制造部（制造课） | 否 |
| 5 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对外径尺寸测量过程按照计划频次进行了持续监视，做了外径尺寸测量过程监视控制图 | 品质保证部制造部（制造课） | 否 |