编号：0201-2019－2021

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 |  | 佛山市荣达线缆有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 技术工程部 | 双臂电桥 | 130788 | QJ44 | ±0.2% | 直流电阻箱：0.01级 | 方溯认证检测研究院（深圳）有限公司 | 2020.6.23 | √ |
| 技术工程部 | 电子测量显微镜 | 1906105 | LW-6036 | ≤（4+L/25)µm | 玻璃线纹尺：200mm/7834 扭簧比较仪：±50μm/298307 刀口角尺：（100x70）mm/87500 量块：（0.5～100）mm/41167 | 深圳市华鑫计量仪器有限公司 | 2020.6.23 | √ |
| 技术工程部 | 电子分析天平 | W142419050800 | JJ224BC | Ⅱ级 | 砝码：（0.001～200）g/743 | 深圳市华鑫计量仪器有限公司 | 2020.6.23 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 0534 | （0～130）mm | ±0.03mm | 量块：4等2级 外径千分尺：U=1.3μm（k=2） | 深圳市华鑫计量仪器有限公司 | 2020.6.23 | √ |
| 生产部 | 数显外径千分尺 | 1779770 | （0～25）mm | ±4μm | 量块：3等1级 平面平晶：1级 数显量仪测力仪：1.0级 | 深圳市华鑫计量仪器有限公司 | 2020.6.23 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认程序》、《计量外部供方管理程序》和《测量设备管理程序》，对计量确认和测量设备的溯源管理、外部供方管理进行规定。 测量设备公司统一由技术工程部送外校准/检定。技术工程部按文件要求每年对校准/检定机构进行评价，校准/检定证书统一由技术工程部保存。 根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年3月17日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |