编号：0041-2020-2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 山东省永兴仪器仪表有限公司 | | | | | 审核员 | 吴素平 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产部 | 压力表 | YX-01 | （0-25）MPa | 1.6级 | 精密压力表  0.4级 | 菏泽市产品检验检测研究院 | 2021.3.1 | √ |
| 生产部 | 压力表 | YX-02 | （0-1.6）MPa | 1.6级 | 精密压力表  0.4级 | 菏泽市产品检验检测研究院 | 2021.3.1 | √ |
| 生产部 | 游标  卡尺 | 14123235 | 0-200mm | ±0.02mm | 量块5等 | 菏泽市产品检验检测研究院 | 2021.3.1 | √ |
| 质检部 | 外径  千分尺 | 0820479 | （0-25）mm | ±0.004mm | 量块5等 | 菏泽市产品检验检测研究院 | 2021.3.1 | √ |
| 生产部 | 万用表 | 28130386WS | 17B | 电压MPE:  1.5级  电流MPE:1.5级 | 数字多用表  0.5级 | 菏泽市产品检验检测研究院 | 2021.3.1 | √ |
| 质检部 | 绝缘  电阻  测试仪 | C150202721 | UT501A | ±  （3%+5字） | 数字多用表  0.5级 | 菏泽市产品检验检测研究院 | 2021.3.1 | √ |
| 质检部 | 单标线吸量管 | 01# | 10ml | A级 | 玻璃量器  检定装置U=0.002% k=2 | 菏泽市产品检验检测研究院 | 2018.8.20  周期三年 | √ |
| 审核综合意見：  企业未建立最高标准器，全部测量设备均送至菏泽市产品检验检测研究院校准，抽查7份测量设备校准证书，均满足量值溯源要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2021年03月17日 上午至2021年03月17日 下午 (共1.0天)  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**