编号：0039-2020-2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东营市奥能电器成套设备有限公司 | 审核员 | 吴素平 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质检部 | 绝缘电阻表 | 1099569 | ZC25-3 | 10级 | 绝缘电阻表检定装置电阻0.2%  | 北京航天计量测试技术研究院 | 2020.9.3 | √ |
| 质检部 | 耐压测试仪 | 04787 | CC2672D-A | ±5% | 耐电压测试仪校验装置ACV:±0.5%DCV:±0.2% | 北京航天计量测试技术研究院 | 2020.9.3 | √ |
| 质检部 | 外径千分尺 | 131023355 | 0-25mm | ±0.004mm | 量块：3等 | 北京航天计量测试技术研究院 | 2020.9.3 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | AON001 | （0-150）mm | ±0.02mm | 量块：3等 | 北京航天计量测试技术研究院 | 2020.9.3 | √ |
| 生产车间 | 钢卷尺 | 107455 | 0-5m | ±（0.3+0.2L）mm | 标准钢卷尺±（0.03+0.03L）mm | 北京航天计量测试技术研究院 | 2020.9.3 | √ |
| 质检部 | 推拉力计 | 630590 | NK-50N | ±1.0% | 标准测力计0.1级 | 北京航天计量测试技术研究院 | 2020.9.3 | √ |
| 审核综合意見：该公司未建立最高计量标准，所有测量设备均溯源至北京航天计量测试技术研究院；抽查了 6份测量设备校准证书进行溯源确认，在有效期内，量值溯源符合文件要求。  |
| 审核日期：2021 年 03月 19日下午-20日上午刘志峰审核员签字： 部门代表签字： |

**测量设备溯源抽查表**