编    号：0039-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称：__东营市奥能电器成套设备有限公司__

审核员：                审核日期： 2021年03月19日 下午至2021年03月20日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业提供了《测量设备台帐》共11台件，抽查编号131023355, 0-25mm外径千分尺，校准日期2020年9月3日,周期为一年；编号04787，CC2672D-A（0-5）kV的耐压测试仪，校准日期2020年9月3日,周期为一年；编号1099569, ZC25-3的绝缘电阻表，校准日期2020年9月3日,周期为一年；符合要求。 该企业的测量设备的使用环境无特殊要求。测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。 现场使用的测量设备的管理符合要求，检查了现场的测量设备的计量确认合格标识，满足要求，测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》 | 质检部 生产部 |  |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 检查了重要测量过程，耐压值零位校准、耐压检测、绝缘电阻检测、力矩检测、电气间隙检测、爬电距离检测、介电强度试验等测量过程，测量过程识别正确，配备的测量设备（游标卡尺、推拉力计、绝缘电阻表、耐压测试仪等）均经有资质的校准机构校准，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。详见耐压值零位校准过程《计量要求导出与验证记录表》。 目前暂无经验证的不合格测量设备。 | 质检部 |  |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3测量不确定度 | 企业一年来未新增测量过程。查看了企业提供的《测量过程及控制一览表》，抽查了重要测量过程：耐压值零位校准过程，体系运行以来能按照要求进行控制，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见耐压值零位校准过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《耐压值零位校准过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 | 生产部 质检部 |  |
| 4 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了企业的《测量过程及控制一览表》， 抽查了重要的测量过程：耐压值零位校准过程的监视记录及产品质量控制图，详见附件《耐压值零位校准过程监视统计记录表》及《耐压值零位校准过程质控图》。 | 质检部 生产部 |  |
| 5 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业于2021年02月22日-23日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了一个不符合项，并在规定的时间里完成了整改。 企业于2021年02月28日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由总经理汪保东主持，总经理根据管理评审内容的要求，说明了这次测量管理体系管理评审会议的目的、评审范围及评审要点，管代王桂荣及各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，满足要求。 | 质检部 |  |
| 6 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年对企业审核中发现的一个不符合项： 检查生产车间现场使用测量设备的计量确认标识，其中编号AON001，规格0-150mm游标卡尺张贴的“合格证”标识未按要求转换成 “计量确认合格证”标识。不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.2.4 条款。 企业采取了纠正措施：编号AON001，规格0-150mm游标卡尺上的合格标识已经换成了 “计量确认合格证”标识，同时检查了现场在用的其他测量设备的合格标识均是“计量确认合格证”标识，满足标准6.2.4 条款量值溯源的要求。 上年初审确定的一个次要不符合项，经审核组本次审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认采取措施有效，并已整改完成，同意关闭。 | 质检部 |  |
| 7 | 强制检定 | 计量法制要求 | 企业的无强检计量器具。抽查相关部门的各种计量记录，基本能使用法定计量单位。 | 质检部 生产部 |  |
| 8 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查DYAN/SC-2019 《四体系一体化管理手册》规定了公司的管理体系管理方针及质量目标五项一致，已分解至各部门 ，有具体指标可测量，查2020年《测量目标完成情况统计表》，由质检部每月一次统计考核，均达标，满足要求。 | 质检部 |  |
| 9 | 企业每年一次的对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业根据《计量外部供方管理程序》，每年组织对外购测量设备的外部供方和测量设备检定/校准供方进行评价，确定合格供方并建立了合格供方档案。企业测量设备的校准单位：北京航天计量测试技术研究院进行溯源。质检科部对其资质、授权范围等进行了确认。查看了企业提供了《外部供方评价表》及这家校准机构的资质及授权开展的校准项目的附件。 | 质检部 |  |
| 10 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于产品招标投。 | 办公室 |  |
| 11 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及组织机构无任何变更。 | 办公室 |  |
| 12 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | GB17167-2006 | 该企业主要耗能为电、水，2020年耗标准煤47.3t，非重点耗能企业。 企业的能源计量器具的管理均由供电、供水部门负责，现场抽查了电能表上的检定标志在有效期内，满足要求。 | 办公室 |  |