[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

[image: image2.png]


       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0097-2016-2021
审核员现场审核记录

企业名称： 江苏六维智能物流装备股份有限公司    
审 核 员：                                         审核日期：2021年 3月28日

	序号
	审核内容
及抽样要求
	对应的
标准条款
	审核记录

及说明
	审核部门
	是否列入
不符合项

	1
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？
是否有计量确认状态标识
使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？
测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？

	6.2.4标识
6.3.1测量设备
6.3.2环境
7.3.2溯源性
	抽查企业电子汽车衡、千分尺、经纬仪、压力表、角度尺、一体电流电压表等6台测量设备均分别经过苏州捷准计量技术有限公司和湖南航测检测技术服务有限公司进行检定/校准，均在有效期内。

查现场测量设备进行了标识,但现场有些计量确认标识有脱落现象。已向企业提出，建议加强管控.测量设备基本分类正确。
测量设备使用环境满足要求，不需要修正。抽查部分测量设备送法定计量检定机构检定校准。详见《测量设备溯源抽查表》测量设备的信息与检定或校准证书及公司检定 记录信息一致。
	品质保障部
自动化部
	否

	2
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	企业建立了NOVAJLCX08-2015《计量体系记录管理程序》，明确了测量记录的管理、填写要求、收集、储存和处理的相关规定。
查：原材料进厂试验记录，编号为NOVA/JL-PB003-2007，记录了名称、时间、检验项目和要求、数据和检查结果并有检验人员签字。
查：喷塑工序检验记录：合同号，产品名称号、时间、控制温度、检验验项目、判定结果，涂层厚度.有检验员签字。
冲焊检验记录了合同号、产品名称型号、要求，实测结果，结论，有检验员签定
记录时间、记录人、环境等信息参数符合要求。
	品质保障部

自动化部
	否


	3
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1.计量确认
	查见企业查见企业计量器具总台帐共112件，进行分类管理。《测量过程及控制一览表》，共有21个测量过程，其中关键和重要测量过程，涉及了与关键参数、原材料尺寸和喷塑涂层厚度、焊接成型尺寸检测相关的过程。抽查涂层厚度测量过程，测量要求识别正确，配备的膜厚计由苏州捷准计量技术有限公司校准。测量设备已验证，方法正确。
	品质保障部

自动化部
	否

	4
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
	7.2测量过程
	企业本年度没有新增测量过程，查关键测量过程涂层厚度测量过程测量过程，编制了测量过程控制规范，并进行了有效性确认。

详见高度控制有效性确认附件。
	品质保障部

自动化部
	否

	5
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？

	7.3．1测量不确定度
	企业编制了NOVAJLCX017-2015《测量不确定度管理程序》查重要测量过程涂层厚度测量过程，进行了不确定度评定。

详见不确定度评定附件。
	品质保障部

自动化部
	否

	6
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？

	8.2.4测量管理体系的监视
	企业对测量设备的计量确认过程按照计划和规定程序进行定期确认，对关键测量过程按照控制规范的频次进行持续监视和记录。
	品质保障部

自动化部
	否

	7
	计量单位使用和强制检定情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	抽查质量记录基本能采用法定计量单位，强制检定的测量设备分类管理。
	品质保障部

自动化部
	否


 2 / 2

