方大特钢科技股份有限公司检测中心

测量不确定度分析记录

编号：R/JC 5.6-08

| 使 用 单 位： | 化验站 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称： | X射线荧光光谱法测定高炉铁水中硅的不确定度评定 |
| 分 析 人： | 何春根 |
| 审 核 人： | 龚俐娜 |
| 时 间： | 2021年03月03日 |

X射线荧光光谱法测定

高炉铁水中硅的不确定度评定

测量不确度是评定测量结果质量的一个重要指标，可以定量评价测量结果的质量优劣和可信程度。中国合格评定国家认可委员会在认可实验室技术能力中，其文件CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》、CNAS-CL01-G003《测量不确定度的要求》，对测量不确定度评定和表示均有明确的要求。本文通过实验，结合日常检测经验，用现代统计学理论对X射线荧光光谱法测定高炉铁水中硅的不确定度进行了测量和评定。

1、主要仪器

1.1.1 MXF-2400 多道X射线荧光光谱仪（Rh靶，Be窗，最大功率4kW）；

1.1.2砂带磨样机（MY-200型，南京和澳自动化科技有限公司）。

2、环境条件

温度设置为（23±2）℃，湿度为（65±5）%

3、被测对象

高炉铁水中的Si

4、实验方法

标准样品和试样表面用砂带机研磨成平整、光洁的分析面，在环境温度（25±2）℃，相对湿度小于70%条件下，采用MXF-2400型X射线荧光光谱仪，X射线管电压为70V电流为40mA的条件下测定。根据测量的X射线荧光强度和对应的标准物质含量建立校准曲线，试样中硅的含量直接在光谱仪上通过校准曲线由计算机读取。

5、建立数学模型

I=a+bc

式中：I—待测样品X射线荧光强度；

a—为校准曲线截距；

b—为校准曲线斜率；

c—样品中元素测定结果，%。

6、测量不确定度来源分析

从测定过程和数学模型分析，测量结果不确定度的来源主要有以下几个方面：

（1）测量重复性带来的不确定度；

（2）绘制工作曲线引起不确定度；

（3）绘制工作曲线用标准物质标准值的不确定度；

（4）高低标样校正曲线引起不确定度；

（5）制样引起的不确定度和其它因素的影响。

6.1测量重复性引入的不确定度μA

样品重复测量10次，即每测量一次，样品都磨制了一次。按下式计算标准偏差、标准不确定度和相对标准不确定度，结果见表1

表1重复性试验数据及不确定度

| 试验次数 | Si |
| --- | --- |
| 1 | 0.57 |
| 2 | 0.56 |
| 3 | 0.57 |
| 4 | 0.57 |
| 5 | 0.56 |
| 6 | 0.58 |
| 7 | 0.56 |
| 8 | 0.58 |
| 9 | 0.58 |
| 10 | 0.57 |
| 平均值 | 0.570 |
| 标准偏差(S) | 0.00817 |
| 标准不确定度/μA | 0.00258 |
| 相对不确定度/μA(rel) | 0.00453 |

通过贝塞尔公式计算标准不确定度：

S=i=1n(ci−c)2−n−1     μA=Sn   μA(rep)=uAc

w平均=0.570%；

标准偏差S=0.00817%；

标准不确定度μA=0.0081710=0.00258

相对标准不确定度μA（rel）=0.002580.570=0.00453

6.2绘制工作曲线引起不确定度μB

绘制工作曲线使用了5个标准物质，每块标样进行3次重复测定，各标准物质的测量强度值Ii、浓度值ci和不确定度u(B)相对不确定度urel(B)见表2。用最小二乘法拟合得到校准曲线为：

表2 标准物质测量结果及不确定度

| 序号 | 质量分数 | 荧光强度（相对），Kcps |  |  | 强度平均值 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YSBS4510182-15 | 0.455 | 2.517 | 2.518 | 2.517 | 2.517 | 0.0018 |
| YSBS4510183-15 | 0.749 | 4.602 | 4.605 | 4.597 | 4.601 | 0.0021 |
| YSBS4510184-15 | 1.74 | 11.489 | 11.478 | 11.496 | 11.488 | 0.0071 |
| YSBS4510185-15 | 1.09 | 6.834 | 6.811 | 6.864 | 6.836 | 0.0035 |
| YSBS4510186-15 | 0.97 | 6.321 | 6.325 | 6.317 | 6.321 | 0.0035 |

由上表的测量数据绘制工作曲线拟合回归方程：

Ii= - 0.606+6.954xi   r= 0.998

运用工作曲线对样品进行3次测量。

用标准物质绘制的工作曲线，按下式统计工作曲线的不确定度

U(B)=SRb1P+1n+(c0−c)2i=1n(ci−c)2

式中：SR为校准曲线变动性的标准差。

SR=i=1nIi−(bci+a)2n−2=0.0591

c—校准曲线标准浓度平均值 ：c=i=1ncin=1.001，n=5×3=15；P=3。

（c0-c）2=0.186，i=1n(ci−c)2=0.9204

U(B)=0.05916.954×13+115+0.1860.9204

=0.0085×0.7759

=0.00660

μB（rel）=0.006600.570=0.0116

6.3绘制工作曲线用标准物质标准值的不确定度μC

μC（rel）=(0.00180.455)2+(0.00210.749)2+(0.00711.74)2+(0.00351.09)2+(0.00350.97)25

=0.00356

6.4高低标样校正曲线引起不确定度μD

高低标校正样品随同标准物质测量5次，根据测量结果分别计算高低标相对标准不确定μrel(cB1)和μrel(cB2)，高低标校正的相对不确定度分量按下式计算：

μD=[(μrel(cB1)+μrel(cB2)]22=(0.00180.455+0.00711.74)22=0.00568

6.5制样和其它因素的影响

制样和其它因素如仪器检测器、X射线管电流、电压的变动性等都将影响测量结果的不确定度。文献[1]将这些影响因素并入测量结果的重复性和校正曲线的变动性等中，不再另外评定。

7合成标准不确定度的计算

由于测量的各分量互不相关，合成相对标准不确定度为：

μC（rel）=μA(rel)2+μB(rel)2+μC(rel)2+μD(rel)2

=0.004532+0.01162+0.003562+0.005682

μ0.570（rel）=0.0141

μ(0.570)=0.0141×0.570=0.0080%

8 扩展不确定度

在95%的置信概率下,取包含因子，k=2则

U=K·μ(wC)。即U(0.570)=2×0.0080%=0.016%

9不确定度报告

MXF-2400型X射线荧光光谱法测定高炉铁水中硅含量，不确定度结果表示为：

W（Si）=（0.570±0.016）%，k=2