编    号：0016-2019-2021

审核员现场审核记录

企业名称：__方大特钢科技股份有限公司__

审核员：__郭小红__董文杰__ 审核日期： 2021年04月20日 上午至2021年04月20日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 公司制定了4项质量目标，由自动化部下发至二级单位各部门。各部门进行分解，每季度进行完成情况的汇总上报及检查。企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。 自动化部2020年计量目标：公司级标准完好率100%，量值传递准确率100%，物资检斤率100%，在线设备完好率98%。 2020年-2021年一季度完成情况：标准完好率100%，量值传递准确率100%，物资检斤率100%，在线设备完好率99.9%。 | 自动化、检测中心、动力厂 | 否 |
| 2 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业建立了15项最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备除建标项目和法定授权项目自行进行量值传递外，其余均送至广州广电计量检测股份有限公司、中国科学计量研究院，东华计量测试研究所等单位检定/校准。外部检定/校准机构均已纳入外部服务供方管理。现场随机抽查了9台测量设备的溯源性，均符合要求。祥见附件《测量设备溯源抽查表》。 查自动化部编号为82117010004型号规格ConST821智能压力控制器2020年8月24日中国计量科学研究院检定。A类管理，台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。环境条件满足要求。 查动力厂编号为1511C0126945型号规格SC200的在线pH计2020年12月08日东华计量测试研究院校准。B类管理，台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。环境条件满足要求。 查检测中心编号为Q22045600680，型号规格MXF-2400的X射线荧光光谱仪，2020年5月9日广州广电计量检测股份有限公司校准。B类管理，台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。环境条件满足要求。 | 自动化、检测中心、动力厂 | 否 |
| 3 | 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业测量设备委托江西省计量测试研究院、东华计量测试研究院、广州广电计量检测股份有限公司、中国科学计量研究院检定/校准。自动化部提供了计量检测外部服务供方江西省计量测试研究院、东华计量测试研究院等4家的评价材料。有合格供方名单和资质、授权范围和评价记录。该外部检定/校准机构纳入外部服务供方管理。 | 自动化 | 否 |
| 4 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。仪器设备确认（验证）记录：最大允差等项目进行验证。建议计量确认记录表中增加测量不确定度的验证项目。 查：自动化部，型号ConST821智能压力控制器，编号82117010004，检定日期2020年8月24日,有效期2021年8月23日，检定单位中国计量科学研究院。有计量确认记录. .查动力厂编号为03294069型号规格AR931+涂层测厚仪，校准证书编号GFJG2023209120912099652，校准日期2020年5月25日，校准单位东华计量测试研究院。有计量确认记录。 抽查X射线荧光光谱法测定高炉铁水中硅计量要求导出和计量验证满足标准要求。被测参数要求识别代表了“顾客”的要求；计量要求导出方法正确；测量设备的配备满足计量要求；测量设备已检定；测量设备验证正确。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 自动化、检测中心、动力厂 | 否 |
| 5 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了测量过程档案，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 建立了7个高度控制测量过程，未新增关键测量过程。查技术部X射线荧光光谱法测定高炉铁水中硅测量过程的测量过程进行了识别，并定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视。祥见《测量过程控制检查表》及附件。 | 自动化、检测中心、动力厂 | 否 |
| 6 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 现场重点抽查了X射线荧光光谱法测定高炉铁水中硅测量过程，不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。 | 自动化、检测中心、动力厂 | 否 |
| 7 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视。 | 自动化部 | 否 |
| 8 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业于2020年7月28日-7月29日分2组组织了公司管理体系内部审核，对公司9个部门、生产车间进行了全要素的审核，共开出了8个不符合项，17个观察项，于8月30日完成整改。 企业于2021年03月20日开展了管理评审，会议由管理者代表居琪萍副总经理汇报了体系运行情况。测量管理体系审核报告作为管理评审输入材料之一。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。公司的管理评审共提出3个改进项目，落实了整改部门和措施。 | 自动化部 | 否 |
| 9 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 经验证企业对内审过程中发现的8个不符合项能查找原因，按期整改关闭。 该公司2020年度监督审核发现的1个不符合项在规定的时间整改完毕，纠正措施已落实，验证有效，同意关闭。 | 自动化、检测中心、动力厂 | 否 |
| 10 | 强制检定 | 计量法制要求 | 法定计量单位使用规范。 自动化部有15项企业最高计量标准，都严格按照JJF1033-2016《计量标准考核规范》进行控制，资料齐全，制度明确，记录的信息量较大。 企业规定了574台件测量设备列入强制检定，随机抽查9台件，溯源管理较好，企业的测量设备全部委托广州广电计量检测股份有限公司、中国科学计量研究院、东华计量测试研究等机构检定/校准。详见附件：《 测量设备溯源抽查表》 企业在生产、经营、服务过程中，遵守测量管理体系认证标志使用规定。没有出现在论证范围以外的活动；在使用认证资格时，没有出现使认证机构和认证制度声誉受损，没有出现失去公众信任现象。 企业没有定量包装产品。 | 自动化、检测中心、动力厂 | 否 |
| 11 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业2020年耗173.55（万吨标准煤）是重点耗能单位。 | 自动化部、动力厂 | 否 |
| 12 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求，进出用能单位，应配13台（件），实配13台（件）；进出主要次级用能单位，应配 304台（件），实配 304台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 618台（件），实配 618台（件）；公司大部分能源计量数据实现了DCS和实时数据采集，经现场抽查设备完好率为100%。配备率符合GB17167－2006要求4.3条款。 | 自动化部、动力厂 | 否 |
| 13 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 抽查用能单位8台件，主要次级用能单位测量设备20台件，主要用能设备32台件，测量设备精度等级都满足GB17167标准4.3.8表4要求。 | 自动化部、动力厂 | 否 |
| 14 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 抽查用能单位8台件，主要次级用能单位测量设备20台件，主要用能设备32台件，测量设备都经过检定/校准。 | 自动化部、动力厂 | 否 |