编     号：0016-2019-2021

现场审核记录

企业名称：   方大特钢科技股份有限公司

审核员：  陶海泉            审核日期：2021年04月20日 上午至2021年04月20日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式。 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | - 查人力资源部2020年员工教育培训计划没有公司级的计量人员培训计划。 - 自动化部的培训计划中如5月18日压力变送器检定培训形式采用自学，考核形式为日常表现，培训针对性不强，培训计划应该是根据计量人员日常的工作技能能力的需要在制定针对性的培训计划，考核形式建议为：理论考试和实际操作相结合，对培训的有效性给出实际评价。 | 人力资源部 | 否 |
|  | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 检查2块A类压力表（锅炉气泡、空气包）的标识为计量检定合格证。使用环境条件满足要求。检定/校准证书台账信息一致.。 企业建立了15项最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备除建标项目和法定授权项目自行进行量值传递外，其余均送至广州广电计量检测股份有限公司、中国科学计量研究院，东华计量测试研究所等单位检定/校准。外部检定/校准机构均已纳入外部服务供方管理。现场随机抽查了9台测量设备的溯源性，均符合要求。祥见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 焦化厂 | 否 |
|  | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 1、检查了设备材料公司采购4台压力表、4支热电偶入库验收情况：自动化部都进行了首检，合格。 2、检查了1月份采购新余市气体有限公司5车液氧计量交接条款：合同有计量交接条款：以需方过磅数据为准。 | 设备材料公司 | 否 |
|  | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1计量确认 | 在焦化厂现场审核时，发现编号1701CD150873的PH计校准后未进行计量验证。不符合认证审核准则GB/T19022-2003标准中7.1.1条。 | 焦化厂 | 01 |
|  | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 自动化部已制定2020年内审计划并于2020 年7月28-29日按计划实施。发现8个问题。内审结论为所配资源基本能够满足工程和体系运行需要；项目人力资源管理规范体系运行基本有效，现行的测量管理体系与公司的生产经营、质量控制等需求相符。 | 人力资源部、焦化厂、设备材料公司 | 否 |
|  | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视。 | 人力资源部、焦化厂、设备材料公司 | 否 |
|  | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 经验证企业对内审过程中发现的8个不符合项能查找原因，按期整改关闭。 | 人力资源部、焦化厂、设备材料公司 | 否 |