## 1A
附录D
井口法兰密封槽尺寸测量过程监视统计记录表
测量过程名称：井口法兰密封槽尺寸测量
被测参数：井口法兰密封槽尺寸测量 测量范围：98.1-98.2mm 允差范围：±0.1 mm
测量设备：游标卡尺 测量范围：(0-300)mm 示值误差0.02mm
监视方法：统计技术 |  |  | 核查标准：标准量块组98mm
序号 | 核查 | 观察记录（mm） | [5 empty] | R
| 日期 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5
1 | 2020.1.8 | 98.04 | 98 | 98.04 | 98 | 98 | 98.016 | 0.04
2 | 2020.2.27 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.06 | 98 | 98.024 | 0.06
3 | 2020.3.30 | 98.04 | 98.04 | 98.02 | 98.04 | 98.04 | 98.036 | 0.02
4 | 2020.4.29 | 98.02 | 98 | 98.04 | 98 | 98.02 | 98.016 | 0.04
5 | 2020.5.27 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.04 | 98.04 | 98.028 | 0.02
6 | 2020.6.29 | 98.04 | 98.04 | 98.06 | 98.02 | 98.04 | 98.04 | 0.04
7 | 2020.7.30 | 98.02 | 98.02 | 98 | 98 | 98.02 | 98.012 | 0.02
8 | 2020.8.26 | 98 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98 | 98.012 | 0.02
9 | 2020.9.29 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.02 | 98.036 | 0.02
10 | 2020.10.28 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98 | 98.04 | 98.02 | 0.04
11 | 2020.11.30 | 98.04 | 98.02 | 98.02 | 98 | 98.04 | 98.024 | 0.04
12 | 2020.12.28 | 98 | 98 | 98.04 | 98.02 | 98 | 98.02 | 0.04
| 98.024 |  |  |  |  | 0.032727
查表得: |  | A2= | 0.577 | D4= | 2.115 | D3= | 0
控制图计算：
中心线 | CL= |  | 98.024 | mm
上控制线 | UCL= |  | 98.0429 | mm
下控制线 | LCL= |  | 98.0051 | mm
R | 控制图计算：
中心线 | CL= |  | 0.032727 | mm
上控制线 | UCL= |  | 0.069218 | mm
下控制线 | LCL= |  | 0 | mm
监视结果评价：
均值、极差控制图状态正常，井口法兰密封槽尺寸测量过程中未出现非正常变异，能满足生产工艺要求。
核查人员： 日期： 2020.12.28

## 控制图
附录E 井口法兰密封槽尺寸测量过程质控图
UCL=98.05
CL=98.02
LCL=98.00
UCL=0.08
CL=0.04
LCL=0