[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

[image: image2.jpg]


       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0173-2018-2021
审核员现场审核记录

企业名称：__运城市鑫工科技有限公司__     
审核员：孙保健                             审核日期： 2021年03月27日 上午至下午

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	
	是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？检查有关记录。

抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。
	4 总要求
	已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐，并根据国家标准和原料的要求识别了公司的测量过程。已经根据标准的要求导出计量要求。
公司已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。

综合科已按公司对各种工艺要求组织相关部门进行了计量要求导出。本年度未增加新的计量要求导出
	管理层.综合科.检验科。生产技术科.车间
	不列入



	
	是否确定顾客的测量要求
并转化为计量要求？
测量管理体系是否满足顾客的计量要求？
如何证明符合顾客规定的要求？
	5.2 

以顾客为关注焦点
	测量管理体系基本满足顾客的计量要求。已经实施对内部和对甲方满意度调查评价。2020年外部顾客满意度94%，已达标。无针对测量数据的投诉与反馈，已证明能满足顾客规定的要求。
已按文件规定将产品要求和工艺要求转化为计量要求，由综合科组织相关部门进行识别。有《计量要求导出记录》。2020年未新增计量要求。
	管理层.综合科.检验科。生产技术科.车间
	不列入

	
	有无制定部门质量目标？

是否达到质量目标？是否规定测量过程的性能判定客观准则、程序及其控制？
	5.3 

质量目标


	公司的计量目标共5项。
综合科已完成 2020年度计量目标统计情况报表。产品交验顾客合格率100%、计量器具受检率达到100%、顾客满意度94%、计量器具完好率95%、配备率95%均已实现并在内审中进行了体现。
	管理层.综合科.检验科。生产技术科.车间
	不列入

	
	是否按要求进行管理评审？

管理评审输入与输出是否满足要求？

评审中是否有提出对体系改进的建议和意见？

查管理评审记录
	5.4

管理评审
	企业于2021年01月08日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理主持，由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。管代总结了测量体系的运行情况，并肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。
	管理层.综合科.检验科。生产技术科.车间
	不列入

	
	是否确定岗位职责和权限？


	6.1.1 

人员的职责


	企业通过《测量管理体系手册》和测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。各类人员在体系中的职责发挥较好。
	管理层.综合科.检验科。生产技术科.车间
	不列入

	
	是否确定人员能力要求？

如何开展培训？（计划、培训记录、培训效果评价）
	6.1.2 

能力和培训


	查《2020年培训计划》，全年计划培训1次，查培训记录。企业已于2020年9月13日组织了一次测量管理知识培训，有记录。

	管理层.综合科.设备科.商务部.仓管部.生产技术部.生产车间
	不列入



	
	文件是否定期评审并更新？

文件是否适宜和受控？
	6.2.1 程序
	综合科、负责测量管理文件的编制和修订。现行有效版本0/A版，从体系建立至至今未进行版本变更。

公司有完整的程序文件和计量相关文件。
	管理层.综合科.检验科。生产技术科.车间
	不列入

	
	软件及其任何修改在启用前是否进行测试和（或）确认？是否经批准和存档？

查测量软件清单及软件确认记录.
	6.2.2 软件
	查《测量软件台账》，未新增新的测量设备和软件。
	管理层.综合科.检验科。生产技术科.车间
	不列入

	
	是否有记录清单？

有无记录控制程序？

记录有无标识？是否妥善贮存？是否妥善防护？是否方便检索？

使用的测量记录是否符合记录要求？记录有无标识(编号)，保管是否良好？

有无测量记录的保存期限？
	6.2.3

 记录


	有记录清单，有记日录保存期限规定，有记录编号，在车间现场检查编号为81D0130112/S《产品尺寸检测记录》检验记录，检验数据填写正确，检验员，记录员签字正确。

	管理层.综合科.检验科。生产技术科.车间
	不列入

	
	是否清楚地标识测量设备和技术程序？

有无设备计量确认状态的标识？

有无测量过程状态标识?受控失控.

测量设备是否与其他设备清楚地区分？

抽查1~2台测量设备标识粘贴是否符合要求。
	6.2.4 标识


	已就计量确认标识的管理形成《计量标识管理程序》。现场检查编号20230型号为(0-25)mm的外径千分尺，检定日期2020年10月16日，状态标识完好。编号：67055的型号(125-150)mm的外径千分尺，检定日期2020年10月16日，状态标识完好。

编号68793型号(75-100)mm外径千分尺，检定日期2020年10月16日，状态标识完好。

	管理层.综合科.检验科。生产技术科.车间
	不列入


	
	是否有测量设备管理程序？有无测量设备台帐？是否包括标准物质?测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用？用于监视和记录影响量的测量设备是否包括在测量管理体系内？
	6.3.1 测量设备
	测量设备按A、B、C类测量管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。企业所有测量设备的使用符合环境要求。现场计量确认合格标识、台账信息和证书一致.
	管理层.综合科.检验科。生产技术科.车间
	不列入



	
	是否有测量环境条件的管理程序？

是否监视和记录影响测量的环境条件？
	6.3.2 环境
	公司已制定《测量环境管理程序》。

查公司测量设备使用符合环境要求。
	管理层.综合科.检验科。生产技术科.车间
	不列入

	
	是否对公司外部供方进行管理，能否提供合格外部供方的选择、评价和再评价记录？
	6.4外部供方
	已对公司合格外部供方进行管理，综合科对主要外部供方进行了评价，查看了2020年06月10日对运城市质量技术检验测试所索证情况，符有资质证明和能力证明材料，企业并对其进行了评价有记录，符合要求。
	管理层.综合科.检验科。生产技术科.车间
	不列入

	
	是否已制定计量确认程序

计量确认记录是否符合要求？

抽查1~2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。
	7.1.1（计量确认）总则

7．1.4计量确认过程记录
	有计量确认程序。查《设备校准结果确认记录表》。确认日期现场检查编号：现场检查编号编号3342型号(0-200)mm的深度尺检定日期是2020年10月16日，确认标识完好。编号：71000367型号(0-5)mm百分表，检定日期2020年10月16日，确认标识完好。

编号：31233型号(0-200)mm的游标卡尺，检定日期2020年10月16日，确认标识完好。

	管理层.综合科.检验科。生产技术科.车间
	01

	
	计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定?

计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审?
	7.1.2计量确认间隔
	计量确认间隔的制定和调整方法已经在《计量确认控制程序》。

已按测量设备ABC分类进行确认，目前公司使用的A、B类测量设备的计量确认周期均设定为6-12个月。C类为首次确认。
	管理层.综合科.检验科。生产技术科.车间
	不列入

	
	是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效?

计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法?
	7.1.3设备调整控制


	检查了了编号为C06346.型号为(0-10)mm的百分表标识封印完好。
	管理层.综合科.检验科。生产技术科.车间
	不列入

	
	是否有测量过程控制程序？每一个测量过程的规范是否完整？测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程?测量过程设计是否进行了有效性确认?

测量过程的策划是否符合要求？测量过程是否在设计的受控条件下实现？
	7.2 测量过程


	已制定《测量过程控制程序》；综合部、识别了《换向器套筒前端盖上端直径测量过程》为关键测量过程。已对该过程已经识别过程的控制要求《关键测量过程有效性识别表》），已根据过程不确定度对过程进行有效性确认，U＜U允（k=2），过程有效。
已经按要求每月核查，根据核查数据过程受控。具体见《测量过程控制检查表》。
	管理层.综合科.检验科。生产技术科.车间
	不列入

	
	有无测量不确定度评定程序？是否保存不确定度评定记录？

测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成？
	7.3.1 测量不确定度


	已形成测量不确定度评定程序；查《测量不确定度评定记录》；公司关键测量过程已经分析过程不确定度。分析过程符合文件和技术规范规定。过程根据测量不确定度评定结果实施有效性确认。

具体见报告所附的不确定度评定原始记录。
	管理层.综合科.检验科。生产技术科.车间
	不列入



	
	抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？

是否使用法定计量单位？

抽查有关的证书情况。

抽查现场记录，是否有非法定单位的使用
	7.3.2 溯源性
	公司通过外部校准/检定和内部校准对公司测量设备进行溯源。查阅公司文件及记录过程中单位使用规范，没有出现非法定单位。已对上年度开出的不符合项进行了关闭。“查检验科，编号F56219，（100-250）mm，分度值0.01mm内径百分表，检定证书有效期为：2019.9.16，不能提供有效检定证书，不符合GB/T 19022-2003标准7.3.2 条款的要求。经确认该设备已于2020.10.16日溯源，不符合项已经关闭。

。但今年检查时发现检验科，编号C08081，（0-25）mm，分度值0.01mm的外径千分尺，不能提供有效溯源记录，不符合GB/T 19022-2003标准7.3.2 条款的要求。

	管理层.综合科.检验科。生产技术科.车间
	列入

01

	
	是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录
	8.3.1不合格测量管理体系

8.3.2 不合格测量过程


	查阅《计量不合格控制程序》。对不合格的处置流程进行规定。

根据关键测量过程的过程监视记录，关键测量过程没有出现失控。根据《测量管理体系监视报告》监视过程中没有发现过程不合格。
	管理层.综合科.检验科。生产技术科.车间
	不列入

	
	顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？
	8.2.2顾客满意
	企业通过《测量过程控制一览表》对产品的顾客要求（产品标准、行业标准、国家法律法规）进行收集、识别、并进行了顾客的计量要求导出和计量验证，顾客的计量要求满足顾客要求，详见《计量要求导出与验证记录表》。企业通过问卷调查的形式收集顾客满意度查2020年度顾客满意度调查汇总表满意度为94％。
	管理层.综合科.检验科。生产技术科.车间
	不列入

	
	是否进行测量管理体系内部审核？审核记录是否保存完整？
	8.2.3 测量管理体系审核


	公司2020年01月05日进行了测量管理体系内审，现场查阅内审计划、报告和整改资料。本次内审中发现1项不符合项，目前已整改完成。
	管理层.综合科.检验科。生产技术科.车间
	不列入

	
	是否制定测量管理体系监视计划？

是否按计划对测量管理体系进行监视？
	8.2.4 测量管理体系的监视


	有2020年测量管理体系监视计划，并按计划实施了测量管理体系。
	管理层.综合科.检验科。生产技术科.车间
	不列入

	23
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	经验证企业对内审过程中发现的1个不符合项能查找原因，进行了纠正（预防）措施， 2021年01月07日完成纠正措施跟踪及有效性验证。
	管理层.综合科.检验科。生产技术科.车间
	不列入



	24
	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？
	8.4改进
	查企业建立《持续改进控制程序》中的纠正和预防措施管理文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。 


	管理层.综合科.检验科。生产技术科.车间
	不列入



	25
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	计量法制要求
	查质量记录、统计报表、测量设备台账等，能采用法定计量单位，

企业强检计量器具为进出场物料称重和能源结算共4台件已全部检定。
	管理层.综合科.检验科。生产技术科.车间
	不列入



	26
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	企业耗能是水.电，2020年全年用电.水折合25.1t标准煤。所配备水表.电能表均符合GB17167－2006的要求。
	管理层.综合科.检验科。生产技术科.车间

	不列入




 1 / 2

