编号：0104-2018-2020

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | | 深圳市特发信息股份有限公司 | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准装置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 品质部 | 电子万能材料试验机 | 11301048 | CMT4304 | 0.5级 | 0.3级测力仪标准装置  砝码 M1等级  电子秒表U=0.3s/d，k=2  带表卡尺U=0.01mm，k=2  标准测力仪0.1级 | 深圳中航技术检测所有限公司 | 2021.1.13 | √ |
| 品质部 | 光纤多参数测试仪 | 54322522 | 2200型 | 截止波长U=13mm，k=2  模场直径U=0.18μm，k=2  谱损U=0.20dB/km，k=2 | 标准光纤截止波长U=13nm，k=2模场直径U=0.18μm，k=2谱损U=0.20dB/km，k=2 | 华东电子测量仪器研究生光电计量校准中心 | 20200420 | √ |
| 生产部 | 激光外径测量仪 | 141010213361 | DDM-2050L | ±2μm | 标准芯棒U=0.2μm，k=2 | 深圳中航技术检测所有限公司 | 2021.1.13 | √ |
| 生产部 | 交流火花机检测仪 | 20102012 | AWSC-20 | ±1.5% | 交直流高电压标准装置：直流高压0.1级交流高压0.2级直流电流0.06级交流电流0.1级 | 深圳中航技术检测所有限公司 | 2021.1.13 |  |
| 品质部 | 温湿度计 | TF4555-009 | TH702F | 温度±2.0℃  相对湿度 ±7.0%RH | 精密露点仪标准装置露点温度MPE±0.2℃DP 温度U=0.4℃ 湿度U=1.2%RH | 深圳中航技术检测所有限公司 | 2021.1.13 |  |
| 品质部 | 数显卡尺 | K16G260264 | （0~150）mm | ±0.03mm | 卡尺专用量块5等  刀口形直尺U=0.5μm，k=2 | 深圳中航技术检测所有限公司 | 2021.1.13 | √ |
| 审核综合意見：  公司已制定《计量确认管理程序》、《计量外部供方管理程序》，公司测量设备送外校准/检定，校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》管理，校准/检定证书由品质部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2021年4月1日  审核员签字：部门代表签字： | | | | | | | | |