项目编号：0261-2021

审核员现场审核记录

企业名称:    荣朗防爆科技有限公司

审核员：                          审核日期： 2021年3月30日～3月31日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 企业管理者代表张炎，计量职能的归口管理部门为质管部。 企业通过制定测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门质管部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 企业主要测量要求是原材料进厂检验、生产过程控制和产品出厂检验以及能源管理等过程。 企业体系刚建立，希望通过体系文件的实施和质量目标的考核来实现。符合要求。 | 质管部 生产部（技术） （生产车间） 采购销售部 办公室 | 否 |
| 2 | 部门程序、文件是否现行有效并受控？需要时候是否及时获得？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、审批受控情况。 | 6.2.1 程序 | 企业编制了《测量管理体系程序文件》（A/0版），涵盖测量管理体系要求的全要素。能够满足标准和企业管理要求。 企业产品执行标准： 企业产品主要执行标准为GB 3836.1-2010《爆炸性环境第1部分：设备 通用要求》;GB3836.3-2010《 防爆性环境第2部分：增安型“e”保护的设备》、GB3836.9-2014《 防爆性环境第9部分：浇封型“m”》等标准，版本均现行有效，信息完整、受控状态较好，符合标准要求。质管部提供编号为SL/WI-QC-01-2018的《外购件检验规程》（电源线、胶水、压铸件、塑胶件、电器类、防水条及PS/铝反光罩、热熔胶、理化板、喷塑粉、高频焊管、钢制C型材、紧固件、焊丝）中，引用标准GB 3836.1-2010《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》是最新版本，现行有效。 | 质管部 生产部（技术） （生产车间） | 否 |
| 3 | 企业是否建立软件管理程序文件？查软件清单，企业软件有无识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了编号为CX/RL07-2020《测量软件管理控制程序》。规定了对已识别的测量过程、生产控制和测量结果计算中的软件管理的要求。企业目前没有测量管理软件。符合要求。 | 质管部 生产部（技术） （生产车间） | 否 |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：记录是否完整，有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 企业编制了CX/RL08-2020《质 量记录控制程序》。 抽查企业，2020年11月7日，编号为RL/QC-06.20的《RLB156LED防爆泛光灯出厂检验报告》，检验员：张俊，检验结论：合格。 | 质管部 | 否 |
| 5 | 测量设备是否处于有效的校准状态？ 测量设备计量确认状态标识的执行情况是否与企业管理要求相一致？标识的粘贴情况如何？ | 6.2.4标识 | 企业测量设备的计量确认状态标识执行情况与企业管理要求相一致。 现场抽查生产车间：编号为RL-JLJC-005的耐压测试仪：校准日期：2020年04月28日，；编号为RL/JC-47的外径千分尺，检定日期：2020年05月09日。检定合格确认标识与测量设备台账、检定证书信息内容完全一致，标识粘贴符合要求。 | 质管部 生产部（技术） （生产车间） | 否 |
| 6 | 企业是否建立测量设备管理程序？纳入和撤出设备是否有处理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业是否制定测量设备的维护管理要求，设备是否在有效的校准状态？ 对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 企业建立了《测量设备计量确认管理控制程序》（CX/RL-13-2020），规定了原材料进厂检验、生产过程控制和产品出厂检验等46台测量设备纳入测量管理体系。企业对纳入和撤出的测量设备有完善管理规定。 编制了《检测设备管理台账》，台账 内容包括：计量器具名称、型号规格、测量范围、准确度等级、出厂编号、检定单位等。企业采用计算机表格方式对测量设备进行管理，先进高效。符合要求；企业未建立最高标准装置。 | 质管部 生产部（技术） （生产车间） | 否 |
| 7 | 设备使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2环境 | 企业编制了《测量设备环境控制程序》（CX/RL-11-2020）。企业测量设备使用环境条件满足要求。 | 质管部 生产部（技术） （生产车间） | 否 |
| 8 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》（CX/RL-12-2020）文件。 质管部负责建立、评价和汇总测量设备合格服务方名录。采购销售部负责对供给测量设备合格外部供方进行仪器选择、确认和评价。 企业测量设备委托有资质机构湖南航测检测技术服务有限公司和广东精衡检测科技有限公司机构检定校准。符合要求 抽查采购销售部编号为CX/QR-010/QJL的《合格供方名录》中江苏创智达电子科技有限公司、深圳市东方一号电子有限公司的评价记录 ，内容完整详细，符合要求。 | 质管部 采购销售部 | 否 |
| 9 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了《测量设备计量确认管理控制程序》（文件编号：CX/RL-13-2020），规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。见《计量确认过程验证记录表》。 企业共确立4个关键、重要测量过程。抽查实验桌台面厚度测量，按测量过程的测量要求进行识别、验证 。计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。见《测量设备计量确认验证记录表》、《计量要求导出及验证记录表》。 | 质管部 生产部（技术） （生产车间） | 否 |
| 10 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理控制程序》（CX/RL-15-2020）。企业记录确认间隔与校准间隔相等。企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 质管部 生产部（技术） （生产车间） | 否 |
| 11 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《封印和标识管理控制程序》（CX/RL-09-2020 ），对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无需要调整间隔的测量设备。企业暂不需要封印管理。 | 质管部 生产部（技术） （生产车间） | 否 |
| 12 | 查测量设备计量确认记录，抽查1-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法的记录信息是否完整。 | 7.1.4计量确认过程记录 | 企业建立测量设备计量确认明细表、计量确认过程验证记录表 ，企业按要求对测量设备进行确认。 抽查实验桌台面厚度测量相关记录：计量要求导出和计量验证记录表、测量过程控制检查表、测量过程有效性确认记录，内容完整，满足要求。使用测量设备：证书编号为KZ20200428004012（出厂编号为RL-JLJC-012）的接地电阻测试仪，检定合格，满足要求。 | 质管部 生产部（技术） （生产车间） | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 7.2.2测量过程设计 | 企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》（CX/RL-16-2020），对每一个测量过程的制定完整规范要求。 企业对测量过程分为关键、重要和一般测量过程进行识别管理。采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息齐全。共识别了25个测量过程，其中：共识别了LED防爆泛光灯接地电阻测试、工频耐压试验、防爆面厚度测量、水压试验等测量等4个关键测量过程。企业编制了测量过程控制规范，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求，满足测量过程管理要求。查企业编号为RLBL156-04《上盖工艺文件》的试验压力要求为2.0MPa，而企业配备的检测设备压力表（0-2.5）MPa，不符合GB/T19022-2003标准要求。 抽查了LED防爆泛光灯接地电阻测试测量过程，测量人员具备专业资质、测量方法正确、测量环境符合要求，测量设备完成了确认。测量设备和测量过程受控，符合标准要求。 | 质管部 生产部（技术） （生产车间） | 次要不符 合（01） |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？过程不确定度评定结果如何进行评价？ | 7.3.1测量不确定 度 | 企业《测量不确定度管理控制程序》（CX/RL-17-2020），文件内容满足标准要求。 现场抽查了LED防爆泛光灯接地电阻测试测量过程的不确定度评定。按照目标不确定度去识别过程的具体性能指标，用测量过程的不确定的结果进行评价，方法正确，满足要求。 见附件《测量不确定度评定报告》 | 质管部 生产部（技术） （生产车间） | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ 测量设备的溯源方式？是否满足要求？量值溯源是否符合文件要求？ | 7.3.2溯源性 | 抽查企业编号：Q/RL-QR04-09《检测设备管理台账》中46台测量设备的检定证书，溯源性均满足要求。见《测量设备溯源抽查表》。企业未建最高计量标准，所有测量设备均送至湖南航测检测技术服务有限公司和广东精衡检测科技有限公司检定/校准。测量器具量值溯源符合文件要求。 | 质管部 生产部（技术） （生产车间） | 否 |
| 16 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业建立了《顾客满意收集分析控制程序》（CX/RL-02-2020）。 企业采用发放《顾客满意度调查评价表》问卷调查表的方式了解内部和外部顾客满意程度。 抽查2020年09月18日湖北荆州华邦化学有限公司，济南常在机械设备等《顾客满意度调查评价表》，发放、收回4份，顾客满意度98%. 满意度评价符合要求。 | 采购销售部 | 否 |
| 17 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格管理控制程序》（CX/RL-19-2020），对出现的不合格测量过程或测量设备， 发现的不合格进行有效性确认，经确认仍的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。符合要求。 企业对内审中发现的1项不符合问题，能查找原因，按期整改关闭。整改措施符合要求。 | 质管部 | 否 |
| 18 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 企业的质量记录、统计报表、测量设备台账等，能采用法定计量单位。部分出厂产品按要求外委开展型式批准。企业没有定量包装产品。 查企业《RLB156-E LED防爆泛光灯生产作业指导书》，计量单位书写满足计量法制要求。 | 质管部 办公室 | 否 |
| 19 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电、水；企业2020年1月~12月，全年总耗能为12.14吨标准煤。企业不是重点耗能企业。 | 办公室 | 否 |
| 20 | 是否编制能源计量器具 台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业共配备了1台件三项四线有功电度表，用于贸易交接，能源计量器具配备率符合GB17167－2006的满足要求。 | 办公室 | 否 |
| 21 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 企业主要耗能为电、水。用能单位的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线电子式有功电度表，2.5级水表。 能源计量器具准确度等级满足GB17167标准4.3.8表4要求。 | 办公室 | 否 |
| 22 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 企业电度表由生产部统一管理，资产归办公室所有。能按要求定期检定，符合条款要求。 | 办公室 | 否 |
| 23 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源数据是采用每月抄表的方式统计，能源报表数据可追溯到现场测试记录，满足要求。符合要求。 | 办公室 | 否 |