测量管理体系

（GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003）

认 证 报 告

认证企业：西尼尔（南京）过程控制有限公司

编    号：       0264-2021

认证报告内容

1.企业名称：西尼尔（南京）过程控制有限公司

2.认证审核的类型：（ √初次认证审核监督审核、再认证审核）

3.企业活动范围和场所：南京市江宁区谷里街道谷里科技产业园兴谷路6号

4.认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5.认证审核时间：计划总人日 4.5(人.日)，现场人日 4(人·日)

6.认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

文件审核：：2021年4月5日上午8:00-12:00

现场审核：  2021年4月6日 至 2021年4月7日。

7.审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息() ：

| 姓 名 | 性别 | 组内职务 | 联系电话 | 注册级别 | 注册证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄金荣 | 男 | 审核组长 | 13851678922 | 高级审核员 | 中认协评[2018]249号ISC[S]0062 |
| 余娟 | 女 | 组员 | 15251898982 | 审核员 | 中认协评[2020]44 号ISC[S]0392 |

8.企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

| 姓 名 | 邓小云 | 赵妍 | 赵树琴 | 戴陈海 | 熊家祥 | 孙美莉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 | 管理者代表、质量部经理 | 总经办经理 | 采购部经理 | 研发中心总监 | 制造中心总监 | 营销管理部经理 |

9.认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门： 审核范围：电磁流量计、涡街流量计、电磁式水表、电磁式热量表、差压流量计、金属管浮子流量计、质量流量计、智能压力变送器的生产和销售。涉及的区域或部门：管理层/管理者代表、质量部、总经办、采购部、研发中心、制造中心、营销管理部。

12. 文件审核情况说明

12.1企业资质和法律法规的符合性的说明：

审核企业资质和法律法规的符合性：西尼尔（南京）过程控制有限公司 ，公司注册资本2140万元，地址：南京市江宁区谷里街道谷里科技产业园兴谷路6号。 企业营业执照、税务登记证、组织机构代码三证合一，2016年02月14日获取证书，营业期限2007年04月27日至2037年04月26日。企业取得了江苏省市场监督管理局颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，证书编号TS2732E09-2024，有效期至2024.09.28。企业已通过赛瑞认证有限公司ISO9001：2015质量管理体系认证，有效期至2021.09.02。通过上海赛瑞质量认证有限公司ISO14001：2015环境管理体系认证，有效期至2021.05.11。通过赛瑞认证有限公司ISO45001：2020职业健康安全管理体系认证，有效期至2021.07.23。截止到目前未发生因测量设备和测量过程失控造成计量问题等有关的法律纠纷及投诉。公司主要耗能品种为电和水。2020年1月至12月耗电：265350kWh，水2577吨。不是重点耗能企业。

12.2审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以 便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2020年9月1日发布了企业测量管理体系《测量管理体系质量手册》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为质量部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它6个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系质量手册》和程序文件，并配有测量管理体系组织机构图、测量管理体系职能分配表，明确规定了，最高管理者5项职能。管理者代表16项职能；质量管理部28项职能。并绘制了生产工艺流程图

审核组认为：该企业的测量管理体系《测量管理体系质量手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3企业理解和实施标准要求的情况，结合可能的重要因素，特别是对测量管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况，以便为现场审核提供关注点；

12.3.1、企业产品执行主要标准：企业产品执行主要标准：JB/T9248—2015《电磁流量计》、JB/T9249—2015《涡街流量计》等。企业根据法律法规要求和企业产品要求，编制了《测量过程及控制一览表》，共识别了74个测量过程，关键测量过程3个。分别对每个测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的测量设备《测量设备计量确认明细表》，对38台件测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能 否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于2020年12月7日至12月8日组织了公司测量管理体系内审，内审分1个组，对公司6个部门和车间进行了全要素的审核，发现1个不符合项。到目前为止不符合项已整改完成。

12.4.2、企业于2020年12月25日开展了管理评审，会议由总经理许永存主持，质量部汇报了测量管理体系运行情况，相关职能部门汇报了本部门负责的要素的执行情况，会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。

13.现场审核情况：

审核组于4月6日到4月7日利用2天的时间根据审核计划先后检查了企业6个职能管理部门和车间，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节，关键测量过程0.5级电磁流量计示值误差测量过程等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，质量部职能作用发挥较好，企业测量管理体系相关部门职责明确，相关人员具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了74个测量过程，关键测量过程3个。0.5级电磁流量计示值误差测量过程等测量过程被列为关键测量过程。企业测量过程测量设备配备齐全，企业共有67台件（其中强加测量设备一台）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；企业建立了《静态质量法水流量标准装置》最高计量标准，开展流量计检定工作。企业其他测量设备由质量部负责组织委外检定/校准。公司测量设备委托中国计量科学研究院、江苏省计量科学研究院、南京市计量监督检测院等检定/校准。符合要求。企业对识别出的测量过程中的关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2 公司制定的《测量管理体系质量手册》，规定了4项质量目标可测量， 质量部制定了

年度质量目标分解计划。下发各相关部门。各部门进行了目标分解，查：2020年9月至12月质量目标完成情况，经统计 2020年9-12月份，质量目标已全部完成。

13.2本次审核共出具一般不符合项1项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、现场查：制造中心现场出厂编号：GH306321的游标卡尺未列入台账管理，未校准。

不符合认证审核准则条款号 GB/T19022—2003/ISO10012：2003  7.3.2溯源性

13.3现场重点抽查了关键测量过程等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，祥见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业建立了《静态质量法水流量标准装置》最高计量标准，开展流量计检定工作。企业其他测量设备由质量部负责组织委外检定/校准。公司测量设备委托中国计量科学研究院、江苏省计量科学研究院、南京市计量监督检测院等检定/校准。测量设备溯源符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》，符合要求。

13.5测量过程控制

13.5.1查：0.5级电磁流量计示值误差测量过程等测量过程，企业规定了测量人员和测量方法、测量设备的控制要求，详见附件《测量过程控制检查表》。测量过程控制符合要求。

13.5.2现场重点抽查了关键测量过程0.5级电磁流量计示值误差测量过程等测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定报告》。

13.5.3现场重点抽查了关键测量过程0.5级电磁流量计示值误差测量过程等测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。祥见测量过程监视记录及控制图。

14.审核组对是否通过认证的意见 ：

根据2021年4月5日上午8:00至12:00文件审核和2021年4月6日-4月7日的现场审核情况， 审核组认为，西尼尔（南京）过程控制有限公司企业领导重视测量管理体系建立，质量部作为职能部门，职能作用发挥较好，顾客的测量要求都经识别，测量设备全部经检定/校准和验证，关键测量过程进行计量要求导出，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效，体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录管理规范，希望不断加强体系运行管理和全员计量意识的培训，使贵公司管理体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为西尼尔（南京）过程控制有限公司企业测量管理体系运行符合GB/T 19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过审核。

15.为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

14.1、加强标准的培训和宣贯，真正理解标准，不断完善体系。

14.2、加强计量管理人员培训，提高计量管理人员能力。

16.其他需要说明的事项:   /

17. 审核组组长（签字）：                       日期：2021.04.07

- 18.审核组成员(签字)：                                   日期：2021.04.07

19.北京国标联合认证有限公司(盖章)                        日期：