受理编号：0270-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 徐州丰禾回转支承制造股份有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 王晓巍 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 型号 规格 | 设备 编号 | 测量设备 准确度级 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准 机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 游标卡尺 | 0-300mm | C019 | ±0.02mm | 量块 5等 | 江苏创测检测 认证有限公司 | 2021.3.25 | √ |
| 生产部 | 外径千分尺 | 0-25mm | 1546603 | ±0.01mm | 量块5等 | 江苏创测检测 认证有限公司 | 2021.3.25 | √ |
| 生产部 | 百分表 | 0-30mm | S033 | 1级 | 光栅式指示表 检定仪 ±3.0μm | 江苏创测检测认证有限公司 | 2021.3.25 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 0-1.6 MPa | 20069774 | 1.6级 | 精密压力表装置 0.4级 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2021.1.28 | √ |
| 生产部 | 微机控制电液伺服钢球压力试验机 | YAW-3000C | Y19-19 | 1.0级 | 试验机检定装置 MPE: ±0.3% | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2021.3.2 | √ |
| 品管部 | 温湿度计 | 0-50℃/（20-100）%RH | 01 | ±1℃ ±5%RH | 温度：±0.1℃；露点：±0.1℃DP | 江苏创测检测 认证有限公司 | 2021.3.25 | √ |
| 生产部 | 里氏硬度计 | TH260 | 1711 | ±12HLD | 里氏硬度块 均匀度≤3HLD | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2020.11.19 | √ |
| 生产部 | 超声波 探伤仪 | TUD210 | A099902030 | 垂直线性误差：≤3% | 超声波探伤仪检定装置(0.5%±0.02)dB | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2020.10.19 | √ |
| 审核综合意见： 该公司测量设备送检至具备相应资质的计量技术机构进行校准，分别送到徐州市质量技术监督综合检验检测中心和江苏创测检测认证有限公司。查8份测量设备检定校准证书，全部在有效期内。量值溯源基本符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年4月9日至4月10日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |