受理编号：0271-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 徐州万达回转支承有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 王晓巍 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 型号 规格 | 设备 编号 | 测量设备 准确度级 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准 机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 里氏硬度计 | TH110 | 0807390497 | ±12HLD | 标准里氏硬度块均匀度4HLD | 江苏创测检测 认证有限公司 | 2020.7.25 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 0-2000mm | 0605140014 | ±0.14mm | 量块 5等 | 江苏创测检测认证有限公司 | 2020.10.30 | √ |
| 生产部 | 数显深度卡尺 | 0-200mm | 612060282 | ±0.03mm | 量块5等 | 江苏创测检测认证有限公司 | 2020.10.30 |  |
| 生产部 | 内径千分尺 | （50-600）mm | 033836 | ±0.016mm | 测长机 MPE: ±0.3±L/10000μm 量块5等 | 江苏创测检测认证有限公司 | 2020.10.30 | √ |
| 生产部 | 百分表 | 0-10mm | 7128418 | 1级 | 光栅式指示表检定仪 MPE: 0.9μm/1mm，5.8μm/50mm | 江苏创测检测认证有限公司 | 2020.10.30 | √ |
| 生产部 | 数显式推拉力计 | HP-500 | H5001809642 | 0.5级 | 力值砝码 M1 | 江苏创测检测认证有限公司 | 2020.10.30 | √ |
| 生产部 | K型热电偶 | 5TC-TT-D-24-72 | 001 | ±0.75%t | 标准铂电阻温度计 二等 | 江苏创测检测认证有限公司 | 2020.4.23 | √ |
| 生产部 | 轴向压力表 | 0-2.5 MPa | E19747 | 1.6级 | 精密压力表装置 0.4级 | 徐州市铜山区市场监督综合检验检测中心 | 2021.1.6 | √ |
| 质量部 | 涂层测厚仪 | CEM | 9654 | ±(5%读数+2μm)： | 膜厚标准片 A级 | 深圳广测检测技术有限公司 | 2021.1.4 | √ |
| 生产部 | 磁粉探伤仪 | Leeb-e860 | 1512210007 | 垂直线性误差：≤3% | 标准电流互感器 0.2级 | 安正计量检测有限公司 | 2020.9.29 | √ |
| 审核综合意见： 该公司测量设备送检至具备相应资质的计量技术机构进行检定校准，分别送到江苏创测检测认证有限公司、徐州市铜山区市场监督综合检验检测中心、深圳广测检测技术有限公司、安正计量检测有限公司等。查10份测量设备检定校准证书，全部在有效期内。量值溯源基本符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年4月11日至4月12日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |