编  号：0281-2021

现场审核记录

企业名称：淄博海源电子科技有限公司

审核员：

审核日期： 2021年4月9日上午至2021年4月10日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业编制了ZBHY/CX01~20 2020《测量管理体系手册》，明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责。 询问生产部吴婷婷等测量管理体系人员的主要计量职能和相关职责，均知道自己和本部门的主要职责。 | 管理者代表 办公室（采购） 生产部（质检） | 否 |
| 2 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 企业编制了《测量管理体系程序文件》,其中规定了测量管理体系文件的控制要求。 查生产部执行的技术标准GB/T 778.1~5-2018饮用冷水水表和热水水表、JJG162-2019饮用冷水水表检定规程现行有效，受控。 查生产部（质检）水表流量检验记录，记录编号为YGZX-SBLL-2015-727,其中记录内容中技术特性依据为GB/T778.1-2007，该标准已过期。 | 技术研发部 生产部（质检） | 次要不符合01 |
| 3 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业编制了ZBHY/CX07-2020《测量软件管理控制程序》，其中规定了对软件的控制要求。企业无软件。 | 办公室（采购） | 否 |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3 记录 | 企业编制了ZBHY/CX08-2020《质量记录控制程序》,其中规定了对记录的管理要求。 查企业所出水表检定证书YHY-20210301 ，内容符合要求，检定依据：JJG162-2019饮用冷水水表检定规程、测量设备：水表检定装置，内容符合要求。 | 生产车间 生产部（质检） | 否 |
| 5 | 是否有计量确认状态标识？ | 6.2.4 标识 | 企业编制了ZBHY/CX09-2020《封印和标识管理控制程序》,并规定了对封印和标识的控制要求。 查生产车间使用的器具编号为13-11-1001压力表实施了检定，检定有效期2021年9月11日。 | 生产部（质检） 生产车间 | 否 |
| 6 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 企业编制了ZBHY/CX10-2020 《测量设备管理控制程序》、ZBHY/CX13-2020《测量设备计量确认管理控制程序》，其中规定了测量设备的维护管理要求及溯源和受控要求。 企业共有43台测量设备纳入了测量管理体系实施管理，建立了《测量设备台账》，测量设备的管理和溯源符合要求。 抽查由山东省计量科学研究院出具的检定证书1份，测量设备名称：静态质量法水流量标准装置（水表检定装置），型号规格 ：SYZ200型，出厂编号：SY2017461，检定日期：2019年04月10日。 测量设备量值均溯源至法定计量机构，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 技术研发部 生产部（质检） | 否 |
| 7 | 使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2 环境 | 企业编制了ZBHY/CX11-2020《测量设备环境控制程序》，规定了对环境的控制要求。 查2021年4月份生产车间环境监测记录表，环境条件满足要求。 | 生产车间 生产部（质检） | 否 |
| 8 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.1 计量确认 | 企业编制了ZBHY/CX16-2020《测量过程设计和实现控制程序》，并建立了ZBHY/CX13-2020《测量设备计量确认管理控制程序》，编制了《测量过程及控制一览表》、《测量设备计量确认明细表》、《计量确认过程验证记录表》，对测量过程进行了管理。识别顾客、组织和法律法规的要求，确定了计量要求，识别了测量过程要素和控制线。 对测量过程按照关键测量过程、重要测量过程进行了分类管理。 | 技术研发部 生产部（质检） | 否 |
| 9 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2 计量确认间隔 | 企业编制了ZBHY/CX15-2020《计量确认间隔管理控制程序》，其中规定了测量设备检定/校准周期间隔的评定、调整方法及确认原则。企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 技术研发部 生产部（质检） | 否 |
| 10 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3 设备调整控制 | 企业编制了ZBHY/CX10-2020《测量设备管理控制程序》、ZBHY/CX13-2020《测量设备计量确认管理控制程序》、ZBHY/CX15-2020 《计量确认间隔管理控制程序》，对测量设备的调整与控制做出了规定，符合标准的要求。 所生产的水表具有封印设施。 | 生产车间 | 否 |
| 11 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.2测量过程 | 企业编制了ZBHY/CX13-2020 《测量设备计量确认管理控制程序》，建立了《测量过程及控制一览表》，企业已识别出了主要产品的测量过程18个，其中包括水表密封性试验、示值误差测量2个关键测量过程。部门的测量要求均已识别，对关键测量过程导出了计量要求。 查关键测量过程：“水表的密封性试验测量过程”的测量要求的识别与计量要求的导出情况，测量设备验证方法正确。见《计量要求导出和验证记录表》。 企业编制了“水表的密封性试验测量过程控制规范”，并按照控制规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制。 查关键测量过程“水表的密封性试验测量过程“计量确认过程验证记录表”，验证方法正确，符合要求。 | 技术研发部 生产部（质检） | 否 |
| 12 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1 测量不确定度 | 企业编制了ZBHY/CX17-2020 《测量不确定度管理控制程序》，满足标准要求。 查关键测量过程“水表的密封性试验测量过程不确定度评定，评定方法符合要求。见附1《水表的密封性试验测量过程不确定度评定报告》。 | 技术研发部 | 否 |
| 13 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2 溯源性 | 企业测量设备除授权的水表除外均委托外部机构进行检定/校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 查规格型号为Y100压力表，检定日期：2021年03月12日；检定机构：淄博市淄川区计量测试所。 查规格型号为JPT-5架盘天平，检定日期：2020年04月20日，检定机构：淄博市计量测试所。证书填写规范，量值均已溯源到SI单位,符合要求。 | 生产车间 生产部（质检） 技术研发部 | 否 |
| 14 | 企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？ | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了ZBHY/CX02-2020《顾客满意收集分析控制程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。 企业于2020年3月对顾客满意度进行了调查，共发出顾客满意度调查表：外部2份，顾客满意度99%。符合要求。 | 销售部 | 否 |
| 15 | 企业每年进行几次测量管理体系内审？是单独内审还是结合内审？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2021年2月23日，单独组织了对测量管理体系的内部审核，对公司5个部门进行了全要素审核。对发现的1个次要不符合项进行了整改，已完成整改。 | 办公室（采购） 技术研发 生产部（质检） | 否 |
| 16 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视? | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量管理体系的监视形成了ZBHY/CX18-2020《审核和监视管理控制程序》文件，其中规定了测量管理体系监视控制要求。 对列入体系管理的测量设备的计量确认过程和测量过程按照规定持续有效的进行监视。见附2《测量过程监视记录及控制图》。 | 技术研发部 生产部（质检） | 否 |
| 17 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查《测量设备台账》及《测量过程一览表》，其计量单位使用符合要求。企业将水表检定装置、压力表等列入了强制检定计量器具，并制定有强检计量器具计划，安排实施合理。 | 销售部、办公室（采购） | 否 |
| 18 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电和水。2020年全年用电15700kWh，水150吨。共计1.94吨标准煤。企业不是重点用能单位。 | 办公室（采购） | 否 |