编  号：0046-2019-2021

审核员现场审核记录

企业名称：青岛信莱粉末冶金有限公司

审核员：                                 审核日期：2021年04月13日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 1、公司的测量体系内审： 公司于2021年3月15日，组织了公司测量管理体系内部审核。品质保证部副部长李涛任组长参与审核。内审分1个组，对公司7个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个符合项。企业及时制定了预防纠正措施，进行纠正整改工作。并在2021年3月17日，按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 2、公司的测量体系管理评审： 公司于2021年4月1日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理薛建委主持管理者代表付正刚汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。对公司测量管理体系目前存在的测量体系管理目标完成情况、产品进厂检验等管理方面的问题，提出了改进建议。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，验证制定纠正、预防措施落实和完成情况，提出评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层/管理者代表/ 品质保证部、综合业务部 | 否 |
| 2 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 现场抽查：维氏硬度计，编号为HJ18076171-1，校准日期2020.12.09查：三点内径千分尺（62～750）mm，编号141023642校准日期2020.12.09；计量确认周期12个月；编号20150601251，密度天平，校准日期2020.12.09；机械磅秤，编号：BC-004校准日期2020.12.09。使用环境条件满足要求，计量确认标识填写正确。测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。公司测量设备均溯源到深圳市东华计量检测技术有限公司。对校准服务供方进行了资质及服务评价资料，深圳市东华计量检测技术有限公司。经过中国认可国际互认校准实验室认可，CNAS L6482符合要求资料和相关记录齐全符合要求。 | 品质保证部 生产部、（生产车间）安全环保部 |  |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 品质保证部等部门均已识别顾客的测量要求，品质保证部导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。 抽查《输出轴转子内径尺寸测量计量要求导出和计量验证记录》，符合要求。 | 品质保证部 | 否 |
| 4 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 企业制定了总的5项质量目标，品质保证部已对公司总的质量目标进行了统计，2020年5-12月至2021年1-3月质量目标均能达标，企业按各部门考核指标要求按月考核。 | 品质保证部 | 否 |
| 5 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序，技质部已对外部供方和服务商进行了识别，《合格供方名录》。查:供方评价记录表，对品质保证部深圳市东华计量检测技术有限公司校准服务方的能力进行评价。评价记录待完善。 | 品质保证部 供应部 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 7.1.1总则 | 查：关键控制过程“输出轴转子内径尺寸测量”使用的三点内径千分尺。编号190745947计量确认周期12个月，经过190745947，依据校准证书进行计量确认，确认过程符合标准要求。品质保证部提供现场使用的带表卡尺编号为8-18071906校准日期为2020.12.09依据校准结果进行计量确认，计量确认过程符合标准要求。 | 品质保证部 |  |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？抽查测量过程的记录，是否满足测量过程要求？ | 7.2测量过程 7.2.4测量过程的记录 | 企业增加一个的关键测量过程。抽查了关键测量过程：“输出轴转子内径尺寸测量测量过程；经查：有测量设备的计量确认过程，测量设备配备合理，有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合程序的要求。进行了测量不确定度评定，评定方法正确。现场抽查：输出轴转子检查记录表编号QR-23-04 记录中测量值的计量单位未标注、检测人员、审核员未签字。不符合GB/T19022-2003标准7.2.4测量过程的记录规定要求。 | 品质保证部 （生产车间） | 次要不符合01 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 已对关键控制过程“输出轴转子内径尺寸测量过程进行了测量不确定度评定，评定过程评定方法正确。见测量不确定度评定表，符合要求。 | 品质保证部技术研发部 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了《顾客满意度收集分析控制程序》营销部采取发放《顾客满意度调查表》方式企业采用发放问卷调查表的方式了解顾客满意程度 。抽查外部顾客满意度调查表：陕西法士特汽车传动有限公司、珠海华粤传动科技有限公司等3家意度97.5%。符合要求。企业产品质量较好，在产品质量、安全、环境管理等方面一直未有顾客投诉。 | 品质保证部 营销部 | 否 |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了《审核和监视管理控制程序》。对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行监视。 查：《测量过程及控制一览表》， 一览表中监视方法等信息填写正确，信息量齐全。抽查了《输出轴转子内径尺寸测量测量过程》显示:2021年1月到2021年3月对关键控制过程“输出轴转子内径尺寸测量测量过程进行了持续监视，比对数据均满足测量过程的技术要求。 | 品质保证部 | 否 |
| 11 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 公司对测量管理体系内审核发现的1个不符合项，制定了预防纠正措施，并按其纠正措施进行了整改经审核组现场审核，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 品质保证部 | 否 |
| 12 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 品质保证部提供的，测量设备台账等技术参数标注的计量单位正确，企业强检设备3台件，单独建账管理。符合要求。 | 品质保证部 | 否 |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 主要耗能为电、水、天然气，查企业2020年5-12月至2021年1-3月，能耗总量475.32吨标煤。不是重点用能单位。企业的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线电能表和2.5级的水表，满足GB17167标准4.3.8表4的标准要求。 | 综合业务部 | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书，是否用于企业形象广告宣传、招投标加分。 | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于开发国内市场陕西法士、珠海华粤等客户二方审核及企业形象广告宣传。 | 综合业务部 品质保证部 | 否 |