编     号：0160-2019

现场审核记录（二）

企业名称：_中韩（武汉）石油化工有限公司

审核员：侯丽                                      审核日期: 2019年10月22日~24日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品设备部、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 炼油生产管理部已组织识别企业原材进厂检验、生产过程质量控制、产品出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业2019年10月16日发生一起95#汽油火车装车单车损耗4.512t的投诉事件，随后计划 经营处组织关部门查找问题原因，形成调查 报告，并召开专题协商会，就投诉事宜进行 协商，形成会议纪要。 | 炼油生产管理部 市场经营部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3 质量 目标 | 企业《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标，已分解至各部门 ，有具体指标可测量，由炼油生产管理部统计考核。 | 检验计量中心 炼油三部 市场经营部 发展技术部 | 否 |
| 3 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.3.1测量设备 6.2.4标识 | 企业编制的《测量设备管理控制程序》中规定了对测量设备的管理过程控制要求，企业规定了原材料进厂检验、生产过程质量控制、产品出厂检验贸易结算等测量设备列入体系管理，设备工程部负责测量设备全过程管理。抽查检验计量中心和炼油三部有《测量设备管理台账》，按测量设备ABC分类进管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。 现场用标气体抽查储运部T334油罐旁可燃气体报警仪，现场声音报警正确、控制室声光报警正确。 现场抽查T333油罐人工检尺核对仪表液位数据：人工检尺液位为2023 mm、计量数据为2185.894吨，仪表显示2145 mm、计量数据为2324.837吨，液位误差122 mm、计量数据误差6.3%，若满液位可能导致差量1200吨。原因是仪表维护不到位造成，不满足要求。 | 检验计量中心 炼油三部 储运部 | 次要 不符合项 01 |
| 4 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 便携式硫化报警仪（条码编号：170609Z-144)的计量确认合格证中确认人员是饶 X X（维保单位），使用单位计量中心没有组织计量确认工作。 | 检验计量中心 | 次要 不符合项 02 |
| 5 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业编制的《计量确认管理程序》中规定了对测量设备的计量确认间隔调整规定，企业在用的测量设备都是按照检定规程及校准规范执行，目前无需要调整间隔的测量设备。 | 检验计量中心 炼油三部 | 否 |
| 6 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业编制的《计量确认管理程序》中规定了对测量设备的计量确认的管理控制要求，规定对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。目前企业没有需要封印的测量设备。 | 检验计量中心 炼油三部 | 否 |
| 7 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 已组织识别出40个高度、重要的测量过程，但是无法准确提供完整的测量过程控制规范、测量不确定评定表、期间核查记录等测量过程验证纪录。 能源《测量过程及设备控制一览表》中测量设备位号栏目中填写的内容是测量设备的测量范围。 | 检验计量中心 储运部 | 否 |
| 8 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业目前建有16项最高标准器，最高标准全部委外检定、校准。检定校准单位有中国计量测试研究院、湖北省计量院及武汉市计量所等法定机构，量值溯源符合要求。 | 检验计量中心 | 否 |
| 9 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业市场经营部采取《用户满意度调查表》的方式对顾客进行满意度调查。2019年1月28日的顾客满意度调查情况报告中显示，调查表回收率为100%，顾客满意度为100%，顾客的计量要求均能满足顾客要求。 | 市场经营部 | 否 |
| 10 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。 企业对不合格测量过程及不合格测量设备的控制已在《不合格管理控制程序》里做了明确规定，目前未出现不合格测量过程，不合格测量设备的管理，满足要求。 | 检验计量中心 炼油三部 | 否 |
| 11 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编制的《持续改进控制程序》中规定了，纠正措施和预防措施控制管理要求，纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 管理者代表 炼油三部 储运部 | 否 |
| 12 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？ | 计量法制要求 | 查相关部门的文件、记录中的法定计量单位基本能规范使用法定计量单位，满足要求。抽查炼油三部强检计量器具、安全防护的压力表、可燃气体报警仪等实行了强检。在有效期内使用，满足要求。 | 炼油三部 | 否 |