**测量设备溯源抽查表**

编号：0088-2016-2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  大庆新顺丰石油科技开发有限公司 | 审核员 | 李修权 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质量部  | 万能角度尺 | XSFLA03 | 0～320° | U=2´ k=2 | 1级 | 江苏方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2017年11月19日 | √ |
| 质量部 | 里氏硬度计 | XSFFF01 | HLN11D | *U*=8HLD*k*=2 | 536HLDU=4HLD k=2 784HLD U=4HLD k=2 | 江苏方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2017年11月19日 | √ |
| 质量部 | 外径千分尺 | XSFLS06 | (0～25)mm |  U=2.0µm k=2 |  量块：4等 | 江苏方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2017年11月19日 | √ |
| 质量部 | 压力表 | XSFFP01 | (0～16)MPm | U=0.8% k=2 | 0.4级 | 江苏方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2017年11月19日 | √ |
| 质量部 | 压力表 | XSFFP03 | (0～60)MPm | U=0.8% k=2 | 0.4级 | 江苏方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2017年11月19日 | √ |
| 质量部 | 压力表 | XSFFP02 | (0～25)MPm | U=0.8% k=2 | 0.4级 | 江苏方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2017年11月19日 | √ |
| 质量部 | 游标卡尺 | XSFLS02 | (0～200)mm | U=0.01mm k=2 | 量块： 4等 | 江苏方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2017年11月19日 | √ |
| 质量部 | 游标卡尺 | XSFLS01 | (0～150)mm | U=0.01mm k=2 | 量块： 4等 | 江苏方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2017年11月19日 | √ |
| 质量部 | 内径百分表 | XSFLS04 | (50～160)mm | U=2.8µm k=2 | U=2.3µm k=2 | 江苏方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2017年11月19日 | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量部 | 外径千分尺 |  XSFLS07 | (25～50)mm |  U=2.0µm k=2 |  量块：4等 | 江苏方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2017年11月19日 | √ |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）抽查企业10台测量设备均送检至有相应资质的江苏方圆仪器设备校准检测服务有限公司等机构检定、校准，量值溯源符合文件要求。并在2018年11月15日进行了计量间隔确认调整，调整为24个月。 |
| 审核日期： 2019 年 10 月 27 日－2019 年 10 月 28 日上午审核员签字： 部门代表签字： |