编  号：0088-2016-2019

审核员现场审核记录

企业名称：大庆新顺丰石油科技开发有限公司

审核员： 姜丽                                   审核日期：2019年10月 27-28上午日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 了解企业建立测量管理体系三年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业管理者代表夏立群介绍：企业建立测量管理体系近三年来的运行情况良好。企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。企业建立测量体系后提升了管理水平，企业各部门的高度重视产品质量 ，及人员能力的培训。在降本增效提供了准确的数据。目前企业尚未接到顾客在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉和纠纷企业组织机构无变更。企业营业执照注册地址变更：黑龙江大庆高新区新风路6-1号服务外包产业园C1、C2、C3座706、707室。经营范围增加，新增加认证范围：粉尘处理设备、除尘设备的生产。除尘设备-中央式烟尘净化器，型号：35000m3/h委托黑龙江嘉跃众鑫石油机械设备检测有限公司出具的检测报告，验证报告编号JY9007。 产品质量符合JB/T10341-2014标准要求。质量部对除尘器吊环内径测量控制高度测量过程进行识别。计量要求的导出及验证符合顾客对产品的要求。 | 质量部 |  |
| 2 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查编号：XSFLS01（0～150）mm，游标卡尺，计量确认周期24个月；校准日期2017.11.19；编号（25～50）mm外径千分尺计量确认周期24个月；编号：XSFFF011里氏硬度计，校准日期2017.11.19；计量确认周期24个月；编号：XSFLL03，万能角度尺（0～320）°校准日期2017.11.19均处于有效计量确认状态，使用环境条件满足要求无修正，测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。公司所有测量设备均溯源到江苏方圆仪器设备校准检测服务有限公司。符合要求。 | 质量部、生产部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 企业制定了总的6项质量目标，质量部已对公司总的质量目标进行了统计，2018年11月-2019年9月质量目标均能达标，因企业规模较小，各部门未分解。 | 质量部 | 否 |
| 4 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？.计量确认间隔的管理？ | 7.1.计量确认 7.1.2计量确认间隔 | 查：关键控制过程“除尘器吊环内径测量过程使用的游标卡尺。测量设备均经过计量确认，验证方法正确，粘贴的计量确认合格标识，信息量齐全，符合标准要求；查测量设备确认间隔表并在2018年11月15日进行了计量间隔确认调整，调整为24个月。抽查关键测量过程压轮硬度试验测量过程监视记录使用里氏硬度计的确认周期24个月建议完善里氏硬度计的计量确认间隔，以满足符合规定的计量要求。 | 质量部、 技术部 | 否 |
| 5 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 7.2.1 总则 | 企业依据《测量过程设计和实现控制程序》，对扩项产品的关键测量过程企业重新识别了顾客、组织和法律法规的要求，企业增加新的关键测量过程。抽查了关键测量过程：“除尘器吊环内径测量过程；经查：有测量设备的计量确认过程，测量设备配备合理，有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合程序的要求。进行了测量不确定度评定，评定方法正确。符合要求。查进货检验规范、过程检验规范，没有受控编号建议完善。 | 质量部 | 否 |
| 6 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 已对关键控制过程“除尘器吊环内径测量进行了测量不确定度评定，评定过程评定方法正确。见测量不确定度评定表，符合要求。 | 质量部 | 否 |
| 7 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了《审核和监视管理控制程序》。对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行监视。 查：《测量过程及控制一览表》， 一览表中监视方法等信息填写正确，信息量齐全。抽查了《除尘器吊环内径测量》显示:2018年12月到2019年9月对关键控制过程“除尘器吊环内径测量测量过程进行了持续监视，比对数据均满足测量过程的技术要求。 | 质量部 | 否 |
| 8 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业于2019年9月27日组织了公司测量管理体系内审，内审分一个组，对公司5个部门进行了全要素的审核，审核组长夏立群新取得内审员资格正书。证书编号：ISC[N]1764，企业内审共开出了1个不符合项，已按期整改。企业于2019年10月18日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司管代夏立群主持并汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。建议完善和补充体系的内审表中内审检查的审核记录。 | 质量部、办公室 | 否 |
| 9 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 公司对上年度监督审核中的1个不符合项，及时制定整改计划，采取了如下纠正措施：已对开出的不符合项：1查供销部提供编号：JL/7.4-06《原材料验证记录》中材料牌号42CrMo圆钢。规格型号Φ38，记录描述只有实测值，没有进货参数要求。不符合要求。对1项不符合项的整改资料齐全。经本次现场审核，审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验，确认公司认证审核中确定的1个不符合项，该公司所采取的纠正措施按时整改完成，纠正措施有效，同意关闭 | 质量部 | 否 |
| 10 | 计量单位使用情况？ 检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 定量包装计量器具如何管理 | 计量法制要求 | 抽查：压轮内径尺寸检验过程控制规范编号：GF/XSF-02计量单位的标注正确。查：螺纹加工作业指导书编号：ZY7.5.1-1-2技术参数描述正确，计量单位的标注正确，符合法定计量要求。 企业无强制检定计量器具，企业生产的产品不属于定量包装产品。 | 质量部 | 否 |