编    号：0066-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称：__西安国仪测控股份有限公司__

审核员：李学弘 审核日期： 2021年04月09日 上午至2021年04月10日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 5.1计量职能 5.2顾客的测量要求 5.3质量目标 6.2.1程序 6.2.2软件 6.2.3记录 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 6.4外部供方 7.3.2溯源性 | 该公司注册地址变更情况：西安经济技术开发区尚稷路8989号创新孵化中心A座1402室变更为西安经济技术开发区凤城五路105号恒石国际中心A座1205室。 产品和服务范围没有变更； 该公司于2021年2月23日和3月6日进行了组织机构调整，撤销了油气技术部，设置了智能装备事业部、物联网仪表事业部；该公司制定了2020年度测量管理体系5项质量目标，按季统计考核，设定的计量目标在统计期均完成； 该公司对JB/T10726-2007《扩散硅式压力变送器》等47个产品标准进行了查新并实施了控制； 该公司对22种测试软件基本上实施了有效控制。 查研究所,《Mobdus slave》通信测量系统未确认，不符合GB/T19022标准6.2.2要求。 抽查了2020年6-7月来料检验记录单、2020年11月-12月产品检验报告单，记录信息完整，符合要求。 抽查了制造中心现场测量设备标识符合要求。 该公司建立了测量设备台账，共计22台件，实施了检定或校准，检定或校准证书信息与台账一致；并进行了验证，具有计量确认标识，测量设备使用的生产现场和试验室环境条件符合技术文件规定； 审核组抽查了制造中心等部门编号2012408的电磁流量计等7台件计量器具，分别由国防科技工业6114二级计量站，西安水表厂计量检定站，陕西黄河集团有限公司、东莞市帝恩检测有限公司、陕西省能源化工产业计量测试中心、西安西自仪技术有限公司、西北工业集团有限公司计量理化二中心等机构实施了检定或校准，符合要求。详见“测量设备溯源抽查表”。 该公司对提供检定校准服务的国防科技工业6114二级计量站，西安水表厂计量检定站，陕西黄河集团有限公司、东莞市帝恩检测有限公司、陕西省能源化工产业计量测试中心、西安西自仪技术有限公司、西北工业集团有限公司计量理化二中心等机构收集了能力证明材料并实施了评价，记录符合要求。 | 管理层、品质部、智能装备事业部、质量流量事业部、物联网仪表事业部、制造中心、营销中心、企管部、研究所 | 是 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 审核组抽查了品质部编号19050481游标卡尺、编号GY-CS016综合流量校准装置、编号116的活塞压力计等计量确认记录，依据检验依据和技术要求确定了测量要求，确定及导出了计量要求，能依据检定和校准结果实施验证，符合要求；计量确认间隔和计量确认记录符合要求。 | 管理层、品质部、智能装备事业部、质量流量事业部、物联网仪表事业部、制造中心、营销中心、企管部、研究所 |  |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 审核组抽查了该公司Q/GY001-2018《智能精注仪》、Q/GY002-2012《单井计量装置》等测量过程设计内容完整齐全，覆盖了全部产品质量特性要求，均符合要求； 纳入测量管理体系的测量过程均在技术文件规定的条件下实施，人员均持证上岗；抽查了2020年11月-12月的《智能精注仪 》、《腰轮流量计》、《电磁流量计》等检测原始记录规范，符合要求。 该公司对“数字压力变送器压力值测量过程”识别为高控过程，详见“测量过程控制检查表”没有增加新的高控过程。 | 管理层、品质部、智能装备事业部、质量流量事业部、物联网仪表事业部、制造中心、营销中心、企管部、研究所 |  |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 对“数字压力变送器压力值测量过程”测量过程实施了检测结果的不确定度的评定，详见不确定度评定报告，符合要求 | 管理层、品质部、智能装备事业部、质量流量事业部、物联网仪表事业部、制造中心、营销中心、企管部、研究所 |  |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.2顾客满意 8.2.4测量管理体系的监视 8.4改进 | 抽查了长庆油田分公司第十采油厂、延长集团吴起采油厂、杏子川采油厂产品评价满意； 对数字压力变送器压力值测量过程实施了仪器比对，监视记录符合要求； 针对内审和管理评审均制定了纠正和预防措施，提出了两项改进事项。 | 管理层、品质部、智能装备事业部、质量流量事业部、物联网仪表事业部、制造中心、营销中心、企管部、研究所 |  |
| 7 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 该公司2021年3月10日由内审员刘李强、董香梅对测量管理体系实施了内部审核，出具的两项次要不符合均已关闭。 该公司总经理黄学辉2021年3月25日组织了测量管理体系管理评审会议，评审认为测量管理体系运行有效，提出了两项改进建议。 | 管理层、品质部、智能装备事业部、质量流量事业部、物联网仪表事业部、制造中心、营销中心、企管部、研究所 |  |
| 8 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 2020年以来未发生不合格测量设备和不合格测量过程； 针对2021年内部审核的两个次要不符合项和上年度一个不符合项均完成了关闭。 | 管理层、品质部、智能装备事业部、质量流量事业部、物联网仪表事业部、制造中心、营销中心、企管部、研究所 |  |
| 9 | 强制检定、能源计量 | 计量法制要求 | 该公司没有强制检定计量器具；能源计量器具均由地方供能部门管理，2020年全年能耗：11.56吨标准煤。 | 管理层、品质部、智能装备事业部、质量流量事业部、物联网仪表事业部、制造中心、营销中心、企管部、研究所 |  |