编    号：0038-2018-2021

审核员现场审核记录

企业名称：天正阀门有限公司

审核员：                          审核日期：2021 年04 月16 日下午-17日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次内审，于2021年04月（10-11）日组织了公司测量管理体系内审工作，管理者代表亲自参与审核，内审分两个组，对公司五个部门进行了全要素的审核，未开不符合项，发现了两个观察项，现场及时进行了整改。 企业于2021年04月13日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理蔡小微主持，由管理者代表余秀克汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。 | 管理层 质检部 | 否 |
| 2 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年对企业审核中未发现不符合项。 | 质检部 | 否 |
| 3 | 查找企业在产质检部量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。 | 5.2以顾客为关注焦点 | 公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。 | 销售部质检部 办公室 | 否 |
| 4 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及六项质量目标 ，并已下发到体系覆盖的五个部门。质检部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，检查了2020年度及2021年一季度的的质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，完成情况较好。 | 质检部 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查：生产车间0.4级，0-40MPa精密压力表2015-5-0138，有计量确认标识，检定日期2020.9.3,有效期至2021.9.2;出厂编号20090810009，规格型号MT160的测厚仪，有计量确认合格标识，校准日期2021.3.18,有效期至2022.3.17; R(O)-150AI,洛氏硬度计编号9052118，校准日期2021.3.18，有效期至2022.3.17；TLS-S20000N弹簧拉压试验机，编号00321,校准日期2021.3.18日，有效期至2022.3.17，有计量确认合格标识，符合要求。 抽查生产现场在用的出厂编号2-20111824，规格（0-300）mm、0.02mm游标卡尺，计量确认合格证上，确认日期2020年3月18日，有效期至2021年3月17日，已超过有效期，标识未及时更换，经核实此游标卡尺，已于2021年3月18日校准，不满足标准6.2.4标识的要求。 企业理化实验室安装了空调并配备了温湿度计，满足光谱仪使用时对环境的要求。测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。 测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》 | 质检部生产部 | 01 |
| 6 | 企业每年一次对提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业编制了TZ/MMS-212-2017《外部方管理控制程序》，质检部每年组织对测量设备检定/校准供方进行评价，确定合格供方并建立了合格供方档案。今年企业确定的检定、校准机构为上海捷祥测控技术有限公司、温州市计量科学研究院及深圳汇科计量检测技术有限公司，收集了这三家的检定、校准的资质：实验室认可证书及相关的检定、校准项目附件，并对其资质进行了评价，满足要求。 | 质检部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视) | 7.1计量确认 7.2测量过程 7.3.1不确定度评定 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业自去年审核以来，未新增重要测量过程，在已识别的测量过程中，抽查了企业关键测量过程：材料成份（Ni含量）检测过程控制规范，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经检定合格，并进行了计量验证，验证方法正确；操作人员吴张宏，取得了化学分析、光谱分析培训合格证书,证书号17000128,有效期至2021年4月27日；经过了测量过程不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见材料成份（Ni含量）检测过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《材料成份（Ni含量）检测过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》、 测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《材料成份（Ni含量）检测过程监视统计记录表》及《材料成份（Ni含量）检测过程质控图》。 | 质检部 技术部 | 否 |
| 8 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 质检部 技术部 | 否 |
| 9 | 强制检定 | 计量法制要求 | 抽查质检部的质量记录、办公室的报表文件均能采用法定计量单位。企业共三件强制检定计量器具，主要是用于安全防护的压力表，均已检定，在有效期内使用，满足要求。 | 质检部 办公室 生产部 技术部 | 否 |
| 10 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于公司产品招投标。 | 质检部 办公室 | 否 |
| 11 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及组织机构无任何变更。 | 办公室质检部 | 否 |
| 12 | 企业能源计量器具管理是否满足标准要求？ | GB17167- 2006 | 企业规模较小，进厂电能表一只，电能表准确度等级1级；进厂水表一只，准确度2级，满足标准要求。进厂电、水表均由供电、供水单位管理。2020年4月份-2021年3月份总能耗为38.48吨标准煤，不是重点耗能企业。 | 办公室 | 否 |
| 13 | 安全环保管理情况是否达标？ |  | 企业的在用特种设备共19台件，叉车一台，行车七台，压力容器三台、安全阀六只及空气管道，载货电梯一台，抽查2份第三方检测报告。 报告编号：CD20210317，设备品种叉车，设备型号为CPC型3.0t，检验日期为2021年01月18日，下次定期检验日期为2022年01月，检验结论均为符合，检验机构为：温州市特种设备检测科学研究院。 报告编号RD20180627，设备种类为Ⅱ类的3m3空气罐，使用登记证编号 容ⅡMC浙CBA009，检验日期为2018年04月18日，下次定期检验日期为2021年05月，检验结论均为符合，检验机构为：温州市特种设备检测科学研究院。 检查了喷漆车间有组织废气检测报告，检测日期2020年12月22日，检测结果符合GB 17297-1996的要求；检查了第三方对企业在生产过程中产生的三废排放的检测报告，检测日期2020年12月8日，检测结果三废排放量均在标准限值内，满足要求，检测单位浙江正安检测技术有限公司。 | 办公室 |  |