编    号：0024-2019-2021

审核员现场审核记录

企业名称：__江西万年青水泥股份有限公司__

审核员：        审核日期： 2021年04月15日 下午至2021年04月16日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 压力试验机、电子天平、高温炉等测量设备处于有效检定校准期内，设备上帖有确认标识。 | 生产品质部 | 否 |
|  |  |  | 在用计量器具管理台帐有88台压力表全部纳入C类管理，建议企业合理进行测量设备的分类管理。 | 水泥车间 | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 用于测量硅铝铁镁的MDX1000型荧光仪仅用标样或设备比对进行验证，未制定自校规范，建议制定MDX1000型荧光仪自校规范并规范自校记录。 | 生产品质部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 石灰石、煤矸石给料电子皮带秤能按物料连续称量装置作业指导书进行周期自校，结果合格。 | 熟料车间 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 水泥袋装成品出厂重量测量过程进行了测量不确定度评定。详见附件《不确定度评定报告 | 水泥车间 | 否 |
| 5 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 现场箱式电阻炉在设定温度时已将+20.99℃温度偏差进行了补偿修正。 | 生产品质部 | 否 |
| 6 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 公司管理评审经营目标中的计量目标“能源器具配备率”设定为达国家要求，建议按《用能单位能源计量具配备和管理通则》GB 17167-2006明确提主要能源器具配备率要求。 |  | 否 |
| 7 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 公司内审提到部分测量设备合格证脱落。在熟料车间、水泥车间现场察看的测量设备均有合格证标识。 |  | 否 |