编    号：0024-2019-2021

审核员现场审核记录

企业名称：__江西万年青水泥股份有限公司__

审核员：__郭小红__ 审核日期： 2021年04月15日 下午至2021年04月16日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 公司制定了3项质量目标，由运营管理部下发至二级单位各部门。各部门进行分解，每季度进行完成情况的汇总上报及检查。企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。 技术部制定了3项质量目标：测量设备的周检率100%；能源器具配备率达到国家标准要求；关键测量过程处于受控状态。查2020年江西玉山万年青水泥有限公司测量管理体系质量目标完成情况统计表JNY/OR-14-046，质量目标3项均达到目标。2021年一季度3项质量目标均达到。 | 运营管理部、 行政部、 技术部、 供应部 | 否 |
| 2 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 技术部编制了《测量设备台账》，对测量设备进行ABC分类管理。企业的测量设备送玉山县质量技术监督局计量监测所、江西省计量测试、国家轨道衡计量站、江西省上饶市计量所等机构进行检定校准。 技术部测量设备台帐，测量设备461台. 查技术部测量设备台帐编号为057型号ZC29B-1接地电阻测试仪，检定日期2021年1月19日，有效期2022年1月18日，检定结论合格（3级），台帐与检定证书和实物致。其标识的信息有测量设备级别（A级），江西省计量测试研究院进行检定，证书号DX215400029。 编号为CCS2008007型号ZGU-100-DG自动轨道衡，检定日期2020年9月2日，有效期2021年9月1日，检定结论合格（1级），台帐与检定证书和实物致。其标识的信息有测量设备级别（A级），国家轨道衡计量站进行检定，证书号GJZ-H字第20201164。 测量设备使用环境条件均满足要求。 江西玉山万年青水泥有限公司未建立计量标准，测量设备均外检定，测量设备委托玉山县质量技术监督局计量监测所、江西省计量测试、国家轨道衡计量站、江西省上饶市计量所等机构检定/校准。企业所有测量设备都经过溯源.祥见《测量设备溯源抽查表》 | 技术部、 供应部 | 否 |
| 3 | 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 在供应部审核时发现，无锡建仪仪器机械有限公司纳入公司合格供方目录，但没有对无锡建仪仪器机械有限公司进行供方评价。不符合认证审核准则条款号：GB/T-19022-2003中 6.4要求。 江西玉山万年青水泥有限公司测量设备委托玉山县质量技术监督局计量监测所、江西省计量测试、国家轨道衡计量站、江西省上饶市计量所等机构检定/校准。对外部服务供方进行评价和监视。 | 技术部、 供应部、 | 01不符合项 |
| 4 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查：编号为1289603型号3286钳形功率表，校准日期2020年12月21日，校准结结果不确定度ACV:Urel=0.5%； ACI:Urel=0.5%； P:Urel=1% k=2，江西省计量测试研究院进行校准。 抽查水泥袋装成品出厂重量测量过程计量要求导出和计量验证满足标准要求。被测参数要求识别代表了“顾客”的要求；计量要求导出方法正确；测量设备的配备满足计量要求；测量设备已检定；测量设备验证基本正确。祥见《计量要求导出和计量验证记录表》。 建议加强测量设备验证工作。 | 技术部 | 否 建议项 |
| 5 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 建立了7个高度控制测量过程，提供《测量过程及控制一览表》，企业对测量过程分关键和一般测量过程进行管理。未新增关键测量过。 查技术部水泥袋装成品出厂重量的测量过程进行了识别，并定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视。祥见《测量过程控制检查表》及附件。 | 技术部 | 否 |
| 6 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 技术部对关键过程水泥袋装成品出厂重量测量过程进行了测量不确定度评定。详见附件《不确定度评定报告 | 技术部 | 否 |
| 7 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视。技术部水泥袋装成品出厂重量测量过程有监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。 | 运营管理部、 技术部 | 否 |
| 8 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 江西万年青水泥股份有限公司于2020年10月12日-10月15日组织了公司“五标一体”管理体系审核，对公司所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共开出了33个不符合项，测量管理体系有6个不符合项，于10月30日完成整改。 企业于2020年12月10日开展了“五标一体”管理评审，会议由管理者代表汇报了体系运行情况。测量管理体系审核报告作为管理评审输入材料之一。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告.公司的“五标一体”管理评审共提出2个改进项目，落实了整改部门和措施。对测量管理体系没有提出改进项目。 | 运营管理部、 技术部 | 否 |
| 9 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 2020年度监督审核对企业提出1个次要不符合项。经审核组本次审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认采取措施有效，并已整改完成，同意关闭。 | 运营管理部、 技术部 | 否 |
| 10 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 2020年公司测量管理体系内审共开具6个不符合项，经过各车间、部门原因分析和整改，10月30日6个不符合项均已关闭。 通过对公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性进行管理评审，实现测量管理体系持续改进。 | 运营管理部、 技术部 | 否 |
| 11 | 强制检定 | 计量法制要求 | 法定计量单位使用规范。 企业在生产、经营、服务过程中，遵守测量管理体系认证标志使用规定。没有出现在论证范围以外的活动；在使用认证资格时，没有出现使认证机构和认证制度声誉受损，没有出现失去公众信任现象。江西玉山万年青水泥有限公司强制检定设备15台和定量包装设备5台均按期进行计量确认。 | 运营管理部、 技术部 | 否 |
| 12 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业2020年耗77.045（万吨标准煤）是重点耗能单位。 | 运营管理部、技术部 | 否 |
| 13 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业建立了能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求，进出用能单位，应配 31台（件），实配31台（件）；进出主要次级用能单位，应配 ：43台（件），实配 43台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 215台（件），实配215台（件），经现场抽查设备完好率为100%。配备率符合GB17167－2006要求4.3条款。 | 运营管理部、技术部 | 否 |
| 14 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 抽查用能单位10台件，主要次级用能单位测量设备18台件，主要用能设备30台件，测量设备精度等级都满足GB17167标准4.3.8表4要求。 | 运营管理部、技术部 | 否 |
| 15 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 抽查用能单位10台件，主要次级用能单位测量设备18台件，主要用能设备30台件，测量设备都经过检定/校准。 | 运营管理部、技术部 | 否 |