[image: image1.jpg]



   

北京国标联合认证有限公司

[image: image2.png]


       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0006-2017-2021
审核员现场审核记录

企业名称：江苏优艺博实业有限公司  
审核员：                                        审核日期：2021 年04 月22日 
	序号
	审核内容
及抽样要求
	对应的
标准条款
	审核记录

及说明
	审核
部门
	是否列入
不符合项

	1
	企业内审和管理评审情况？
	8.2.3测量管理体系审核

5.4管理评审
	企业每年进行一次内审，于2021年01月20日组织了公司测量管理体系内审工作，管理者代表亲自参与审核，对公司五个部门进行了全要素的审核，共开出了2不符合项，于01月25日完成整改，并对纠正措施的有效性进行了验证。企业于2021年01月30日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理施晓金主持，由管理者代表冷凤汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。 
	管理层
质检部

	否

	2
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？
	8.3不合格控制
	上年对企业审核中未发现不符合项。
	质检部
	否

	3
	查找企业在产质检部量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。
	5.2以顾客为关注焦点
	公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。
	质检部
行政部
	否

	4
	管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。

	5.3质量目标
	查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及四项质量目标 ，并已下发到体系覆盖的五个部门。质检部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2020年质量目标按规定的内容和时间进行了统计考核，完成情况较好。
	质检部
	否

	5
	抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？
是否有计量确认状态标识
使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？
测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识
6.3.1测量设备
6.3.2环境
7.3.2溯源性
	查编号2#，规格型号为（0-150）mm/0.02mm的游标卡尺，检定日期2020.6.16，有效期至2021.6.15；            查编号113，规格型号为0-25mm、0.01mm的外径千分尺, 检定日期2020.6.16, 有效期至2021.6.15；查编号11#，规格型号TCS-500的Ⅲ级电子台秤，检定日期2020.6.16, 有效期至2021.6.15；计量确认合格标齐全、完好，证书与测量设备台帐的信息一致。测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》
	质检部生产部
	 否

	6
	企业每年一次对提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	质检部每年组织对测量设备检定/校准供方进行评价，确定合格供方并建立了合格供方档案。今年企业确定的检定、校准机构仍然是淮安市计量测试中心，收集了相关的资质：实验室认可证书及相关的检定、校准项目附件，并对其资质进行了评价，满足要求。
	质检部
行政部
	否

	7
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视)

	7.1计量确认
7.2测量过程
7.3.1不确定度评定
8.2.4测量管理体系的监视
	企业自去年监审以来一年内，未有新增关键测量过程，审核组抽查了企业已识别的关键测量过程：铝合金型材厚度测量过程，查看了《铝合金型材厚度测量过程控制规范》，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经检定合格，并进行了计量验证，验证方法正确，测量过程不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见铝合金型材厚度测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《铝合金型材厚度测量过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。
企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》， 测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《铝合金型材厚度测量过程监视统计记录表》及《铝合金型材厚度测量过程质控图》。
	质检部

	否

	8
	企业如何实现测量管理体系持续改进？ 
	8.4改进
	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。
	质检部

	否

	9
	强制检定
	计量法制要求
	抽查质检部的质量记录、行政部的报表文件均能采用法定计量单位。公司无强制检定计量器具。
	质检部
行政部
	否

	10
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于公司产品投标加分使用。
	 质检部
行政部
	否

	11
	组织机构及资质的变更情况
	
	企业的资质及组织机构无任何变更。  
	行政部
	否

	12
	企业能源计量器具管理是否满足标准要求？
	GB17167-

2006
	企业主要耗能为电、水，2020年度电耗约为2903千瓦时，用水是企业自行打造的深井水，不是重点耗能企业。
	行政部
	否

	13
	安全环保管理情况是否达标？
	
	企业无特种设备，生产的产品工艺比较简单，无污染，安全环保管理满足要求。
	行政部
	否


 2 / 2

