## Sheet1
电磁线圈接地电阻检测量过程监视统计表及监视质控图
测量设备名称： 绝缘电阻测试仪 |  |  |  |  | 被测参数名称: |  | 电磁线圈接地电阻 |  | 测量周期： | 每次测量时监测
仪器编号： |  | 32730369 |  |  | 测量参数: |  | 5MΩ标准电阻
日 期： |  | 2020-06-15 | 2020-07-20 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-10-05 | 2020-11-10 | 2020-12-15 | 2021-01-20 | 2021-02-25 | 2021-03-30
时 间： |  | 2020-06-15: 24:00
测 量 值 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4
| 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4
| 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3
| 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3
| 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6
平均值(X) |  | 4.4 | 4.4 | 5.6 | 5.4 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 3.6 | 5.8 | 4
（R) |  | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3
| X | 4.76 |  | UCLx=X+A2R |  | 6.2602 |  | A2 | 0.577 | 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2020-06-15: 2.6; 2020-08-25: LCLx=X-A2R; 2020-10-05: 3.2598; 2020-12-15: D3; 2021-01-20: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 5.499 |  | D4 | 2.115
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76
UCLx |  | 6.2602 | 6.2602 | 6.2602 | 6.2602 | 6.2602 | 6.2602 | 6.2602 | 6.2602 | 6.2602 | 6.2602
LCLx |  | 3.2598 | 3.2598 | 3.2598 | 3.2598 | 3.2598 | 3.2598 | 3.2598 | 3.2598 | 3.2598 | 3.2598
R均值 |  | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
UCLr |  | 5.499 | 5.499 | 5.499 | 5.499 | 5.499 | 5.499 | 5.499 | 5.499 | 5.499 | 5.499
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判定 | 按照控制图对异常判断各项准则，对控制图中各测量点的分布状态进行判断，本装置测量过程未出现异常，从控制图分布来看，所有点数据均在上、下控制限内，点数据在控制图走向上看未发现异常现象，没有出现不受控的系统效应的影响和不受控的随机效应影响。
结果 | 利用平均值-极差控制图,通过定期观察测量结果的平均值和极差变化情况,判断该电磁线圈接地电阻检测的测量过程处于受控状态。