PE管材壁厚测量用游标卡尺期间核查记录

（x−Rs 控制图）

a.概述（实施方法）

选用10mm厚度的量块作为核查标准，间隔10天定期核查游标卡尺。

b.过程监视数据（mm）

| 时 间 | 序 次 | xi | Rs,i=¦xi−xi−1¦ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021.1.20 | 1 | 10.000 | / |
| 2021.1.30 | 2 | 10.002 | 0.002 |
| 2021.2.10 | 3 | 10.000 | 0.002 |
| 2021.2.19 | 4 | 10.000 | 0.000 |
| 2021.2.28 | 5 | 10.001 | 0.001 |
| 2021.3.10 | 6 | 10.000 | 0.001 |
| 2021.3.20 | 7 | 10.002 | 0.002 |
| 2021.3.30 | 8 | 10.000 | 0.002 |
| 2021.4.10 | 9 | 10.001 | 0.001 |
| 均 值 |  | x=1kxi=10.001 | Rs=1k−1Ri,j=0.0016 |
| 注：在测量仪器两次校准之间可有尽量多次同类方式的测量，当没有异常结果的情况可在再作校准前绘制控制图，并分析和保存；当发现异常结果或审核认证需要时，可即时绘制控制图并分析。 |  |  |  |

c.控制图特定值

x图：

CL=x=10.001

UCL=x+E2Rs=10.001+2.660×0.0016=10.005

LCL=x−E2Rs=10.001−2.660×0.0016=9.997

Rs图：

CL=Rs=0.0016

UCL=D4Rs=3.267×0.0016=0.0052

LCL=−−−−−−

d.控制图绘制

x图：

UCL（10.005）

CL （10.001）

LCL（9.997）

Rs图：

UCL（0.0052）

CL（0.0016）

LCL（-----）

1    2    3    4    5    6    7    8    9   10

e.控制结果评价：     在控制限以内，过程稳定。

2021.04.18

附：

控制图系数

| 组内测量次数 | A2 | A3 | E2 | D3 | D4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1.880 | 2.659 | 2.660 | —— | 3.267 |
| 3 | 1.023 | 1.954 | 1.772 | —— | 2.574 |
| 4 | 0.729 | 1.628 | 1.457 | —— | 2.282 |
| 5 | 0.577 | 1.427 | 1.290 | —— | 2.114 |
| 6 | 0.483 | 1.287 | 1.184 | —— | 2.004 |
| 7 | 0.419 | 1.182 | 1.109 | 0.076 | 1.924 |
| 8 | 0.373 | 1.099 | 1.054 | 0.136 | 1.864 |
| 9 | 0.337 | 1.032 | 1.010 | 0.184 | 1.816 |
| 10 | 0.308 | 0.975 | 0.975 | 0.223 | 1.777 |