|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 芜湖谷峰管业有限公司 | 审核员 | 韩沁 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 |  符合打√不符合打× |
| 生产部 | 耐破度测定仪 | 2012123 | (0～10)MPa | 0.5级 | 压力校验仪0.05级 | 芜湖市计量测试研究所 | 2020.05.13 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 1702601 | (0～150)mm | ±0.02mm | 量块5等 | 芜湖市计量测试研究所 | 2020.06.03 | √ |
| 质检部 | 电子万能试验机 | 200903 | WDT-W | 1级 | 标准测力仪0.1级 | 芜湖市计量测试研究所 | 2020.05.11 | √ |
| 生产部 | 数字温度指示调节仪 | 法兰区温度 | K型 | ±4℃ | 特稳携式校验仪0.02级 | 芜湖市计量测试研究所 | 2020.05.11 | √ |
| 生产部 | 熔体流动速率仪 | 09014 | XRL-400 | *U*=0.5℃(*k*=2) | 多点温湿度巡检仪0.05级 | 芜湖市计量测试研究所 | 2020.05.11 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：该公司测量设备均能溯源到芜湖市计量测试研究所检定或校准，经查5份测量设备检定、校准证书，量值溯源符合要求。 |
| 赵华.jpg审核日期：2021年04月18日 上午至2021年04月18日 下午 (共1.0天)微信图片_20181022165728.jpg审核员签字： 部门代表签字： |