编号：0158-2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 南方泵业智水（杭州）科技有限公司 | 审核员 | 沈泽 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 |  符合打√不符合打× |
| 品质管理部 | 压力变送器 | LA00B225128 | PMC51-1R3C010 | ±0.4% | 压力校验仪±0.06% | 九一〇所 | 2019-10-21 | √ |
| 品质管理部 | 钢卷尺 | FWFL-01-001 | E8002 | ±(0.3+0.2L)mm | 标准钢卷尺±(0.02+0.02L)mm | 九一〇所 | 2019-10-21 | √ |
| 品质管理部 | 三相电动调压器 | 201005 | TESGC-15 | ±0.5% | 数字多用表±0.06% | 九一〇所 | 2018-12-20 | √ |
| 品质管理部 | 超声波测厚仪 | MTD117072009 | MT160 | ±（0.01+H/200）mm | 量块4等 | 中测测试科技（杭州）有限公司 | 2018-12-21 | √ |
| 品质管理部 | 声级计 | 305689 | AWA5636 | 1级 | 声校准器U=0.03dBk=2 | 九一〇所 | 2019-10-21 | √ |
| 品质管理部 | 数字式电量表 | 190218319 | DP3 | ±0.2% | 多功能校准源±0.05% | 中测测试科技（杭州）有限公司 | 2019-02-26 | √ |
| 品质管理部 | 外径千分尺 | 0777622 | （75-100）mm | ±5um | 量块4等 | 南方中金环境股份有限公司 | 2019-10-19 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：（查该公司《测量设备一览表》，测量设备送九一〇所、中测测试科技（杭州）有限公司、南方中金环境股份有限公司检定、校准，抽7台测量设备，经查其检定、校准证书 ，填写规范，符合要求。 |
| 审核日期：2019 年10 月29 日~10 月30 日 审核员签字： 部门代表签字： |

**测量设备溯源抽查表**