[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编     号：00158-2019
现场审核记录

企业名称：南方泵业智水（杭州）科技有限公司  
审核员：     沈泽                           审核日期：2019年10月29日~10月30日

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	询问精益管理部、仓库、电控车间、技术中心等相关人员基本清楚本部门计量职能，生产过程检验、产品出厂检验人员基本清楚自己的工作职责。
	技术中心
生产中心
	否

	2
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。
	5.3质量目标
	企业计量目标已分解到各职能部门，有具体指标可测量，每月通过计量目标实施情况评审表统计各部门质量目标的实现情况。
	生产中心
技术中心
营销中心
	否

	3
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	查：Q/NB G07-001-2019《测量管理手册》文件系统齐全，现行有效且已受控。

收集的GB T 26003-2010 《无负压管网增压稳流给水设备》，QHGS 002-2019《管网叠压（无负压）变频供水设备》国家标准、企业标准，现行、受控，文件中计量单位使用正确。有受控标识。
	技术中心
生产中心
	否

	4
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2
软件
	企业编制的Q/NB G07-001-2019《测量管理体系手册序》中，规定了测量软件的管理由品质管理部负责。抽查企业《测量软件台帐确认清单》共有3件测量软件，均已按照标准要求进行了识别和确认。检查生产车间的管材专用光纤激光切割机的加工测量软件，未纳入测量软件台帐管理，不满足要求。
	品质
管理部

	次要
不符合项02

	5
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ 
	6.2.3记录
	企业编制了Q/RG G07002-03-2019《记录控制程序》。

查：R-NF-DB-288-A0 供水设备出厂检验表、检验原始记录,记录编号R-NF-DB-288-A0,，记录清楚无涂改。现场使用文件中计量单位正确，有受控标识，符合要求。
	生产中心
品质
管理部
	否

	6
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？
	6.4外部供方
	企业编制了Q/RG G07002-11-2019《外部供方控制程序》明确了管理要求。精益管理部负责建立和评价测量设备合格供方名录。对提供服务的外部供方进行验收选择、确认评价。
查企业提供了《测量设备外部供方一览表》，对供应商进行了合格评价。符合要求。
	精益
管理部
	

	7
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识6.3.1测量设备

6.3.2环境7.3.2溯源性
	查：测量设备台账已对测量设备进行A、B、C分类管理。测量设备台帐共36台（A、B类）。测量设备均送法定计量检定机构检定校准。
查：超声波测厚仪，设备编号MTD117072009，校准日期2018年12月20日； 

查：交流数字电流表，编号181130498，校准日期：2018年12月21日； 

查：数字式电量表，量具编号：190218319，检定日期2019年02月26日。
台账信息和证书一致，有确认合格标识。

企业的测量设备对使用环境无特殊要求。
测量设备的溯源方式符合标准要求。详见《测量设备溯源抽查表》
	生产中心
技术中心

	

	8
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1.计量
确认

8.2.4测量管理体系的监视
	企业编制了Q/RG G07-2019《测量设备计量确认管理程序》,建立了《测量设备计量确认明细表》来进行检测能力分析，对测量设备确认进行验证，提供了《测量设备验证记录表》。

关键测量过程导出计量要求并进行了验证。查：成品出水压力测量过程计量要求正确，测量设备验证方法正确。详见《计量要求导出和计量验证记录表》。
	生产中心
技术中心
	否

	9
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程

8.2.4测量管理体系的监视
	企业编制了Q/RG G07002-12-2019《测量过程设计和实现管理程序》，对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总分类，共识别6个关键测量过程，覆盖了产品的生产过程，企业对成品出水压力测量过程导出计量过程，编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，详见《测量过程控制检查表》及附件。
	生产中心
技术中心
	否

	10
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	企业编制了Q/RG G07002-15-2019《不合格测量设备管理程序》，对出现的不合格测量过程，对发现不合格的测量设备进行有效性确认，经确认不合格的，加以标识，进行隔离，并做好记录。符合要求。目前没有发现不合格测量设备和不合格测量过程。
	生产中心
品质
管理部
	否

	11
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	企业编制了Q/RG G07002-18-2019《纠正和预防措施管理程序》，对发现的不合格及时识别原因，采取纠正措施并针对原因提出预防措施加以防范。
	技术中心
生产中心
	否

	12
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167-
2006
	企业主要耗能为电、水；年耗能约96吨标煤，不是重点耗能企业。
	精益
管理部
	否

	13
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	企业能源计量器具为供电公司、供水公司提供的总表。能源器具较少，未编制能源计量器具台账。企业由供电局总表进行能源数据采集。
	精益
管理部
	否

	14
	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求
	4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求
	查：企业配备一级电能表一块，0.5级；水表一只2.0级，满足标准要求。
	精益
管理部
	否

	15
	企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？
	用能单位的能源计量器具的检定/校准
	企业为非重点能耗单位，主要耗能由供电公司和供水公司提供的总表进行计量。
	精益
管理部
	否

	16
	企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？
	5.4能源计量数据
	企业的能源计量数据由供电公司进行采集，企业对数据汇总后进行分析与考核。
	精益
管理部
	否


 4 / 4

