附3

测量过程有效性确认表

| 测量过程编号 |  | 202001 | 测量过程名称 | 涂层厚度测量过程 | 测量过程 规范编号 |  | LYRBCL-GF-202001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质量部 | 测量项目 | 涂层厚度 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：塑粉数显测厚仪 测量方法：按照 LYRB-JYBZ-202001《喷塑质量检验标准》。 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看型号规格为DT-156/（0-1250）μm的塑粉数显测厚仪，其校准日期：2020年5月11日，溯源符合要求。 2、检测过程有效性进行确认 用比对法对测量过程进行有效性确认： （1）2020年9月8日，用（0-1250）μm的塑粉数显测厚仪对涂层厚度进行3次测量，计算得平均值：1=90.236μm。 （2）2020年9月10日，用（0-2000）mm的塑粉数显测厚仪对涂层厚度进行3次测量，计算得平均值：2=91.363μm。 测量过程的不确定度为U=1.24μm，k=2 En=0.64 当E n=0.64<1时，此测量过程有效。 确认人员：田少帅 日期：2020年9月 10日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |