编     号：0153-2019

现场审核记录

企业名称：台州瑞格机电工业有限公司

审核员：  吴素平                   审核日期： 2019年11月15日至2019年11月16日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司总经理江惟锋兼管理者代表 。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门质量部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是原材料检验、生产过程质量控制和产品出厂检验，满足要求。 企业通过体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。 | 管理者 代表 质量部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是质量部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者5项职能。计量职能部门的19项职能。 企业把原材料检验、生产过程质量控制和产品出厂检验等测量过程列入测量体系管理。 | 管理者 代表 质量部行政部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质量部已组织识别企业原材料检验、生产过程、产品出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，今年3月份至10月份，顾客各方面的投诉共12起，都有对投诉的处理情况及相应的纠正及纠正措施 。 | 管理者 代表 质量部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查Q/RG G07-001-2019《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及3项质量目标一致，有具体指标可测量，已分解至企业各部门，每年由质量部统计、考核，今年8月份统计，都均能达标。 | 质量部行政部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2019年10月11日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由公司总经理兼管代江惟锋汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。 | 管理层 质量部 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业制定了测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。综合管理部制定了各类人员能力要求，编制了测量人员情况一览表，体系相关人员226人，计量人员16人。抽查了企业制定的2019年测量管理体系员工培训计划表，按培训项目进行分类，有全员学习时间表，检查2019年全公司的员工培训计划（TZRG-QR-026-2009），其中测量体系培训5项，抽2019年4月14日的手册和程序文件培训， TZRG-QR-031-2009培训记录，通过考试对培训效果的有效性进行了评价，满足目标要求。抽查人员资质：特殊工种的陈亮，证书编号1611920000303178，发证日期2016年7月18日，发证单位;温州市人力资源和社会保障局颁发的三级锻造工证书；金相实验工林小红，证书编号1449003195400063，发证日期2014年5月4日,发证单位：机械工业职业技能鉴定指导中心；叉车司机王意潮，证书编号332623197511156638，档案编号ZJTZ-2014WL-006-R058,发证机关温岭市质量技术监督局,人员资质满足要求。 | 质量部行政部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量体系控制程序共19个Q/RG G07-02-（01-19）-2019《测量管理体系程序文件》已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。查企业产品执行标准为Q/HAG HB-001《汽车产品中禁用、限用物质限值要求》、S61035《AT变速器零部件清洁度规范》、S67006-2013《喷钼图层的检验及验收规范》、QJ/GAC 1110,025《零部件及材料禁限用有害物质要求》、GB/T15055《冲压件未标尺寸公差极限偏差》及顾客的图样、Q/RG G07-01-2019《测量管理体系管理手册》等，文件已受控，有受控标识。符合要求。 | 质量部行政部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.3.1测量设备 6.3.2 环境 6.2.4标识 | 公司编制了Q/RG G0702-05-2019《测量设备控制程序》、Q/RG G0702-07-2019《测量设备确认标识控制程序》、Q/RG G070-02-09-2019《测量环境和数据修正控制程序》中规定了对测量设备的管理、测量设备计量确认标识管理、测量设备的使用环境的要求，企业规定了原材料进厂检验、生产过程质量控制、产品出厂检验等测量设备列入体系管理，质量部负责测量设备全过程管理。编制了《测量设备管理目录》、《测量设备管理台账》及《测量设备周期计量确认计划》，按计量确认计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐（A类、B类、C类）共有963台件。测量设备按A、B、C类分类管理。企业的测量设备均处于有效的合格状态，并有计量确认状态标识。企业的大型检测设备的使用环境，抽查三坐标的使用环境温度（20±2）℃，相对湿度(40-60)%RH,实际环境温度为19.4℃,相对湿度53%RH,满足要求，满足要求。 抽查:编号RGYCB01齿轮跳动检查仪M(1-6)mm，校准日期2019年5月27日，有效期至2020年5月26日；编号VH1102-01-0069,VH1102显微维氏硬度计，校准日期：2019年5月27日，有效期至2020年5月26日；编号66631172/RGD1-155，外径千分尺，校准日期2019年8月12日，有效期至2020年8月11日；自校量具编号RGPDS-002机量检具, 校准日期2019年10月11日，有效期至2020年1月10日。 现场在用的测量设备的计量确认合格标识完好，台账信息和证书一致，满足要求。 | 质量部 | 否 |
| 9 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业对列入体系管理的测量设备规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 | 质量部 | 否 |
| 10 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.2计量确认间隔 7.1.3设备调整控制 | 企业编制的了Q/RG G07-02-08-2019《测量设备确认间隔控制程序》中规定了对测量设备的计量确认间隔调整规定，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业目前暂无需要调整间隔的测量设备，也没有需要封印的测量设备。 | 质量部 | 否 |
| 11 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业编制的Q/RG G07-02-11-2019《测量过程设计和实现控制程序》中规定了测量过程设计和实现控制的管理控制要求，识别了顾客、组织和法律法规的要求，企业共识别关键测量过程16个（材料成分检测、锻压温度控制、硬度检测、加工特性尺寸测量、形位公差检测粗糙度检测、出厂特性尺寸检测），编制了《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符合要求。 企业对关键测量过程进行管理。抽查关键测量过程：产品同步器外摩擦环圆度测量过程，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 详见《测量过程控制抽查表》。 | 质量部 | 否 |
| 12 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制的Q/RG G07-02-12-2019《测量不确定管理控制程序》中规定了测量不确定度的管理控制要求，文件满足标准要求。现场重点抽查了同步器外摩擦环圆度测量过程，测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质量部 | 否 |
| 13 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业校准项目三项，其他在用的测量设备全部委外检定、校准。外部服务方共二家：温岭市计量检定所、台州市计量设备技术校准中心，量值溯源符合要求。 详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质量部 | 否 |
| 14 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理者代表 质量部 | 否 |
| 15 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2019年9月4日-5日，组织了公司测量管理体系内部审核，对公司所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了3个不符合项，并在规定的时间里完成了整改。 | 管理者 代表 质量部 | 否 |
| 16 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制的Q/RG G07-02-15-2019《审核和监视控制程序》中规定了测量体系监视控制要求，对列入体系管理的关键测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视。抽查产品同步器外摩擦环圆度测量过程监视记录，见附件产品同步器外摩擦环圆度《测量过程监视统计记录表及控制图》。 抽查关键测量过程的锻压温度控制，未见测量过程监视记录，不符合要求。 | 质量部 | 次要 不符合项 01 |
| 17 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。 企业对不合格测量体系、不合格测量过程及不合格测量设备的控制已在Q/RG G07-02-14-2019《不合格控制程序》里做了明确规定，目前未出现不合格测量过程及不合格测量设备。 | 质量部 | 否 |
| 18 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编制的Q/RG G07-02-17-2019《纠正和预防措施管理程序》中规定了纠正措施和预防措施控制管理要求，纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 质量部 | 否 |
| 19 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？ | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位基本能规范使用法定计量单位，三坐标测量机操作规程的法定计量单位，书写不规范MPa写成“Mpa”或”MPA”，和部门负责人已沟通,及时修改，规范书写计量单位。企业强检计量器具6台，抽查HY91140，1.6级,(0-2.5)MPa压力表,检定日期2019.9.24,有效期至2020.3.23,均在有效期内。无定量包装产品。 | 质量部 | 否 |