测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

认 证 报 告

认证企业：    台州瑞格机电工业有限公司

编    号：           0153-2019

认证报告内容

- 企业名称： 台州瑞格机电工业有限公司

Taizhou Rigour Mechanical &Electric Industry Co.,Ltd

2. 认证审核的类型：（■初次认证审核    □再认证审核）

3. 注册地址： 浙江省台州市温岭市松门镇镇中路88号

NO.88 Zhenzhong Road ,Songmen,Wenling,Zhejiang,P.R.China

企业活动范围和场所：浙江省台州市温岭市松门镇镇中路88号

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日 5  (人.日)，现场人日 4  (人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

文件审核： 2019-11-09 8:00:00至2019-11-09 17:00:00，

现场审核： 2019年11月15日 上午至2019年11月16日 下午，

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

| 姓 名 | 性别 | 组内职务 | 联系电话 | 注册级别 | 注册证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吴素平 | 女 | 组长 | 13912864865 | 高级审核员 | 中认协评[2018]98号ISC[S]0026 |
| 沈 泽 | 男 | 组员 | 18767164261 | 审核员 | 中认协评[2019]106号ISC[S]0051 |

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

| 姓 名 | 江惟锋 | 梁令龙 | 王夏德 | 朱仙清 | 陈巧宏 | 潘红晨 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 | 总经理 兼管代 销售部经理 | 质量部经理 | 技术部经理 | 制造部经理 | 采购部经理 | 行政部经理 |

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：变速箱零部件和发电机电喷零部件的制造和销售。

12. 文件审核情况说明：

12.1收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：涉及到企业变速箱零部件和发电机电喷零部件的制造等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

企业注册资本为伍仟捌佰万元，2019年07月01日取得三证合一营业执照，统一社会信用代码91331081734506481K。注册地址：浙江省台州市温岭市松门镇镇中路88号,生产地址：浙江省台州市温岭市松门镇镇中路88号，营业期限2001年12月28日至2033年12月27日，法人资格满足要求。该公司已通过了汽车行业的OQS的IATF16949:2016质量管理体系认证，企业的申请资质及申请所属资料在有效期内，满足申请要求。经查公司产品，没有顾客对产品质量投诉等。

12.2审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2019年3月1日发布了测量管理体系《管理手册》和《程序文件》。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为质量部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的6个职能部门。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录A），测量管理体系职能分配表（附录B），明确规定了，最高管理者的5项职责，主要计量职能部门——质量部的19项职责。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的 因素、过程、目标和运作的识别情况；

12.3.1、企业产品主要执行标准为Q/HAG HB-001《汽车产品中禁用、限用物质限值要求》、S61035《AT变速器零部件清洁度规范》、S67006-2013《喷钼图层的检验及验收规范》、QJ/GAC 1110,025《零部件及材料禁限用有害物质要求》、GB/T15055《冲压件未标尺寸公差极限偏差》及顾客的图样等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求，从原材料检验、生产过程工艺控制、质量控制、成品出厂检验等方面识别了关键测量过程共12个测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的《测量设备台账》和《测量设备计量确认表》，对963台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对关键测量过程同步器外摩擦环圆度测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了高控测量过程的监视方法和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于2019年9月4日-5日，组织了公司测量管理体系内部审核，对公司所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了3个不符合项，并在规定的时间里完成了整改。

12.4.2、企业于2019年10月11日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由公司总经理兼管代江惟锋汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。

13. 现场审核情况：

审核组于11月15日到16日利用2天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业6个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、能源、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节原材料检验（材料成份检测）、生产工艺过程质量检验（加工特性尺寸测量、硬度检测、形位公差检测、粗糙度检测 ）、产品出厂检验（ 特性尺寸检测）等测量过程，并对企业的能源管理进行了检查，该企业主要耗能为电、水，年耗标准煤1165t,非重点耗能企业。企业的各级能源测量设备配备和准确度等级满足要求，能源管理满足GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，测量管理体系主要职能部门质量部职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员226人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了16个关键测量过程，企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，生产过程采用过程方法控制，企业共有963台件（其中强制检定设备6台件）A、B、C类测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备基本均已检定、校准，在有效期内，测量设备环境满足要求；测量设备标识齐全，符合要求；精益管理部负责建立测量设备合格供方名录。质量部负责对提供服务的检定、校准机构的外部服务方建有名录和业绩评定。企业对识别出的关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2质量目标完成情况：

企业制定了三条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准全部条款内容，有具体指标可测量，已分解至企业各部门，每年由质量部统计、考核，今年8月份统计，都均能达标。

13.2本次审核共出具一般不符合项2项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、检查质量部的《测量过程及控制一览表》，抽查关键测量过程锻压温度控制未见测量过程监视记录，不符合GB/T19022-2003标准8.2.4 条款。

13.2.2、查实验室现场在用的编号7155的标准显微硬度块（731HV1），检定日期2017.6.20，有

效期至2018.6.19,已过期，仍在使用，未更换新的标准硬度块。不符合GB/T19022-2003标准

6.3.1条款。

13.3现场重点抽查了同步器外摩擦环圆度测量过程等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业校准项目三项，其他在用的测量设备全部委外检定、校准。外部服务方共二家：温岭市计量检定所、台州市计量设备技术校准中心，量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

13.5测量过程控制

13.5.1现场重点抽查：同步器外摩擦环圆度测量过程。详见附件《测量过程控制检查表》

13.5.2现场重点抽查了同步器外摩擦环圆度测量过程不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》。

13.5.3现场重点抽查了同步器外摩擦环圆度测量过程等测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》及《测量过程有效性确认记录》。

14.审核组对是否通过认证的意见 ：

根据2019年11月09日的文件审核和11月15日-16日的现场审核情况，审核组认为：台州瑞格机电工业有限公司 领导重视测量管理体系工作，质量部作为计量职能部门，职能作用发挥较好；顾客的测量要求都经识别；测量设备都已经检定、校准和验证；关键测量过程进行了计量要求导出，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效；体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理规范。综上所述，审核组认为台州瑞格机电工业有限公司 测量管理体系运行符合GB/T 19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

15.1、加强对用于重要的测量设备和关键的测量过程的监视：

A．核查标准应建立清单，（包括钢样、硬度块、作为核查标准的量块等）并每年要进行有效性确认。

B．加强对产品热处理温度控制、产品的硬度、形位检验的测量过程监视工作，并保存好测量过程监视记录。

作为核查标准，监视方法可采用统计技术如均值控制图、极差控制图等，确保关键、重要的测量过程一直处于受控状态。

15.2、内部顾客调查表，应使用测量设备的人员进行调查，而不能只对各部门负责人进行调查，调查内容包括测量设备的稳定性、准确性、可靠性及满足测量要求，对测量设备的正确使用的培训，计量人员的校准、维修质量以及计量人员的服务态度、服务的及时性等进行调查。

15.3.加强测量过程软件的识别、确认和测试，应建立《测量软件清单》。

16. 其他需要说明的事项:无

17. 审核组组长（签字）：                                日期：

- 审核组成员(签字)：                                   日期：

- 审查人员（签字）：                                  日期：

- 法定代表人审批意见(签字)：                          日期：

21.北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日期：