项目编号：0345-2021

审核员现场审核记录

企业名称:天虹阀门科技（泉州）有限公司

审核员：                                         审核日期： 2021年 5月4 日 ~  5月4 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业编制的TH/MM-2020《测量管理体系管理手册》，TH/MP-01-2020《计量职责管理程序》,明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责，权限及其相互关系，基本覆盖标准的全部要素。为测量管理体系的运行和实现有效地持续改进提供组织保证。 询问:生产技术部林建福部长、质量管理部洪镇忠部长、采购部梁锦棠部长、业务部梁小杭部长等四部门领导，原材料检验梁海燕、产品出厂检验人员洪海波、阀门试压人员王彩治等工作人员，了解他们的计量职能，他们都清楚本部门和自己的工作职责。 | 生产部技术部 质量管理部 采购部 业务部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。是否提供满足顾客要求的证据。部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质量管理部已组织企业的生产技术部等相关部门识别原材料进厂检测、生产过程控制和产品最终检验顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》验证满足要求。通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，同时通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量稳定性较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。 | 生产部技术部 质量管理部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 企业编制的TH/MM-2020《测量管理体系管理手册》，规定了公司的计量工作目标7项，质量目标与计量方针一致。已分解至各部门，有具体指标可测量。全部完成。 查：企业质量目标 编号：QR-6.2-01《2020质量目标及实施一览表》和编号：QC-6.2-02《2020部门分解目标》分解到个部门和车间，有具体目标可以测量： 质量管理部分解目标：监视和测量设备送检率100%、关键测量过程受控率100％、测量设备及时确认率达100%；.错、漏检率≤0.3% 生产技术部分解目标：生产计划按时完成率100%、成品批次检验合格率≥95%、工序不良品率控制在<0.3%、设备完好率≥98%、.关键测量过程受控率100％。 | 生产部技术部 质量管理部 | 否 |
| 4 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业编制的TH/MM-2020《测量管理体系管理手册》规定了体系相关部门和人员职责。人员职能的分配方式是根据岗位需求提出人员和培训申请。 企业制定了TH/MP-04-2020《人力资源管理程序》文件，规定了为保证测量人员的素质与岗位相适应，合理配备测量人员，满足测量管理体系的运行要求。根据岗位需求提出测量人员的配备需求和培训申请；对测量人员进行日常管理和考核，对人员能力进行评价。 查编号：TH-6.1.2-01 《2020年度培训计划》，所查编号：TH-6.1.2-02《培训签到/评价表》6份，分别从参加培训人员、培训目的、培训内容摘要、考试方式、培训有效性综合评定意见等5个方面对本次培训进行评价，并保存测量人员档案资料和培训记录。 企业有计量人员教育、培训经验和技能档案。 抽查质检员四级2份：1、证书编号：CSM190426000318质检员四级检验员洪文彬的职业能力证书，发证日期：2019.12.12，发证机构：中国计量测试学会。2、证书编号：CSM190426000321四级检验员洪海波的职业能力证书，发证日期：2019.12.12，发证机构：中国计量测试学会。公司相关岗位人员资质和技能，满足公司测量体系管理要求。企业有人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 生产部技术部 质量管理部 采购部 业务部 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 公司编制了TH/MM-2020《测量管理体系管理手册》和TH/MP-01～21-2020《测量管理体系程序文件》已覆盖标准的全部要素，生产技术部、质量管理部、采购部、业务部等四个部门执行的产品标准、工艺文件、检验规程、操作规范、公司管理制度等文件现行有效并受控。 现场查生产技术部执行的产品标准：标准编号 GB/T 12234-2007《石油、天然气工业用螺栓连接阀盖钢制闸阀》、标准编号：CJ/T 216-2013《 给排水用软密封闸阀》等2份文件，标准现行有效并受控。符合要求。 查质量管理部：标准编号GB/T 13927-2008《工业阀门压力试验》、标准编号 GB/T 12238-2008《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》等2份文件，标准现行有效并受控。符合要求。 查采购部特种设备文件：《材料与零部件控制程序》、《合同控制程序》，文件现行有效并受控，符合要求。 查业务部特种设备文件《客户服务控制程序》、《顾客满意度调查控制程序规定》文件现行有效并受控，符合要求。计量单位书写正确。 | 生产部技术部 质量管理部 采购部 业务部 | 否 |
| 6 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了TH/MP-06-2020《测量软件管理程序》文件，规定了对软件的管理、测试、确认范围的控制要求。文件均受控有效。 生产技术部和质量管理部已识别 车床数控系统、加工中心数控系统、数字超声波测厚仪系统等19个软件，编制的软件清单中包含测量过程、生产过程、测量结果在内的软件，清单中包括使用部门、使用地点、测试确认人和确认状态等信息。 所查编号：TH/QR 202101《测量软件清单》中质量管理部超声波测厚仪软件名称：数字超声波测厚仪系统，软件编号：K00316081608，由洪镇忠负责测试确认。抽查编号：TH/QR 202003,测量软件确认过程验证记录表一份，软件的管理符合标准要求。 | 生产部技术部 质量 管理部 | 否 |
| 7 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业建立了TH/MP-07-2020《测量记录管理程序》文件,规定了记录的控制要求。 抽查质量管理部关键测量过程记录：2020年11月20日，编号：TH-JL-25J进料检验记录表，依据：GB/T 1220-2007、使用里氏硬度计测量、检验员：梁海燕，检验责任人：洪镇中，永久保存，信息量满足要求。 所查阀门图纸产品名称：蝶阀，型号：D343H-50 DN200 1份，采用标准清单一份，包括GB/T 12237-2007《石油、石化及相关工业用的钢制球阀》共8个标准，信息量是否满足要求。 | 生产部技术部 质量管理部 采购部 业务部 | 否 |
| 8 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?测量设备的溯源方式？测量设备是否处于有效的校准状态？是否有计量确认状态标识使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业建立了TH/MM-2020《测量管理体系管理手册》、TH/MP-01～21-2020《测量管理体系程序文件》，明确规定了测量设备的标识管理、测量设备的环境要求以及测量设备的溯源性做了规定。 查《测量设备台账》共有100台纳入测量管理体系，A类16台，B类84台，已对测量设备进行AB分类管理。台账包括监视设备标准物质。企业采用软件对测量设备进行管理，先进高效。企业未建立最高标准装置，所有测量设备送至深圳中航技术检测所有限公司、南安市质量计量检测所、安正计量检测有限公司、深圳华科计量检测技术有限公司等4家检定/校准。 查生产部：出厂编号为C11306的高度游标卡尺，校准证书编号：B20211020032,校准日期：2021.02.24日，由安正计量检测有限公司 校准合格，计量确认时间：2021.02.24，确认人：洪镇忠，处于有效校准状态，贴有计量确认标识。现场标识、台账信息和证书一致。测量设备使用环境条件无特殊要求，满足要求。 查生产部：出厂编号HC70572203904的精密压力表，2021.03.01校准合格。校准证书号：C20210980691由安正计量检测有限公司 校准合格，计量确认时间：2021.03.01，确认人：洪镇忠，处于有效校准状态，贴有计量确认标识。现场标识、台账信息和证书一致。测量设备使用环境条件满足要求。 查质量管理部：出厂编号为L972170的里氏硬度计，2021.04.29校准合格。校准证书号：LX21AA015590001,由深圳中航技术检测所有限公司校准，计量确认时间：2021.04.29确认人：洪镇忠，处于有效校准状态，贴有计量确认标识。现场标识、台账信息和证书一致。测量设备使用环境条件满足要求。 查质量管理部出厂编号为130275861的外径千分尺，2021.02.24校准合格。校准证书号：M20212070271,安正计量检测有限公司校准合格，计量确认时间：2021.02.24确认人：洪镇忠，处于有效校准状态，贴有计量确认标识。现场标识、台账信息和证书一致。测量设备使用环境条件满足要求。 在生产现场检查发现一台由浙江德力西生产的，编号为DTG1233，测量范围为（0-1700）μm，型号DTG-D1的涂层测厚仪，未列入测量设备台账管理且未送检溯源。不符合GB/T 19022-2003标准中6.3.1测量设备条款的要求。 | 生产部技术部 质量管理部 采购部 业务部 | 不符合项01 |
| 9 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了TH/MP-11-2020《外部供方管理程序》文件，已规定了对供方的评价管理和监控方法。 采购部建立了编号：TH-6.4-02合格供方名录，共8家企业纳入供方合格名录中，其中有测量设备厂家6家和测量设备检定/校准厂家2家。 抽查合格服务供方名录中福建安正计量检测有限公司公司相关资质文件1份。 合格供方台账（测量设备），编号：TH-6.4-02共有长江模具五金，北京强盛浩达工具点，邢台锯都科技有限公司、昆山市顺诺仪器有限公司等6家企业，分别对6家企业资质和提供服务范围进行评价，有保存评价记录。符合要求。 抽查编号:QR-8.4-01 检测设备供方评价表6份，经质量管理部、采购部、生产部等部门分别从业绩、他方经验、信誉，产品检验、试用，质量保证能力，资源状况（人、技、设备、资金），环境表现、安全业绩、产品价格及服务等7项内容对邢台锯都科技有限公司、长江模具五金、北京强盛浩达工具点、爱尔传感、环球五金、昆山市顺诺仪器有限公司等5家外部供方进行综合评价。符合要求。 抽查编号为:QR-8.4-01 检定/校准服务供方评价表2份，分别从业绩、他方经验、信誉，产品检验、试用，质量保证能力，资源状况（人、技、设备、资金），环境表现、安全业绩、产品价格及服务等7项内容对福建安正计量检测有限公司公司、深圳华科计量检测技术有限公司2家检定/校准机构进行综合评价。有保存评价记录，符合要求。 | 采购部 质量管理部 | 否 |
| 10 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 企业编制TH/MP-12-2020《计量确认管理程序》。质量管理部负责对公司计量确认工作实施统一管理。质量管理部根据相关部门的《计量确认过程验证记录表》汇总完成《测量设备计量确认明细表》《计量确认过程验证记录表》。测量设备的配备，测量过程已识别，测量设备已检定/校准，验证方法满足要求。测量设备计量确认表信息记录内容有被测参数名称;技术要求、测量设备的计量特性、验证情况等，信息记录正确，齐全。质量管理部对测量设备进行了计量确认，关键测量过程已经导出计量要求，测量设备验证方法正确。计量验证方法符合要求。 现场查看，企业暂无不合格测量设备，测量设备满足预期使用要求。 抽查重要测量过程：《阀杆硬度测量过程》测量过程测量要求识别正确，计量性能测试方法正确。详见附件《计量要求导出和验证记录表》。 | 生产部技术部 质量管理部 | 否 |
| 11 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业建立了TH/MP-13-2020《测量过程管理程序》，对纳入体系管理的重要测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备测量过程进行了识别，对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全。 企业对《阀杆硬度测量过程》定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，《阀杆硬度测量过程》企业按控制规范规定的频次进行监视。 查生产技术部：识别21个测量过程，分为一般和重要两类管理；质量管理部：识别18个测量过程，分为一般和重要两类管理； 抽查了质量管理部《阀杆硬度测量过程》进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制。 查：《计量确认明细表》和《测量过程及控制一览表》，一览表中计量单位、监视方法等信息填写正确，信息量齐全。符合标准要求。 详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 生产部技术部 质量管理部 | 否 |
| 12 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制的TH/MP-14-2020 《测量不确定度管理程序》中规定了测量不确定度的管理控制要求，文件满足标准要求。文件现行有效且受控。测量不确定度形成文件，关键过程进行了不确定度评定。 现场重点抽查了《阀杆硬度测量过程》，测量结果不确定度分析，不确定度评定方法正确，形成了《测量不确定度评定报告》。符合标准要求。具体见附件。 | 生产部技术部 质量管理部 | 否 |
| 13 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业建立了TH/MP-15-2020《量值溯源管理程序》文件，确保所有测量结果都能溯源到SI单位标准。 企业未建标测量设备均送至深圳中航技术检测所有限公司、南安市质量计量检测所、安正计量检测有限公司、深圳华科计量检测技术有限公司等4家检定/校准。检定校准单位资质符合要求。 企业所有测量设备都经过溯源，由有资质的单位进行检定/校准，可溯源到SI单位标准，计量标准经过考核，在有效期内，符合标准要求。 | 生产部技术部 质量管理部 | 否 |
| 14 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了TH/MM-2020《测量管理体系管理手册》、TH/MP-16-2020《测量满意度管理程序》规定了由业务部负责与外部顾客联络，收集顾客意见，并进行分析和评价。质量管理部：负责收集内部顾客意见，并进行分析和评价。 公司每年12月份进行一次调查，其中外部顾客的测量满意度由业务部负责，内部顾客的测量满意度由质量管理部负责。 2021年2月1日质量管理部对全公司生产过程中的员工进行了一次内部顾客调查，共发出内部顾客满意度调查表30份（每份10项），收回30份，调查结果均满足顾客的计量要求，顾客满意度96.7%。 2021年1月30日企业外部客户满意度评定表共发放10份（每份4项），收回10份，在调查表中包括服务态度、产品质量、符合合同要求、发货的准时性等调查内容，并进行统计分析。调查结果均满足顾客的计量要求，外部顾客满意度96.4%。符合标准要求。 公司目前无投诉记录。 | 业务部 质量管理部 | 否 |
| 15 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3.2不合格测量过程 8.3.3不合格测量设备 | 企业编制了TH/MP-18-2020《不合格品控制管理程序》，规定了质量管理部负责不合格控制的归口管理，并组织重大不合格的评审，报管理者代表批准后实施，并负责对不合格做出处置决定；负责对外购测量设备不合格的标识、隔离和处理；以及负责对不合格的标识、记录、隔离，并负责进行评审和处理。其他相关部门负责本部门测量过程中发现的不合格的标识、记录和隔离；负责将不合格的信息反馈给品管部，并制定和实施纠正措施。 目前没有发现不合格测量体系、不合格测量过程、以及不合格测量设备。 | 生产部技术部 质量管理部 | 否 |
| 16 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编制了TH/MP-19-2020《改进管理控制程序》，规定了管理者代表：负责审核测量改进活动计划，协助总经理组织各项重大测量改进活动，监督检查各部门日常测量改进活动；协调纠正措施和预防措施的实施过程。质量管理部组织对不合格和潜在不合格的原因分析、制定相应的纠正和预防措施、跟踪和验证纠正预防措施的执行、评审纠正预防措施的实施效果。 | 生产部技术部 质量管理部 | 否 |
| 17 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？ | 计量法制要求 | 查生产技术部、质量管理部《计量确认和测量过程汇总一览表》、《测量设备台账》材料（零、部件）质量检验记录单等文件、报表中计量单位的使用，符合法定计量要求。测量设备溯源合理。 企业技术文件计量单位使用规范，符合要求。查：公司有13件强检测量设备，能按规定的周期送检。符合要求。 | 生产部技术部 质量管理部采购部 业务部 | 否 |