受理编号：0344-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 欧冠阀门科技有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 王晓巍 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 型号 规格 | 设备 编号 | 测量设备 准确度级 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准 机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量管理部 | 抗震压力表 | 0-2.5MPa | Hx962211286 | 2.5级 | 精密压力表 0.4级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.4.29 | √ |
| 生产部 | 超声波测厚仪 | GM100 | AH12080200 | 50mm ±0.6mm | 超声波 标准厚度块 Urel =1.2%, k=2 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.4.29 | √ |
| 生产部 | 深度尺 | 0-300mm | 15081384 | ±0.04mm | 量块 4等 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.4.29 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 0-300 mm | 201224 | ±0.04mm | 量块 4等 刀口形直尺1级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.4.29 | √ |
| 质量管理部 | 外径千分尺 | （100-125） mm | 29198 | ±6μm | 量块 4等 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.4.29 | √ |
| 生产部 | 百分表 | 0-100 mm | 2516209 | 工作全程 ±20μm | 光栅式指示表 检定仪 U=0.3μm | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.4.29 | √ |
| 生产部 | 磁粉探伤机 | CDX-111 | C452 | Urel=5.4% k=2 | 磁粉探伤标准试片±3.0μm | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.4.29 | √ |
| 生产部 | 里氏硬度计 | TH-300 | A12070980007 | ±12HLD | 里氏标准硬度块均匀度： 2HLD | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.4.29 | √ |
| 审核综合意见： 该公司测量设备送检至具备相应资质的计量技术机构进行校准，送检至深圳华科计量检测技术有限公司。查8份测量设备检定校准证书，全部在有效期内。量值溯源基本符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年5月5日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |