编号：0346-2021

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 永秀阀门有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备  名称 | 型号  规格 | 设备  编号 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准  机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质检部 | 压力表 | 0-6MPa | HC67510313967 | 1.6级 | 精密压力表  0.4级 | 福建恒新源计量检测有限公司 | 2021.4.2 | √ |
| 生产部 | 表盘式扭矩扳子 | TLB | PK15008912785 | ±3.0% | 扭矩测量仪  0.5级 | 厦门精量校准检测技术有限公司 | 2021.3.8 | √ |
| 生产部 | 螺纹塞规 | G3/8 | 19192402 | T:  Z:  mm | 三针 1级  测长仪U=0.3μm+1  k=2 | 厦门精量校准检测技术有限公司 | 2021.3.8 | √ |
| 生产部 | 超声波测厚仪 | Leeb322 | A1406050002 | ±  (0.01+H/200)mm | 标准厚度块  MPE: ±0.05 mm | 厦门精量校准检测技术有限公司 | 2020.5.28 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 0-300 mm | SH17123793 | ±0.04mm | 量块 5等 | 厦门精量校准检测技术有限公司 | 2021.3.8 | √ |
| 生产部 | 数显温湿度表 | JR912 | YS-001 | ±1℃  ±5%RH | 标准通风干湿表  二等标准 | 厦门精量校准检测技术有限公司 | 2020.5.27 | √ |
| 质检部 | 外径千分尺 | （25-50） mm | SH18033781 | ±4μm | 量块 4等 | 厦门精量校准检测技术有限公司 | 2021.4.29 | √ |
| 生产部 | 绝缘电阻表 | ZC25-3 | 1804-7931 | 10级 | 兆欧表检定装置 R:Urel=0.06%  k=2 | 厦门精量校准检测技术有限公司 | 2021.3.8 | √ |
| 审核综合意见：  该公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，测量设备送检至具备相应资质的计量技术机构进行校准，分别送检至福建恒新源计量检测有限公司、厦门精量校准检测技术有限公司。查8份测量设备检定校准证书，全部在有效期内，量值溯源基本符合文件要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2021年5月6日  审核员签字： 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\0f58b70015cdcf0a1991cab9d5c48dc.png 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。