项目编号：0346-2021

审核员现场审核记录

企业名称:永秀阀门有限公司

审核员：                     审核日期： 2021年 5月6 日 ~  5月6 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问:生产部（技术组）经理陈投、质检部胡庆友、采购部经理吴承艺、业务部经理王巧龙四部门领导，及原材料检验和产品出厂检验人员郭志伟，阀门试压人员罗兆停等工作人员，了解他们的计量职能，他们都清楚本部门和自己的工作职责。 | 生产部 （技术组） 质检部 采购部 业务部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质检部已组织企业的生产部（技术组）等相关部门识别原材料进厂检测、生产过程控制和产品最终检验顾客的测量要求，法律法规要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》验证满足要求。通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，同时通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量稳定性较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。 | 生产部 （技术组） 质检部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 所查生产部（技术组）、质检部有分解的质量目标。 公司制定了7项测量管理体系的质量目标。分解到个部门和车间，有具体目标可以测量。 查： 编号：QR-6.2-01《质量目标及实施一览表》及编号：QC-6.2-02《2020部门分解目标》各一份，编制：洪晓萍，审核：吴承艺。质检部分解目标：错、漏检率≤0.3%、监视和测量设备送检率100%、关键测量过程受控率100％、测量设备及时确认率达100%。生产部（技术组）分解目标：生产计划按时完成率100%、成品批次检验合格率≥95%、工序不良品率控制在<0.3%、设备完好率≥98%、关键测量过程受控率100％。 | 生产部 （技术组） 质检部 | 否 |
| 4 | 企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业识别了测量管理体系相关人员25人，编制了测量人员情况一览表。企业通过YX/MP-01-2020《计量职责管理程序》和YX/MM-2020《测量管理体系管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。办公室编制了YX/MP-01-2020《人力资源管理程序》规定了各类人员能力要求，查企业制定了2021年度测量人员培训计划，已完成8项，有培训项目、培训老师、培训评价等记录。企业人员配置、能力满足要求。 | 生产部 （技术组） 质检部 采购部 业务部 | 否 |
| 5 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 查编号：YX-6.1.2-01 《2021年度培训计划》1份，12项培训项目。编号：YX-6.1.2-02《培训签到/评价表》7份，分别从参加培训人员、培训目的、培训内容摘要、考试方式、培训有效性综合评定意见等5个方面对本次培训进行评价，并保存测量人员档案资料和培训记录。 抽查公司进网从事高压电工作业资格证书一本，持证人：洪元合，作业范围高压，许可证编号141910-006670，发证日期：2016年07月27日，证书授权单位：国家能源局福建监管办公室。 符合标准要求。 | 生产部 （技术组） 质检部 采购部 业务部 | 否 |
| 6 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 现场查生产部（技术组）执行的产品标准： GB/T 12234-2019《石油、天然气工业用螺栓连接阀盖钢制闸阀》、GB/T 12232《通用阀门法兰连接铁制闸阀》、YX-JS-01～15《技术文件》等3份文件，计量单位书写正确，现行有效并受控。 查质检部执行的质量检验标准，GB/T 6060.1-2018《表面粗糙度比较样块第 1 部分：铸造表面》、GB/T 231.1-2018《金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》、GB/T 26480-2011《阀门的检验和试验》等3份文件，计量单位书写正确，现行有效并受控。 所查编号为YX-SH-SC-001《售后服务手册》文件,计量单位书写正确，现行有效并受控。 符合标准要求。 | 生产部 （技术组） 质检部 采购部 业务部 | 否 |
| 7 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了YX/MP-06-2020《测量软件管理程序》文件，规定了对软件的管理、测试、确认范围的控制要求。文件均受控有效。 查编号为YX-JS-17的《测量软件确认清单》一份。软件清单中包含测量过程、生产过程、测量结果在内的软件，清单中包括使用部门、使用地点、测试确认人及确认状态等信息。 生产部（技术组）、质检部已识别双柱立式车床C5225E×16/10、数控车床LH520、卧式车床CW6280B、科源数控机床、测试系统yinV1等22类软件，共23套软件。 所查超声波测厚仪编号为YX/QR 202105的《测量软件确认过程验证记录表》一份，软件名称：数字超声波测厚仪系统，测量软件编号：3.22，由郭志伟负责测试确认，审核：胡庆友。日期：2021.01.06。 软件的管理符合标准要求。 | 生产部 （技术组） 质检部 采购部 业务部 | 否 |
| 8 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业建立了YX/MP-07-2020《测量记录管理程序》文件,规定了记录的控制要求。 抽查质检部重要测量过程记录，记录1：编号为YX-JL-25进料检验记录表一份,检验项目有外观、尺寸、硬度、化学成分、机械性能等5项，检验依据为YX-JS-03《采购产品质量检验规范》，检验日期：2021.01.20，检验员：郭志伟，检验责任人：胡庆友。保存期限3年，信息量满足要求。 记录2：第三方检验：永秀阀门有限公司不锈钢法兰闸阀Z41W-16P DN80样品检验报告一份，证书编号：2021BQ0224，样品报告日期：2021年4月13日，有效期限至2022年10月31日，由福建省水暖消防产品质量监督检验中心检验。保存期限3年，信息量满足要求。 符合标准要求。 | 生产部 （技术组） 质检部 采购部 业务部 | 否 |
| 9 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查《测量设备台账》共有52台纳入测量管理体系，3台强检测量设备，A类27台，B类25台，已对测量设备进行AB分类管理。台账包括监视设备标准物质。企业未建立最高标准装置，所有测量设备送至深圳华科计量检测有限公司和福建恒新源计量检测有限公司检定/校准。 查生产部编号为171257的带表外卡尺2021.03.09校准合格。查质检部编号为A1406050002的里氏硬度计2021.03.10校准合格，现场标识、台账信息和证书一致。测量设备使用环境条件满足要求。 查质检部编号为A1406050002的超声波测厚仪2020.05.28校准合格。查生产部编号为HF68591190694的抗震电接点压力表，2021.04.2检定合格。现场标识、台账信息和证书一致。 符合标准要求。 | 生产部 （技术组） 质检部 | 否 |
| 10 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 采购部建立了合格供方名录，编号：CL-6.4-02，共5家企业纳入供方合格名录中，其中有3家测量设备外部供方和2家测量设备检定/校准服务供方。 抽查编号为:QR-8.4-01 检定/校准服务供方评价表2份，分别从业绩、他方经验、信誉，产品检验、试用，质量保证能力，资源状况（人、技、设备、资金），环境表现、安全业绩、产品价格及服务等7项内容对福建恒新源计量检测有限公司及厦门精量校准检测技术有限公司的检定/校准机构进行综合评价。有保存评价记录，符合要求。 抽查编号:QR-8.4-01 测量设备供方评价表3份，从业绩、他方经验、信誉，产品检验、试用，质量保证能力，资源状况（人、技、设备、资金），环境表现、安全业绩、产品价格及服务等7项内容对美耐特旗舰店、恩莱科技旗舰店、德测五金专营店等3家企业资质和提供服务范围进行评价，有保存评价记录。 符合标准要求。 | 采购部 业务部 | 否 |
| 11 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 企业编制YX/MP--12-2020《计量确认管理程序》。生产部（技术组）、质检部有测量设备《计量确认明细表》，测量设备进行了计量确认，关键测量过程已经导出计量要求，测量设备验证方法正确。现场查看，企业暂无不合格测量设备，测量设备满足预期使用要求。 抽查重要测量过程：《阀杆硬度测量过程》，测量过程测量要求识别正确，计量性能测试方法正确。详见附件《计量要求导出和验证记录表》。 符合标准要求。 符合标准要求。 | 生产部 （技术组） 质检部 采购部 业务部 | 否 |
| 12 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业建立了YX/MP-13-2020《测量过程管理程序》，对纳入体系管理的重要测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备测量过程进行了识别，采用《测量设备计量确认明细表》和《测量过程汇总一览表》进行汇总，表中计量单位、监视方法等信息填写正确，信息量齐全。按照控制规范中规定的频次进行监视。 公司共识别31个测量过程，生产部（技术组）识别了18个测量过程，质检部识别13个测量过程，都分为一般和重要两类管理。 企业对“阀杆硬度测量过程”测量过程定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，“阀杆硬度”企业按控制规范规定的频次进行监视。 抽查了质检部《阀杆硬度测量过程》进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制。 详见《测量过程控制检查表》及监视记录和控制图。 符合标准要求。 | 生产部 （技术组） 质检部 | 否 |
| 13 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制的YX/MP-14-2020《测量不确定度管理程序》测量不确定度形成文件。关键过程进行了不确定度评定。 现场重点抽查了《阀杆硬度测量过程》，测量结果不确定度分析，不确定度评定方法正确，形成了《测量不确定度评定报告》。具体见附件。 符合标准要求。 | 生产部 （技术组） 质检部 | 否 |
| 14 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业建立了YX/MP-15-2020《量值溯源管理程序》文件，确保所有测量结果都能溯源到SI单位标准。 企业未建标测量设备均送至福建恒新源计量检测有限公司，公司专项计量授权证书号：（漳芗）法计（2016）1号，厦门精量校准检测技术有限公司，注册号CNAS L9290，进行检定/校准，检定/校准单位资质符合要求。可溯源到SI单位标准。 符合标准要求。 | 生产部 （技术组） 质检部 | 否 |
| 15 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 公司每年一次对外部和内部的顾客满意度进行测定，评价顾客的满意度，并将评价结果相关信息向相关部门反馈。 2021年3月20日质检部对公司生产过程中的员工进行了一次内部顾客调查，共发出内部顾客满意度调查表30份（每份10项），收回30份，调查结果均满足顾客的计量要求，顾客满意度96.7%。 2021年4月12日企业外部客户满意度评定表共发放30份（每份4项），收回30份，调查结果均满足顾客的计量要求，外部顾客满意度97%。符合标准要求。 公司目前无投诉记录。 符合标准要求。 | 采购部 业务部 | 否 |
| 16 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了YX/MP-18-2020《不合格控制管理程序》。对体系的不符合项，不合格测量过程和不合格测量设备、不合格的分类、确认、标识、记录、隔离、评审、处置及改进做出规定。 经验质检部对内审过程中发现的2个不符合项，有原因分析，及时进行了纠正（预防）措施，按期完成整改。符合标准要求。 | 生产部 （技术组） 质检部 | 否 |
| 17 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编制了YX/MP-19-2020《持续改进管理程序》，采取有效的纠正措施和预防措施，防止不合格再次发生或避免不合格发生，以完善测量管理体系，实施持续改进，提高测量质量。 质检部针对不符合能够按照管理规定进行整改纠正，同时做好内部预防工作。 | 生产部 （技术组） 质检部 采购部 业务部 | 否 |
| 18 | 计量单位使用情况？强制检定？ | 计量法制要求 | 查生产部（技术组）、质检部《计量确认和测量过程汇总一览表》、《测量设备台账》、阀门试压试验记录、成品检验记录表、机加工检验记录表、进料检验记录等计量单位的使用，符合法定计量要求。测量设备溯源合理。 查采购部第三方检验报告等计量单位的使用，符合法定计量要求。 查业务部销售订单，第三方产品检验报告等等计量单位的使用，符合法定计量要求。 企业技术文件计量单位使用规范，符合要求。查：公司有3件强检测量设备，能按规定的周期送检。符合要求。 | 生产部 （技术组） 质检部 采购部 业务部 | 否 |