受理编号： 0343-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 福建闽山消防有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 型号 规格 | 设备 编号 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准 机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 精密压力表 | 0-1.6MPa | 125954 | 1.6级 | 便携式压力校验仪 0.05级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.4.26 | √ |
| 生产部 | 涡轮流量传感器 | LWGYB-15 | 27# | ±0.5％ | 流量计检定装置 0.2级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.4.26 | √ |
| 质检部 | 扭力扳手 | CL100N×15D | 51835V | ±3％ | 扭矩扳子检定仪 Urel=0.5%，k=2 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.4.26 | √ |
| 质检部 | 声级计 | HS5633B | 09005313 | 2级 | 多声级声校准器 U=0.6dB, k=2 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.4.26 | √ |
| 质检部 | 外径千分尺 | （50-75） mm | U613 | ±5μm | 量块 4等 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.4.26 | √ |
| 生产部 | 深度 游标卡尺 | 0-300 mm | 5120348 | ±0.04mm | 量块4等 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.4.26 | √ |
| 生产部 | SBL数显靶式流量计 | AY32CENX | A0805045 | 1.0级 | 流量计校验装置 0.2级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.4.26 | √ |
| 生产部 | 绝缘电阻表 | ZC25B-3 | 01040048 | 10级 | 可调式高阻箱 Urel=0.06%，k=2 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.4.26 | √ |
| 质检部 | 螺纹塞规 | M32×1.5 | D-05 | 7H | 万能测长仪 U=（0.2 0+L/500）μm， k=2 三针 U=0.2 μm， k=2 | 深圳广测检测技术有限公司 | 2020.11.23 | √ |
| 质检部 | 耐压测试仪 | SH2100 | SH0407159 | 5级 | 数字高压表 DCV\ACV Urel=0.33% k=2 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.4.26 | √ |
| 审核综合意见： 该公司测量设备送检至具备相应资质的计量技术机构进行校准，分别送检至深圳华科计量检测技术有限公司、深圳广测检测技术有限公司。查10份测量设备检定校准证书，全部在有效期内，量值溯源基本符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年5月7日 - 5月8日。 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |