项目编号：0343-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 福建闽山消防有限公司

审核员：                         审核日期： 2021年5月7日 - 5月8日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量 职能 | 询问生产部（生产车间）的检验人员林斌、苏景家等，基本清楚自己的工作职责。 | 生产部 （生产车间、仓库） | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 通过询问业务部、生产部的相关人员，确定企业了解并满足顾客的计量要求， 提供了满足顾客要求的证据。企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等，无顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 生产部 （生产车间） | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量 目标 | 企业编制的MS/MM-2020 《测量管理体系管理手册》中制定了测量管理体系管理方针及7项质量目标，目标可测量，已分解，质检部归口管理公司的质量目标，对质量目标的考核规定了形式、时间，抽查生产部的分目标完成情况，各项均达标。 | 生产部 （生产车间） 办公室 | 否 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 企业编制了12个培训计划，涉及办公室、生产部、质检部；有相应的考核评价记录。 抽查：MS-6.1.2-02的培训签到/评价表，由办公室组织，培训主题为“测量管理体系文件编写要求”，考核形式为口试，培训内容包括：测量管理体系要求的基本结构等等，办公室对本次培训做了有效性综合评定，相关人员基本掌握了测量管理体系文件的结构等，培训效果显著，培训时间为2021年2月1日。 | 生产部 （生产车间） 办公室 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查：企业的外来文件清单中列举了15个在用的标准名称以及编号，其中14个标准属于强制性国家标准，均现行有效、并受控。 查质检部执行的质量检验标准，消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件，自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门，现行有效并受控。符合标准要求。 | 生产部 （生产车间、仓库） | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了MS/MP-07-2020《测量记录管理程序》，规定质检部负责记录实施的监督检查；使用部门负责记录的准确性，对本单位产生的记录收集、整理和保存；记录填写人员对记录的真实、准确、规范和完整性负责。 抽查：原材料入库检验 记录编号：B-CX8.6-02-04,采购的产品名称为：阀杆螺母，数量2000件，抽检13件，分别对外径、螺纹精度、厚度进行检验，均合格，并盖有检验员证。 抽查：机加工流程记录 记录编号为：B-CX8.6-03-04-07-01，规格型号为SA150/80-1.6,栓体数量3件，阀体3件，法兰弯管3件，检验项目包括螺纹精度、法兰盘外径尺寸等，检验结果均合格。检验员：尤建忠，检验日期：2021年3月10日，记录保存期间2年。 抽查：室内消火栓产品质量检验记录 记录编号为：B-CX8.6-04-06-01,规格型号为SNZW65-1-A,交检数36台，检验依据为《室内消火栓产品质量检验规范》，检验项目包括：外观检验、标志、密封件、密封性能、减压稳定性能及流量等，其中部分项目采用全检，部分项目采用抽样方式。检测结果均合格，检验员尤志恭，检验日期为2020年5月18日。检验记录信息量满足要求，能够使用法定计量单位。记录保存2年。 | 生产部 （生产车间、仓库） | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量 设备 6.3.2环境 | 抽查《测量设备台账》，已对测量设备进行AB分类管理，共有407台件测量设备，其中A类测量设备25台件（3台强检压力表），B类测量设备382台件,所有测量设备均处于有效的校准状态，分别送检至深圳华科计量检测技术有限公司、深圳广测检测技术有限公司，测量设备有计量确认标识。企业未建立最高标准装置。 抽查：出厂编号为120705002003，规格型号为AY25CENX的SBL数显靶式流量计， 2021年4月26日校准，校准单位为深圳华科计量检测技术有限公司，检验员：林楚旭，建议再校准周期为12个月。现场标识、台账信息和证书一致。 抽查：生产部（生产车间），两台储气罐上配备的0-1.6MPa、1.6级的压力表,编号分别16015867、121727；均未列入测量设备台账管理，且未进行量值溯源，不满足6.3.1测量设备的要求。 生产车间的环境满足测量设备使用要求。 | 生产部 （生产车间、仓库） | 01 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业编制的MS/MP-06-2020《测量软件管理程序》，规定了质检部负责对软件进行识别，建立软件管理台账，对软件管理的情况实施监督检查，负责软件方维护、测试、确认等技术工作；使用部门负责正确使用和保护软件的完整性和有效性。 企业目前在用测量软件58个，已对测厚仪系统、车床数控系统等测量软件进行确认和验证，记录均完整有效。 | 生产部 （生产车间、仓库） | 否 |
| 9 | 是否监视测量管理体系中的计量确认和测量过程？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制的MS/MP-13-2020《测量过程管理程序》中规定了质检部负责组织各有关部门对测量过程进行识别和策划，负责测量过程的监督管理。 各部门负责测量过程的实施和控制，负责编制本部门的计量要求和计量特性要求，制定监视范围、监视点、监视项目和方法，并形成作业文件，负责计量验证、测量过程监视和监视数据的具体实施。 企业在技术文件中规定了“监视和测量设备操作规程”，文件编号为：MS-SQJS1502020,规范了盐水喷雾试验机等监视和测量设备的操作过程。 | 生产部 （生产车间） | 否 |
| 10 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格管理程序》对出现的不合格测量过程，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。 目前没有发现不合格测量体系、不合格测量过程、以及不合格测量设备。 | 生产部 （生产车间、仓库） | 否 |
| 11 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编制了MS/MP-19-2020《持续改进管理程序》，规定了管理者代表：负责审核测量改进活动计划，协助总经理组织各项重大测量改进活动，监督检查各部门日常测量改进活动；协调纠正措施和预防措施的实施过程。质检部组织对不合格和潜在不合格的原因分析、制定相应的纠正和预防措施、跟踪和验证纠正预防措施的执行、评审纠正预防措施的实施效果。 | 生产部 （生产车间） | 否 |
| 12 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制 要求 | 企业规定了质检部负责法定计量单位的应用考核和监督检查；负责法定计量单位的宣贯和培训； 抽查：2021年4月16日，阀盖入库检验记录，信息全面，能够正确使用法定计量单位。 抽查：2021年4月21日，密封圈座的产品检验记录，信息全面，均能够正确使用法定计量单位。 企业技术文件计量单位使用规范，符合要求。企业无定量包装。 | 生产部 （生产车间、仓库） | 否 |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 检测机构能源管理情况。 | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电，每个月电耗、水用量分别由供电、供水部门提供的数据。自2020年1月至2020年12月，年度用电用水耗48.87吨标煤，不是重点耗能企业。 | 办公室 | 否 |
| 14 | 安全环保管理情况是否达标？ | 安全 环保 管理 | 抽查：特种设备作业人员证，持证人：李海林，许可编号350583198208036614，发证机关为贵阳市质量技术监督局，首次发证日期为2018年7月31日，于2022年7月30换证。 抽查：第三方检测报告 抽查报告编号：QZ2020FTC54098, 设备品种为曳引驱动乘客电梯，设备代码31GZ12345678920130860，检验单位：福建省特种设备检验研究院，检验人员：郑荣伟、付祥盛、林海坤，检验日期2020年12月11日，检验均合格，下次检验日期为2021年12月。 查：企业的建设项目竣工环境保护验收检测报告表，监测项目包括喷漆、污水排放、噪声、固体废物，时间为2017年7月。监测单位为厦门鉴科检测技术有限公司，符合建设项目竣工环境保护验收监测的工况要求。 | 办公室 | 否 |